## Narzędzia lapar 2
Załącznik nr 3.1
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji minimum 2017
1. | Zakup 2 zestawów narzędzi do toru laparoskopowego.
2. | Z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego
Lp. | PARAMETRY
1. | Narzędzia laparoskopowe - 2 komplety. |  | TAK
2. | Optyka 3,5 mm, kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna 134°C, wyposażona w oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu oraz oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX w celu szybkiej identyfikacji przez systemy skanujące - 2 sztuki. - oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX w celu szybkiej identyfikacji przez systemy skanujące – 2 sztuki. |  | TAK
3. | Pojemnik do przechowywania, mycia i sterylizacji optyki z umocowaniami: pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer: 446 mm x gł: 90 mm x wys: 45 mm] - 2 sztuki. |  | TAK
4. | Przyrządy do sterylizacji optyki - maty jeżowe do siatek, tubusy zabezpieczające optyki, kaseta zabezpieczająca optykę w czasie sterylizacji. |  | TAK
5. | Światłowód do optyki 3,5mm o długości co najmniej co najmniej 2m kompatybilny ze źródłem światła firmy "Wolf" – 2 sztuki. |  | TAK
6. | Kaniula laparoskopowa wielorazowa, gwintowana na całej długości, wkręcana pod kontrolą optyki do jamy otrzewnej bez użycia gwoździa, śr. 3,9 mm, dł. rob. 5 cm, wyposażona w przyłącze do insuflacji z kranikiem oraz zdejmowany zawór z wymienną zewnętrzną uszczelką oraz wymienną wewnętrzną uszczelką grzybkową - 2 sztuki |  | TAK
7. | Trokar laparoskopowy o śr. 3,5 mm i długość rob. 5 cm, złożony z: - wielorazowej ściętej kaniuli z przyłączem do insuflacji, - wymiennej, jednostopniowej, jednorazowej uszczelki (10 szt.), - wielorazowego gwoździa stożkowego z szeroką, półkulistą głowicą dla dłoni, - 4 zestawy |  | TAK
8. | Trokar laparoskopowy z funkcją blokowania w powłokach przed wysunięciem, śr. 3,5 mm, długość robocza 3 cm, złożony z: - kaniuli z bocznymi wypustkami w końcu dystalnym kaniuli zapobiegającymi wysunięciu kaniuli z powłok, - wymiennej, jednostopniowej, jednorazowej uszczelki (10 szt.), - 3 zestawy |  | TAK
9. | Wymienna, jednostopniowa, jednorazowa uszczelka opk. 10 szt. - 5 opk. |  | TAK
10. | Kleszcze preparacyjno – chwytające, bransze długie, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 3,5 mm, dł. 20 cm – 2 sztuki. |  | TAK
11. | Kleszcze preparacyjno – chwytające, bransze krótkie, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 3,5 mm, dł. 20 cm – 2 sztuki. |  | TAK
12. | Nożyczki laparoskopowe o średnicy 3,5 mm, dł. 20 cm, ostrza zakrzywione, stożkowe, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, wkład roboczy – 1 sztuki. |  | TAK
13. | Kleszcze chwytające okienkowe, wieloząbkowe, bransze krótkie, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 3,5 mm, dł. 20 cm – 2 sztuki. |  | TAK
14. | Kleszcze chwytające, bransze okienkowe, atraumatyczne, wieloząbkowe, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 3,5 mm, dł. 20 cm – 2 sztuki. |  | TAK
15. | Nożyczki laparoskopowe, bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt bez zapinki, tubus wraz z wkładem, śr. 3,5 mm, dł. 20 cm – 2 sztuki. |  | TAK
16. | Kleszcze chwytające, bransze okienkowe, obie ruchome, z drobnym atraumatycznym ząbkowaniem; bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt bez zapinki, tubus izolowany z wkładem roboczym ; śr. 3,5 mm, dł. 20 cm – 2 sztuki. |  | TAK
17. | Przewód HF, bipolarny, dł. 300 cm - 2 sztuki. |  | TAK
18. | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, wielorazowa, monopolarna, śr. 3,5 mm, dł. 20 cm – 2 sztuki. |  | TAK
19. | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami, śr. 3,5 mm, dł. 20 cm, wielokrotnego użytku, kompatybilna z przykręcanym zaworem dwudrożnym – 2 sztuki. |  | TAK
20. | Zawór dwudrożny do rurki ssąco - płuczącej, wyposażony w demontowalną dźwignię nastawczą - 2 sztuki. |  | TAK
21. | Imadło laparoskopowe o średnicy 3,5 mm i długości 20 cm; uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu - 1 sztuka. |  | TAK
22. | Imadło laparoskopowe o średnicy 3,5 mm i długości 20 cm; uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu - 1 sztuka. |  | TAK
23. | Przewód HF do laparoskopowych instrumentów monopolarny, dł. 300 cm - 2 sztuki. |  | TAK
24. | Osłona fiksująca do trokara o śr. 3,5 mm - 20 sztuk. |  | TAK
25. | Osłona fiksująca do trokara o śr. 5 mm - 20 sztuk. |  | TAK
26. | Tujeja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. 6 mm – 1 sztuka. |  | TAK
27. | Olej do instrumentów, bezsilikonowy, opakowanie min. 50 ml - 2 sztuki. |  | TAK
28. | Szczoteczka do tubusów - 3 sztuki. |  | TAK
29. | Smar do zaworów instrumentów - 3 sztuki. |  | TAK
30. | Szczoteczka do branszy instrumentów - 3 sztuki. |  | TAK
31. | Środek do czyszczenia soczewek i powierzchni optycznych endoskopów (tubka min. 5 g) - 3 sztuki. |  | TAK
32. | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych, pokrywa perforowana, przeźroczysta, dno kontenera perforowane, wyłożone matę typu "jeż", w zestawie podstawka pod instrumenty; wymiary zewnętrzne [szer: 585mm x gł: 255mm x wys: 145mm] - 585 x 255 x 145 mm - 2 sztuki. |  | TAK
33. | Tacka narzędziowa zamykana o wymiarach 20x30cm do dezynfekcji narzędzi. |  | TAK
34. | Pyloromiotom, rozm. 3 mm, dł. 20 cm, do trokarów o śr. min. 3,5 mm – 1 zestaw |  | TAK
35. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK
36. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia |  | TAK
37. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) |  | TAK
38. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) |  | TAK
39. | Serwis na terenie Polski |  | TAK
40. | W trakcie trwania gwarancji minimum 1 bezpłatny przegląd serwisowy |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
| Data ................................... | ……………………………………………….
podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## GASTR 2
Załącznik nr 3.2
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017
1. | Zakup gastrolizera - 1 sztuka
2. | Z przeznaczeniem dla Poradni Gastroenterologii
Lp. | PARAMETRY
1. | Przenośne urządzenie do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu |  | TAK
2. | Pamięć wewnętrzna aparatu umożliwia: - zapis do 10 pacjentów - przypisywanie zapisanym pacjentom predefiniowanych lub zdefiniowanych przez użytkownika protokołów testu oddechowego - równoczesne przeprowadzanie testów oddechowych dla zdefiniowanej grupy pacjentów zapisywanie wyników tesów oddechowych wybranych pacjentów |  | TAK
3. | Cekłokrystaliczny, dotykowy ekran wyświetlacza |  | TAK
4. | Zakres pomiarowy stężeń 0-500 ppm |  | TAK
5. | Pomiar za pomocą czujnika elektrochemicznego |  | TAK
6. | Dokładność odczytu ±10% |  | TAK
7. | Interferencja CO mniejsza niż 1% |  | TAK
8. | Częstotliwość kalibracji - nie częściej niż 1 raz na 3 miesiące |  | TAK
9. | Temperatura pracy 15-35°C |  | TAK
10. | Wilgotność pracy 10-90% |  | TAK
11. | Okres eksploatacji czujnika 24 miesiące |  | TAK
12. | Zasilanie 3 baterie AA, 1.5V |  | TAK
13. | Wymiary - max. 34 x 75 x 140 mm |  | TAK
14. | Waga max 200g (łącznie z bateriami) |  | TAK
15. | Komunikaty systemowe aparatu: - przypomnienie o konieczności kalibracji - konieczność wymiany D-adaptera |  | TAK
16. | Dwa tryby pobierania próbki: -za pomocą ustnika, - za pomocą maski |  | TAK
17. | Gniazdo USB o synchronizacji oprogramowania z aparatem |  | TAK
18. | Oprogramowanie z polską wersja językową |  | TAK
19. | Zapisywanie: -danych demograficznych pacjenta - wyników badań |  | TAK
20. | Wydruk wyników badań w ujęciu tabelarycznym i w postaci wykresów |  | TAK
21. | Możliwość wprowadzania opisu wyników badań i komentarzy |  | TAK
22. | Standardowe protokoły badań oraz możliwość samodzielnego definiowania protokołów |  | TAK
23. | Generowanie raportu z danymi demograficznymi pacjenta i danymi ośrodka wykonującego badanie + ewentualne logo |  | TAK
24. | Akcesoria: |  | TAK
20 szt. - ustnik jednorazowego użytku
1 szt. - D-adapter z zaworem jednokierunkowym i filtrem antybakteryjnym
Op. 50 szt. - chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji
25. | Okres gwarancji minimum 24 miesięcy |  | TAK
26. | Wykonawca zapewnia: - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, - bezpłatne przeglądy gwarancyjne |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Pompa 2strz 2
Załącznik nr 3.3
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017/2018
1. | Zakup pompy dwustrzykawkowej - 2 sztuki
2. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Pediatrii Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałm Zaburzeń Rozwoju Płci
Lp. | PARAMETRY
1. | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych łączonych w zestaw) |  | TAK
2. | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim |  | TAK
3. | Klawiatura alfanumeryczna |  | TAK
4. | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji |  | TAK
5. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml |  | TAK
6. | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek |  | TAK
7. | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek |  | TAK
8. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: |  | TAK
0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml
0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml
0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml
0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml
0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml
9. | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min |  | TAK
10. | Dokładność szybkości dozowania ±2% |  | TAK
11. | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu |  | TAK
12. | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: |  | TAK
do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml
do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml
do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml
do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml
do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml
13. | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  | TAK
14. | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji |  | TAK
15. | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury |  | TAK
16. | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml |  | TAK
17. | Programowanie: |  | TAK
-prędkości,
-prędkości i objętości,
-prędkości i czasu,
-objętości i czasu
18. | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg |  | TAK
19. | Możliwość programowania nazwy oddziału |  | TAK
20. | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) |  | TAK
21. | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili |  | TAK
22. | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h |  | TAK
23. | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h |  | TAK
24. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin |  | TAK
25. | Rejestr zdarzeń minimum 2000 |  | TAK
26. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. |  | TAK
27. | Regulacja głośności alarmu |  | TAK
28. | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD |  | TAK
29. | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) |  | TAK
30. | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) |  | TAK
-20h przy przepływie 5 ml/h
-4h przy przepływie 100 ml/h
31. | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego |  | TAK
32. | Port komunikacyjny np. RS-232 |  | TAK
33. | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 4,2 kg |  | TAK
34. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK
35. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia |  | TAK
36. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) |  | TAK
37. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) |  | TAK
38. | Serwis na terenie Polski |  | TAK
39. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat |  | TAK
40. | W trakcie trwania gwarancji minimum 1 bezpłatny przegląd serwisowy |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## shaver 2
Załącznik nr 3.4
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017
1. | Zakup shavera wraz z wyposażeniem
2. | Z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego
Lp. | PARAMETRY
I. | Jednostka sterująca
1. | Uniwersalna min. 3 portowa konsola sterująca |  | TAK
2. | Kolorowy wyświetlacz lub ekran dotykowy |  | TAK
3. | Minimum 2 przyłącza z funkcją prowadzenia shavera |  | TAK
4. | Możliwość równoczesnego podłączenia do sterownika shavera i wiertarki/ piły lub mikrowiertarki szybkoobrotowej. |  | TAK
6. | Funkcja trybu oscylacyjnej pracy napędu wiertarskiego, możliwość regulacji oraz pamięć liczby obrotów shavera oraz cyklu pracy ruchów oscylacyjnych shavera |  | TAK
7. | Automatyczna funkcja dostosowania zwiększania mocy przy zwiększającym się oporze podczas pracy rękojeści. |  | TAK
8. | Możliwość zintegrowania konsoli z pompą artroskopową. |  | TAK
9. | Panel główny konsoli wyposażony w napęd pompy irygacyjnej służącej do chłodzenia, przemywania ostrzy, frezów i wierteł szybkoobrotowych mikronapędów piórowych |  | TAK
10. | Przycisk uruchamiania procesu płukania przewodów rurkowych zainstalowany na panelu przednim urządzenia |  | TAK
11. | Szybkość przepływu pompy w zakresie min. od 0 do 150 ml/min |  | TAK
12. | Funkcja wyświetlania na ekranie informacji o podłączonym urządzeniu i jego statusie ( włączony, wyłączony ) oraz trybie pracy. |  | TAK
II. | Shaver artroskopowy elektryczny - 1 szt. |  | TAK
13. | Shaver autoklawowalny o zakresie obrotów do 12 tyś. obr/ min. |  | TAK
14. | Sterowanie parametrami shavera ( liczbą obrotów, obroty w prawo, w lewo, oscylacją ) za pomocą dwóch przycisków umieszczonych w rękojeści shavera. |  | TAK
15. | Niezależne programowanie i zapamiętywanie obrotów shavera osobno dla funkcji oscylacji i osobno dla obrotów w prawo i w lewo. |  | TAK
16. | Możliwość zastosowania ostrzy do shavera jedno - i wielorazowego użycia, ostrzy z możliwością doginania, możliwość zastosowania ostrzy posuwisto – zwrotnych. |  | TAK
17. | Ostrza jedno- i wielorazowe dostępne w rozmiarach: 2,0, 2,9 3,5 mm; 3,7 mm; 4,0 mm; 4,2 mm; 4,5 mm; 4,8 mm; 5,5 mm; 6,0 mm - do wyboru z katalogu - 40 sztuk |  | TAK
18. | Kabel łączący shaver z konsolą sterującą pokryty powłoką antystatyczną. |  | TAK
19. | Shaver z możliwością zaprogramowania tak, aby po jego zatrzymaniu okienko w ostrzu ustawiało się automatycznie w pozycji otwartej (dającej możliwość odessania wody ze stawu) |  | TAK
20. | Płynna regulacja siły ssania za pomocą dźwigni umieszczonej na rękojeści shavera. |  | TAK
21. | Możliwość zamontowania do shavera szybkozłączki typu Jacobs pozwalającej na użycie shavera jako mikrowiertarki o zakresie obrotów do 10 tyś. obr/min. |  | TAK
22. | Opcjonalnie możliwość sterownia funkcjami shavera za pomocą bezprzewodowego pedału nożnego. |  | TAK
23. | Maksymalny moment obrotowy 0,226 N-m. Maksymalna moc minimum 100 W |  | TAK
24. | Waga shavera max 550 g |  | TAK
III. | Pompa artroskopowa jednorolkowa
25. | Pompa artroskopowa jednorolkowa z możliwością podłączenia autoklawowalnego pilota sterującego pracą pompy z wyposażeniem |  | TAK
26. | Zakres ciśnienia płynu przy artroskopii min.30-150 mmHg |  | TAK
27. | Waga pompy max 3,5 kg |  | TAK
28. | Możliwość zawieszenia pompyna stojaku do kroplówki |  | TAK
29. | Wyposażenie - komplet jednorazowy - 30 sztuk - dren do artroskopii - komplet do pacjenta zawierający dren do pompy jednorolkowej z kasetą - dren odprowadzający do shavera |  | TAK
IV. | Pozostałe informacje
30. | Gwarancja min 24 miesiące |  | TAK
31. | W trakcie trwania gwarancji - bezpłatne przeglądy |  | TAK
32. | Zabezpieczenie pogwarancyjne serwisu minimum 10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## waporyzator 2
Załącznik nr 3.5
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017
1. | Zakup waporyzatora wraz z wyposażeniem
2. | Z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego
Lp. | PARAMETRY
I. | Bipolarny generator typu RF do zabiegów artoskopowych. |  | TAK
1. | Generatort automatycznie wykrywa elektrodę i ustaiwa optymalny poziom mocy ablacji i koagulacji. |  | TAK
2. | Wyposażony w system monitoringu temperatury rzeczywistej w stawie, z możliwością ustaiwenia alarmu dźwiękowego na zadanym poziomie |  | TAK
3. | Możliwość zmiany natężenia dźwięku bezpośrednio z głównego wyświetlacza. |  | TAK
4. | Monitor dotykowy LCD |  | TAK
5. | Monitor wskazujący: - typ podpieteje elektrody - aktualny poziom ablacji (min. 3 stopnie) - aktualny poziom koagulacji (min. 2 stopnie) - temperaturę rzeczywistą (mierzoną przez elektrodę bipolarną)/stopień przylegania elektrody biernej (w przypadku elektrody monopolarnej) |  | TAK
6. | Zakres pomiaru temperatur min. 20-60 °C |  | TAK
7. | Napięcie przy ablacji bipolarnej max 450W |  | TAK
8. | Napięcie przy ablacji monopolarnej max 500W |  | TAK
9. | Włącznik nożny do waporyzatora - 1 sztuka |  | TAK
II. | Elektroda bipolarna - 20 sztuk - do wyboru z katalogu |  | TAK
10. | Elektroda 90°, 50° lub 30° |  | TAK
11. | Możliwość doginania do max 30 ° |  | TAK
12. | Długość części roboczej min. 130mm, okrągła |  | TAK
13. | Lita płytka elektrody czynnej z otworem ssania w kształcie litery x |  | TAK
14. | Wyposażona w 3 wypustki zwiększające stabilność tworzonej plazmy |  | TAK
15. | Możliwość skrawania tkanek brzegiem płytki elektrody czynnej |  | TAK
16. | Elektroda wyposażona w czujnik pomiaru temperatury rzeczywistej i w 3 przełączniki (ablacja, koagulacja, zmiana poziomu ablacji) |  | TAK
III. | Pozostałe informacje
17. | Gwarancja min 24 miesiące |  | TAK
18. | W trakcie trwania gwarancji - bezpłatne przeglądy |  | TAK
19. | Zabezpieczenie pogwarancyjne serwisu minimum 10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## PODGRZ 2
Załącznik nr 3.6
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017
1. | Zakup konwektorowego podgrzewacza pokarmów - 1 sztuka
2. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
Lp. | PARAMETRY
1. | Profesjonalne urządzenie do podgrzewania/rozmrozenia mleka mamy w szpitalu |  | TAK
2. | Bezpieczne podgrzanie pokarmu matki do max temperatury 37°C w suchym, gorącym powietrzu |  | TAK
3. | Dwie funkcje do wyboru: |  | TAK
* podgrzewanie
* rozmrażanie
4. | Czas podgrzewania zależny jest od pojemności porcji (30-60min) |  | TAK
5. | Pokrywa zapobiegająca wychłodzeniu pokarmu |  | TAK
6. | Obudowa odpornana dezynfekcję |  | TAK
7. | Sprzęt wykonany z tworzywa przeznaczonego do kontaktu z żywnością |  | TAK
8. | Istnieje możliwość podgrzania max 8 butelek |  | TAK
9. | Regulacja temepratury przy pomocy termostatu |  | TAK
10. | Zasilanie sieciowe |  | TAK
11. | O zakończeniu procesu informuje sygnał wizualny |  | TAK
12. | Urządzenie przystosowane do podgrzewania pokarmów w pojemnikach o różnych pojemnościah, a także umieszczonego w strzykawce |  | TAK
13. | Kostrukcja urządezenia zabezpiecza przed przedostaniem się mleka do środka |  | TAK
14. | Instrukcja w języku polskim |  | TAK
15. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK
16. | Przeglądy w ramach gwarancji - 1 raz w roku |  | TAK
17. | Termin dostawy - maksymalnie 4 tygodnie |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## laser 2
Załącznik nr 3.7
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017
1. | Zakup Aparatu do laseroterapii - 1 szt.
2. | Z przeznaczeniem dla Poradni Leczenia Bólu
Lp | Parametry
1. | Współpraca z sondami punktowymi i aplikatorem prysznicowym
2. | Dane techniczne:
| Regulacja mocy: 25-100 % |  | TAK
| Tryb pracy źródeł: ciągła, impulsowa |  | TAK
| Zakres częstotliwości: 1-5000 Hz |  | TAK
| Wypełnienie: 25-75 %, impuls 50us |  | TAK
| Ilość programów zabiegowych: 50 |  | TAK
| Ilość sekwencji zabiegowych: 10 |  | TAK
| Zegar zabiegowy: max. 99:59 min, krok 1s |  | TAK
| Zasilanie: 230V, 50Hz, 40W |  | TAK
| Masa: 2,5-3 kg |  | TAK
3. | Duży, czytelny wyświetlacz graficzny |  | TAK
4. | Licznik czasu pracy sond laserowych |  | TAK
5. | Stabilizacja i regulacja mocy sond |  | TAK
6. | Dwa uniwersalne gniazda sond |  | TAK
7. | Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu |  | TAK
8. | Edycja nazw programów użytkownika |  | TAK
9. | Sekwencje zabiegowe: - złożenie dwóch programów dla laserów R i IR w jeden zabieg - 10 sekwencji dla sond punktowych |  | TAK
10. | Programy zabiegowe: - uproszczenie obsługi aparatu - jednostki chorobowe wybierane wg nazwy - 30 programów dla sondy IR - 20 programów dla sondy R - prysznicowej - 20 programów dla użytkownika |  | TAK
Lp. | Tryb pracy:
1. | Manualny |  | TAK
2. | Programowy |  | TAK
Lp. | Wyposażenie:
1. | Aplikatory laserowe: |  | TAK
| sonda punktowa IR 808nm/400mW |  | TAK
| aplikator prysznicowy R 600nm/200mW |  | TAK
2. | Przewód sieciowy, |  | TAK
3. | Wtyk łącznika zdalnej blokady, |  | TAK
4. | 3 pary okularów ochronnych w tym 1 dziecięce, |  | TAK
5. | Etykiety ostrzegawcze, |  | TAK
6. | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  | TAK
7. | Gwarancja min 24 miesiące |  | TAK
8. | Przeglądy gwarancyjne |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## ssak 2
Załącznik nr 3.8
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017/2018
1. | Zakup ssaka - 1 sztuka
2. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego
Lp. | PARAMETRY
1. | Ssak z akumulatorem wewnętrznym o przepływie maksymalnym powyżej 30l/min |  | TAK
2. | Ssak w wersji jezdnej na wózku |  | TAK
3. | Pompa próżniowa bezolejowa nie wymagająca okresowej konserwacji |  | TAK
4. | Max podciśnienie 82kPa |  | TAK
5. | Podwójne zabezpieczenie przed zalaniem pompy |  | TAK
6. | Zasilanie sieciowe 230V, 50/60Hz, akumulator wewnętrzny (czas pracy min. 50min), z gniazda 12V DC |  | TAK
7. | Wyposażenie: - zbiornik z tworzywa nietłukącego (poliwęglan) 1l - 1szt. - komplet przewodów - filtr przeciwbakteryjny hydrofobowy - 1szt. Przewód do podłączenia gniazda 12V |  | TAK
8. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
9. | W trakcie trwania gwarancji minimum 1 bezpłatny przegląd serwisowy |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Kamera do neuronawigacji 2
Załącznik nr 3.9 (po modyfikacji z 29.06.2018 r.)
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017/2018
1. | Zakup kamery do neuronawigacji
2. | Z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego
Lp. | PARAMETRY
I. | Parametry ogólne kamery
1. | Kamera systemowa kompatybilna z systemem do neuronawigacji StealthStation S7 posiadanej przez Zamawiającego. |  | TAK
2. | Współpracująca z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego |  | TAK
3. | Kamera aktywno-pasywna współpracująca z narzędziami aktywnymi i pasywnymi |  | TAK
4. | Zawierająca wskaźnik laserowy, który umożliwia pozycjonowanie kamery |  | TAK
5. | Dostarczająca informacji lokalizacyjnych na temat pozycji pacjenta i instrumentów z markerami pasywnymi do 3m, trackerami aktywnymi do 2,4m |  | TAK
6. | Wyposażona w pierścień zewnętrzny wokół każdej soczewki kamery emitujący światło podczerwone, a wewnętrzna część wykrywająca ją |  | TAK
7. | Wykrywająca markery optyczne, określająca ich położenie przestrzenne, w sposób ciągły przekazująca informacje do komputera systemu neuronawigacji |  | TAK
8. | Wyposażona w dwa obiektywy, wykonująca pomiary trygonometryczne , lokalizująca geometrycznie przestrzenne współrzędne każdego markera optycznego znajdującego się na narzędziu |  | TAK
9. | Informująca w sposób ciągły o położeniu każdej diody LED lub markera pasywnego |  | TAK
10. | Wyposażona w laserowy system pozycjonujący, generująca dwie wiązki światła laserowego o małej mocy |  | TAK
II. | Serwis
1. | Certyfikat CE |  | TAK
2. | Gwarancja minimum 12 miesięcy na całość systemu neuronawigacji : - kontrola ochrony przeciwporażeniowej oraz podstawowych parametrów eksploatacyjnych urządzenia |  | TAK
3. | W trakcie trwania gwarancji minimum 1 przegląd serwisowy: -doroczna konserwacja i kalibracja w celu zapewnienia maksymalnej sprawności urządzeń |  | TAK
4. | Zdalne wsparcie techniczne (telefoniczne oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej) |  | TAK
5. | Naprawa lub wymiana części zamiennych na nowe lub rekondycjonowane z gwarancją 12 miesięcy w zależności od rodzaju urządzeń u producenta lub w ośrodku Zamawiającego |  | TAK
6. | Udostępnianie aktualizacji oprogramowania urządzeń |  | TAK
7. | Wsparcie techniczne w warunkach klinicznych |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej