## piezochirurgia
Załącznik nr 3.1
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im.św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018/2019
1. | Zakup urządzenia do piezochirurgii - 1 sztuka
2. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Laryngologii
Lp. | PARAMETRY
I. | Parametry ogólne
1. | 3 tryby działania : a) do zabiegów implantologicznych b) do ultradźwiękowej chirurgii kości przed osadzeniem implantu c) do wszystkich stomatologicznych zabiegów ultradźwiękowych
2. | Dotykowy, kolorowy ekran o przekątnej min. 5 cali |  | TAK
3. | Bezpośredni dostęp do wszystkich parametrów z poziomu ekranu |  | TAK
4. | Urządzenie z pamięcią ustawień |  | TAK
5. | Łatwe w montażu przewody irygacyjne możliwe do sterylizacji w autoklawie lub jendorazowego użytku |  | TAK
6. | Przewody montowane na zewnątrz rękojeści w celu ułatwienia pracy
7. | Równomierny przepływ przy przepłukiwaniu |  | TAK
8. | Wszytkie rękojeści wyposażone w światło LED |  | TAK
9. | Silnik bezszczotkowy o wysokim momencie obrotowym ( max. 6Ncm) i szerokim zakresie prędkości min. 100-40000 obr./min) |  | TAK
10. | Automatyczna regulacja częstotliwości dla osiągania maksymalnych wyników pracy każdej końcówki. Regulacja mocy w czasie rzeczywistym dająca stałe wyniki i łatwość cięcia. |  | TAK
11. | Brak aktywności w przypadku tkanek miękkich (selektywne cięcie) |  | TAK
12. | Duży wielofunkcyjny progresywny przełącznik nożny, waga max 3,5 kg +/- 5% |  | TAK
13. | Akcesoria (klucz dynamometryczny, końcówki, głowica) o długim czasie użytkowania. |  | TAK
14. | System szybkiego montażu końcówek |  | TAK
15. | Napięcie 230 V 50/60 Hz |  | TAK
16. | Częstotliwość fal ultradźwiękowych 28 - 36 kHz |  | TAK
17. | Szybkość przepływu pompy perystaltycznej w zależności od trybu : a,b) 10-120 ml/min c) 10-40 ml/min |  | TAK
18. | Wymiary ( szerokość x wysokość x głębokość ) max. 475 mm x 150 mm x 350 mm +/- 5% |  | TAK
19. | Waga max 5 kg +/- 5 % |  | TAK
20. | Akcesoria dodatkowe |  | TAK
21. | Zestaw narzędzi do chirurgii kostnej w skład którego wchodzą : - 9 mm końcówka w formie piły przeznaczona do głębokiego cięcia bardzo gęstej blaszki zbitej kości - lewostronna końcówka w formie piły do nacięcia blaszki zbitej kości gałęzi żuchwy - prawostronna końcówka w formie piły do nacięcia blaszki zbitej kości gałęzi żuchwy - okrągły skalpel do osteoplastyki oraz wypreparowywania wiórów i odłamków kostnych - płaski skalpel do delikatnej osteotomii - zagięty skalpel do oseoplastyki |  | TAK
22. | Zestaw do podniesienia dna zatoki szczękowej w skłąd którego wchodzą : - końcówka z nasypem diamentowym do wycinania okna kostnego na powierzchni przedsionkowej wyrostka zębodołowego i do wygładzenia ostrych brzegów - końcówka o kształcie kulki z nasypem diamentowym do wygładzenia okna kostnego oraz do precyzyjnejk osteoplastyki |  | TAK
23. | Zestaw do usuwania zębów w skład którego wchodzą : - narzędzie poszerzające szparę ozębnową po stronie interproksymalnej, językowej,i dystalnej zębów trzonowych - narzędzie z cienką końcówką umożliwiającą dostęp do wąskich przestrzeni pomiędzy korzeniem i kością wyrostka zebodołowego - narzędzie z ząbkowaną końcówką do użycia podczas zabiegów hemisekcji i amputacji korzeni |  | TAK
24. | Zestaw do wydłużania koron klinicznych w skład którego wchodzą : - kulista końcówka z nasypem diamentowym ( średnica ok 1,75 mm ) zaprojektowana do osteoplastyki w strefie przedsionka jamy ustnej i podniebienia - kulista końcówka z nasypem diamentowym ( średnica ok 1,20mm ) zaprojektowana do osteoplastyki w strefach interproksymalnych |  | TAK
25. | Do zestawów dołączone podstawki do sterylizacji poszczególnych narzędzi |  | TAK
II. | Pozostałe parametry
1. | Certyfikat CE |  | TAK
3. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK
4. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia |  | TAK
5. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) |  | TAK
6. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (2 naprawy) |  | TAK
7. | Serwis na terenie Polski |  | TAK
8. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat |  | TAK
9. | W trakcie trwania gwarancji minimum 1 bezpłatny przegląd serwisowy |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## kardiostymulator
Załącznik nr 3.2
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im.św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018/2019
1. | Zakup Zewnętrznego kardiostymulatora - 3 sztuki
2. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej - 1 sztuka; Oddziału Kardiochirurgii - 2 sztuki
Lp. | PARAMETRY
I. | Parametry ogólne
1. | Wysoka wydajność stymulacji do 17 V |  | TAK
2. | Opóźnienie do 400 ms |  | TAK
3. | Rezerwowe źródło zasilania na minimum 30 sekund pozwalające na wymianę baterii podczas pracy |  | TAK
4. | Odporne na wstrząs z defibrylatora |  | TAK
5. | Tryby stymulacji:
| DDD |  | TAK
| D00 |  | TAK
| VDD |  | TAK
| VVI |  | TAK
| V00 |  | TAK
| VVT |  | TAK
6. | Zakres stymulacji minimum 30 - 250 ppm |  | TAK
7. | Szybka impulsowa stymulacja minimum 60 - 1000 ppm |  | TAK
8. | Opóźnienie AV minimum 15-400 ms |  | TAK
9. | Amplituda/szerokość impulsu minimum 0,1 - 17 V/1ms |  | TAK
10. | Czułość minimum 0,2 - 10 mV (komora), 1-20 mV (przedsionek) |  | TAK
11. | Okres refrakcji zakresy minimalne: |  | TAK
| 30-150 ppm: 225 ms (komora) |  | TAK
| 151-200 ppm: 200 ms (komora) |  | TAK
| 201-250 ppm: 175 ms (komora) |  | TAK
12. | Całkowity łączny czas refrakcji przedsionkowej zakresy minimalne: |  | TAK
| 30-120 ppm: opóźnienie AV+175 ms (minimum 400 ms) |  | TAK
| 121-250 ppm: opóźnienie AV+175 ms (minimum 240 ms) |  | TAK
13. | Bateria manganowe alkaliczne 9V: czas pracy - minimum 300 godzin czas pracy po ostrzeżeniu- minimum 36 godzin czas pracy podczas wymiany - minimum 30 sekund |  | TAK
14. | Impedancja przewodów: sygnał dźwiękowy dla <100 Ω lub > 3000 Ω |  | TAK
15. | Jednorazowy sygnał dźwiękowy jeżeli > 180 ppm |  | TAK
16. | Wymiary maksymalne 165x80x35 mm |  | TAK
17. | Waga maksymalna 260 g |  | TAK
18. | 2 sztuki kabli PK-175 (2,3 mm) |  | TAK
II. | Pozostałe parametry
1. | Certyfikat CE |  | TAK
2. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | TAK
3. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK
4. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia |  | TAK
5. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) |  | TAK
6. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (2 naprawy) |  | TAK
7. | Serwis na terenie Polski |  | TAK
8. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat |  | TAK
9. | W trakcie trwania gwarancji minimum 1 bezpłatny przegląd serwisowy |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej