Załącznik nr 8

| Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ul. Medyków 16, 40-752 Katowice |  |  |  |  |

Sposób oceny jakości Pakiet nr 11

Wymagania dotyczące odczynników (niespełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty)

Zamawiający wymaga, aby odczynniki diagnostyczne, krwinki wzorcowe oraz materiał kontrolny do badań serologicznych, w zakresie immunologii krwinek czerwonych, były zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

1. Krwinki wzorcowe do układu ABO

- Krwinki wzorcowe do układu ABO- Standaryzowane Krwinki Wzorcowe zawieszone w PBS, gotowe do użycia; do metody manualnej szkiełkowej

- Krwinki wzorcowe dostarczane zgodnie z harmonogramem dostaw

2. Odczynniki monoklonalne: anty-A, anty-B, anty-D

- Odczynniki monoklonalne anty-A (2 klony) i anty-B (dwa klony); minimalne miano dla odczynników monoklonalnych anty A i anty B w teście probówkowym: 128

- Odczynniki monoklonalne anty-D (2 klony) powinny być tak dobrane, aby jeden z nich nie wykrywał antygenu D kategorii DVI; minimalne miano w teście probówkowym: 64

- Zamawiający wymaga, aby odczynniki monoklonalne były umieszczone w buteleczkach z zakraplaczem dla każdej buteleczki w formie zakrętki (nie ampułka)

3. Zestaw Próbek Kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu ABO i RhD metodą manualną

Próbki krwi kontrolnej typu „próbka pacjenta’’ (krwinki z osoczem) grupy A1 i grupy B, jedna z nich RhD+, druga RhD- lub próbki krwi O i grupy AB, z których jedna jest RhD+, druga RhD-

4. Pozostałe odczynniki do diagnostyki serologicznej:

- Standard anty-D MIKRO powinien zawierać przeciwciała anty-D klasy IgG 
o wystandaryzowanym stężeniu  nie większym niż 0,05 IU/ml

- PBS - zbuforowany fizjologiczny roztwór soli o pH 6,9

3. Parametry dodatkowo oceniane:

| Dodatkowa ocena honorowana przyznaniem punktów w przypadku spełnienia | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Odczynniki do badania układu ABO: Ocena wizualna odczynników monoklonalnych anty-A i anty-B brak zmętnienia brak osadu Aktywność i swoistość aglutynacja powinna pojawić po 10 sekundach i po 3 minutach osiągnąć nasilenie od +3 do + 4 brak rulonizacji, brak fałszywych reakcji (kontrola z krwinkami grupy O) ( w przypadku spełnienia: 25 punktów Wykonawca niespełniający tych warunków otrzyma 0 pkt.) |  |  |
| 2.Odczynniki monoklonalne do oznaczenia antygenu D u pacjentów powinny być tak dobrane, aby przynajmniej jeden z nich nie wykrywał antygenu kategorii D VI ocena wizualna odczynników: brak zmętnienia i osadu aglutynacja powinna osiągnąć nasilenie od + 3 do + 4 ( w przypadku spełnienia: 25 punktów Wykonawca niespełniający tych warunków otrzyma 0 pkt.) |  |  |
| 3. Wykonawca wykaże się posiadaniem akceptacji Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, na oferowane odczynniki do diagnostyki serologicznej. ( w przypadku spełnienia: 50 punktów Wykonawca niespełniający tych warunków otrzyma 0 pkt.) |  |  |

Data  ...................................

pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)