## GASTR 2
Załącznik nr 3.1
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła I ISamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017
1. | Zakup gastrolizera - 1 sztuka
2. | Z przeznaczeniem dla Poradni Gastroenterologii
Lp. | PARAMETRY
1. | Przenośne urządzenie do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu |  | TAK
2. | Pamięć wewnętrzna aparatu umożliwia: - zapis do 10 pacjentów - przypisywanie zapisanym pacjentom predefiniowanych lub zdefiniowanych przez użytkownika protokołów testu oddechowego - równoczesne przeprowadzanie testów oddechowych dla zdefiniowanej grupy pacjentów zapisywanie wyników tesów oddechowych wybranych pacjentów |  | TAK
3. | Cekłokrystaliczny, dotykowy ekran wyświetlacza |  | TAK
4. | Zakres pomiarowy stężeń 0-500 ppm |  | TAK
5. | Pomiar za pomocą czujnika elektrochemicznego |  | TAK
6. | Dokładność odczytu ±10% |  | TAK
7. | Interferencja CO mniejsza niż 1% |  | TAK
8. | Częstotliwość kalibracji - nie częściej niż 1 raz na 3 miesiące |  | TAK
9. | Temperatura pracy 15-35°C |  | TAK
10. | Wilgotność pracy 10-90% |  | TAK
11. | Okres eksploatacji czujnika 24 miesiące |  | TAK
12. | Zasilanie 3 baterie AA, 1.5V |  | TAK
13. | Wymiary - max. 34 x 75 x 140 mm |  | TAK
14. | Waga max 200g (łącznie z bateriami) |  | TAK
15. | Komunikaty systemowe aparatu: - przypomnienie o konieczności kalibracji - konieczność wymiany D-adaptera |  | TAK
16. | Dwa tryby pobierania próbki: -za pomocą ustnika, - za pomocą maski |  | TAK
17. | Gniazdo USB o synchronizacji oprogramowania z aparatem |  | TAK
18. | Oprogramowanie z polską wersja językową |  | TAK
19. | Zapisywanie: -danych demograficznych pacjenta - wyników badań |  | TAK
20. | Wydruk wyników badań w ujęciu tabelarycznym i w postaci wykresów |  | TAK
21. | Możliwość wprowadzania opisu wyników badań i komentarzy |  | TAK
22. | Standardowe protokoły badań oraz możliwość samodzielnego definiowania protokołów |  | TAK
23. | Generowanie raportu z danymi demograficznymi pacjenta i danymi ośrodka wykonującego badanie + ewentualne logo |  | TAK
24. | Akcesoria: |  | TAK
20 szt. - ustnik jednorazowego użytku
1 szt. - D-adapter z zaworem jednokierunkowym i filtrem antybakteryjnym
Op. 50 szt. - chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji
25. | Okres gwarancji minimum 24 miesięcy |  | TAK
26. | Wykonawca zapewnia: - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, - bezpłatne przeglądy gwarancyjne |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## PODGRZ 2
Załącznik nr 3.2
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła I ISamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017
1. | Zakup konwektorowego podgrzewacza pokarmów - 2 sztuki
2. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka (1szt.)
Z przeznaczeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (1szt.)
Lp. | PARAMETRY
1. | Profesjonalne urządzenie do podgrzewania/rozmrozenia mleka mamy w szpitalu |  | TAK
2. | Bezpieczne podgrzanie pokarmu matki do max temperatury 37°C w suchym, gorącym powietrzu |  | TAK
3. | Dwie funkcje do wyboru: |  | TAK
* podgrzewanie
* rozmrażanie
4. | Czas podgrzewania zależny jest od pojemności porcji (30-60min) |  | TAK
5. | Pokrywa zapobiegająca wychłodzeniu pokarmu |  | TAK
6. | Obudowa odpornana dezynfekcję |  | TAK
7. | Sprzęt wykonany z tworzywa przeznaczonego do kontaktu z żywnością |  | TAK
8. | Istnieje możliwość podgrzania max 8 butelek |  | TAK
9. | Regulacja temepratury przy pomocy termostatu |  | TAK
10. | Zasilanie sieciowe |  | TAK
11. | O zakończeniu procesu informuje sygnał wizualny |  | TAK
12. | Urządzenie przystosowane do podgrzewania pokarmów w pojemnikach o różnych pojemnościah, a także umieszczonego w strzykawce |  | TAK
13. | Kostrukcja urządezenia zabezpiecza przed przedostaniem się mleka do środka |  | TAK
14. | Instrukcja w języku polskim |  | TAK
15. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK
16. | Przeglądy w ramach gwarancji - 1 raz w roku |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## MAGNO 2
Załącznik nr 3.3
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła I ISamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017
1. | Zakup urządzenia do magnetoterapii - 1 sztuka
2. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
Lp. | PARAMETRY
1. | Urządzenie służy do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości |  | TAK
2. | 4 niezależne kanały zabiegowe |  | TAK
3. | Bezprzewodowa komunikacja z zewnętrznymi zegarami zabiegowymi |  | TAK
4. | Procedury terapeutyczne podzielone na 3 fazy w seriach zabiegów |  | TAK
5. | Funkcja modulacji indukcji megnetycznej i czestotliwości w czasie zabiegu |  | TAK
6. | 6 kształtów przebiegu oraz przebieg łączony |  | TAK
7. | 2 cewki laminatowe - 30cm + 60cm |  | TAK
8. | Leżanka z mechanizmem przesuwania cewki |  | TAK
9. | Pionizator dużej cewki |  | TAK
10. | Skład: sterownik generator zewnętrzny zegar zabiegowy pionizator leżanka 2 cewki |  | TAK
11. | Instrukcja w języku polskim |  | TAK
12. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK
13. | Przeglądy w ramach gwarancji - 1 raz w roku |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## laser 2
Załącznik nr 3.4
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła I ISamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017
1. | Zakup Aparatu do laseroterapii - 1 szt.
2. | Z przeznaczeniem dla Poradni Leczenia Bólu
Lp | Parametry
1. | Współpraca z sondami punktowymi i aplikatorem prysznicowym
2. | Dane techniczne:
| Regulacja mocy: 25-100 % |  | TAK
| Tryb pracy źródeł: ciągła, impulsowa |  | TAK
| Zakres częstotliwości: 1-5000 Hz |  | TAK
| Wypełnienie: 25-75 %, impuls 50us |  | TAK
| Ilość programów zabiegowych: 50 |  | TAK
| Ilość sekwencji zabiegowych: 10 |  | TAK
| Zegar zabiegowy: max. 99:59 min, krok 1s |  | TAK
| Zasilanie: 230V, 50Hz, 40W |  | TAK
| Masa: 2,5-3 kg |  | TAK
3. | Duży, czytelny wyświetlacz graficzny |  | TAK
4. | Licznik czasu pracy sond laserowych |  | TAK
5. | Stabilizacja i regulacja mocy sond |  | TAK
6. | Dwa uniwersalne gniazda sond |  | TAK
7. | Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu |  | TAK
8. | Edycja nazw programów użytkownika |  | TAK
9. | Sekwencje zabiegowe: - złożenie dwóch programów dla laserów R i IR w jeden zabieg - 10 sekwencji dla sond punktowych |  | TAK
10. | Programy zabiegowe: - uproszczenie obsługi aparatu - jednostki chorobowe wybierane wg nazwy - 30 programów dla sondy IR - 20 programów dla sondy R - prysznicowej - 20 programów dla użytkownika |  | TAK
Lp. | Tryb pracy:
1. | Manualny |  | TAK
2. | Programowy |  | TAK
Lp. | Wyposażenie:
1. | Aplikatory laserowe: |  | TAK
| sonda punktowa IR 808nm/400mW |  | TAK
| aplikator prysznicowy R 600nm/200mW |  | TAK
2. | Przewód sieciowy, |  | TAK
3. | Wtyk łącznika zdalnej blokady, |  | TAK
4. | 3 pary okularów ochronnych w tym 1 dziecięce, |  | TAK
5. | Etykiety ostrzegawcze, |  | TAK
6. | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  | TAK
7. | Gwarancja min 24 miesiące |  | TAK
8. | Przeglądy gwarancyjne |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Audiometr 2
Załącznik nr 3.5
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła I ISamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji minimum 2017
1. | Zakup Audiometru Klinicznego
2. | Z przeznaczeniem dla Poradni Audiologicznej
Lp. | PARAMETRY
1. | Wymagania techniczno - użytkowe BPOAE:
1.1 | Zakres częstotliwości: 500 do 10 000Hz |  | TAK
1.2 | Częstotliwość znamionowa: f2 |  | TAK
1.3 | Krok zmiany częstotliwości - 25Hz |  | TAK
1.4 | Poziom: Od 30 do 80 dB SPL (75 dB SPL przy 6 kHz i 65 SPL przy od 8kHz do 10kHz) |  | TAK
1.5 | Krok zmiany poziomu: 1 dB |  | TAK
1.6 | Długość analizy nie większa niż 2 s |  | TAK
1.7 | System odrzucania zakłóceń i zniekształceń: od -30 do +30 dB SPL lub wyłączenia |  | TAK
1.8 | Tolerancja bodźca: 1 do 15 dB |  | TAK
1.9 | Kryteria SNR: nie więcej niż 3 dB |  | TAK
1.10 | Funkcja wyrównania ciśnienia w uchu środkowych przed rozpoczęciem badania |  | TAK
2. | Wymagania techniczno - użytkowe TEOAE |  | TAK
2.1 | Zakres częstotliwości: 500 - 5 500Hz |  | TAK
2.2 | Krok zmiany częstotliwości - nie większy niż 1 Hz |  | TAK
2.3 | Typ bodźca: liniowy i nieliniowy (zgodnie z IEC 60645-3) |  | TAK
2.4 | Poziom: Od 30 do 90 dB peSPL, kalibracja od wartości szczytowej do wartości szczytowej, funkcja automatywcznej regulacji wzmocnienia |  | TAK
2.5 | Krok zmiany poziomu: nie większa niż 1 dB |  | TAK
2.6 | Częstość bodźca trzask: 43 ÷ 100 Hz |  | TAK
2.7 | Tolerancja bodźca: Regulowana, nie większa niż 1 dB |  | TAK
2.8 | Przetwornik: Sonda IOW, autowykrywalna i autokalibrująca się |  | TAK
2.9 | Długość analizy : nie dłużej niż 5 s. |  | TAK
2.10 | Rozdzielczość napięcia: 24 bity |  | TAK
2.11 | System odrzucania zakłóceń i zniekształceń: od 0 do +60 dB SPL lub wyłączenia |  | TAK
2.12 | Kryteria SNR: nie więcej niż 5 dB |  | TAK
2.13 | Kryteria TE: Zakres SNR, liczba przemiatań, długość badania, min. Całkowite OAE |  | TAK
2.14 | Funkcja wyrównania ciśnienia w uchu środkowych przed rozpoczęciem badania |  | TAK
3. | Oprogramowanie |  | TAK
3.1 | Oprogramowanie zapewniające obsługę urządzenia za pomocą komputera |  | TAK
3.2 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające integrację badań z audiometru, tympanometru, otoemisji akustycznej, otoskopii i systemów doboru aparatów słuchowych. Oprogramowanie współpracujące z platformą NOAH4 |  | TAK
3.3 | Magazynowanie danych, m. in. Przy wykorzystaniu interfejsów NOAH 3, XML |  | TAK
3.4 | Możliwość rozbudowy urządzenia poprzez aktualizację oprogramowania o dodatkowe funkcje i moduły (tympanometrua szerokopasmowa) |  | TAK
3.5 | Możliwość zapisu wyniku badań w bazie danych. |  | TAK
4. | Wyposażenie |  | TAK
4.1 | Ładowarka (stacja dokująca) biurkowa ze zintegrowaną komorą do kontroli kalibracji. |  | TAK
4.2 | Sonda impedancyjna z kablem |  | TAK
4.3 | Sonda do badań kontralateralnych |  | TAK
4.4 | Zapasowy akumulator |  | TAK
4.5 | Zasilacz do stacji dokującej |  | TAK
4.6 | Opakowanie wkładek wewnątrzusznych |  | TAK
5 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia |  | TAK
6 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) |  | TAK
7 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
8 | Szkolenie w siedzibie zamawiającego |  | TAK
9 | Gwarancja min 24 miesięcy |  | TAK
10 | W trakcie trwania gwarancji minimum 1 bezpłatny przegląd serwisowy |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Otoemisja 2
Załącznik nr 3.6
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła I ISamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji minimum 2017
1. | Zakup systemu do badania otoemisji akustycznej
2. | Z przeznaczeniem dla Poradni Audiologicznej
Lp. | PARAMETRY
1. | Oznakowanie CE dla wyrobów medycznych |  | TAK
2. | Pomiary tonów DPOAE i TEOAE |  | TAK
3. | DPOAE - zakres częstotliwości 1,5 kHz - 12 kHz |  | TAK
4. | TEOAE - zakres częstotliwości 0,7 kHz - 4 kHz |  | TAK
5. | Minimalny zakres stymulacji - bodziec DPOAE - 40-70 dB SPL |  | TAK
6. | Intensywność bodźca TEOAE 83 dB |  | TAK
7. | Częstotliwość próbkowania bodźca - nie mniejsza niż 30000 Hz |  | TAK
8. | Maksymalny poziom głośności 90 dB SPL |  | TAK
9. | Waga urządzenia od 300 g do 400 g |  | TAK
10. | Czas pracy na bateriach dla ok. 200 - 250 badań |  | TAK
11. | Zestaw wyposażony w drukarkę termiczną, głośności nie większej niż 50 sB SPL, waga: między 500 g a 900 g |  | TAK
12. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia |  | TAK
13. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) |  | TAK
14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
15. | Gwarancja min 24 miesięcy |  | TAK
16. | W trakcie trwania gwarancji minimum 1 bezpłatny przegląd serwisowy |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## zew_kardiost 2
Załącznik nr 3.7
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła I ISamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017/2018
1. | Zakup Zewnętrznego kardiostymulatora - 2 sztuki
2. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej - 1 sztuka; Oddziału Kardiochirurgii - 1 sztuki
Lp. | PARAMETRY
I. | Parametry ogólne
1. | Wysoka wydajność stymulacji do 17 V |  | TAK
2. | Opóźnienie do 400 ms |  | TAK
3. | Terapia impulsowa do zarządzania tachyarytmią przedsionkową |  | TAK
4. | Urządzenie dwukomorowe |  | TAK
5. | Rezerwowe źródło zasilania na minimum 30 sekund pozwalające na wymianę baterii podczas pracy |  | TAK
6. | Odporne na wstrząs z defibrylatora |  | TAK
7. | Tryby stymulacji:
| DDD |  | TAK
| D00 |  | TAK
| VDD |  | TAK
| VVI |  | TAK
V00
| VVT |  | TAK
8. | Zakres stymulacji minimum 30 - 250 ppm |  | TAK
9. | Szybka impulsowa stymulacja minimum 60 - 1000 ppm |  | TAK
10. | Opóźnienie AV minimum 15-400 ms |  | TAK
11. | Amplituda/szerokość impulsu minimum 0,1 - 17 V/1ms |  | TAK
12. | Czułość minimum 0,2 - 10 mV (komora), 1-20 mV (przedsionek) |  | TAK
13. | Okres refrakcji zakresy minimalne: |  | TAK
| 30-150 ppm: 225 ms (komora) |  | TAK
| 151-200 ppm: 200 ms (komora) |  | TAK
| 201-250 ppm: 175 ms (komora) |  | TAK
14. | Całkowity łączny czas refrakcji przedsionkowej zakresy minimalne: |  | TAK
| 30-120 ppm: opóźnienie AV+175 ms (minimum 400 ms) |  | TAK
| 121-250 ppm: opóźnienie AV+175 ms (minimum 240 ms) |  | TAK
15. | Bateria manganowe alkaliczne 9V: czas pracy - minimum 300 godzin czas pracy podczas wymiany - minimum 30 sekund |  | TAK
16. | Impedancja przewodów: sygnał dźwiękowy dla <100 Ω lub > 3000 Ω |  | TAK
17. | Jednorazowy sygnał dźwiękowy jeżeli > 180 ppm |  | TAK
18. | Wymiary maksymalne 165x85x40 mm |  | TAK
19. | Waga maksymalna 265 g |  | TAK
III. | Pozostałe parametry
1. | Certyfikat CE |  | TAK
2. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | TAK
3. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK
4. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia |  | TAK
5. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) |  | TAK
6. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) |  | TAK
7. | Serwis na terenie Polski |  | TAK
8. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat |  | TAK
9. | W trakcie trwania gwarancji minimum 1 bezpłatny przegląd serwisowy |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## holter EEG 2
Załącznik nr 3.8
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła I ISamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017/2018
1. | Zakup Holtera EEG - 1 sztuka
2. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego
Lp. | PARAMETRY
I. | Parametry ogólne
1. | 16 - bitowy przetwornik A/D |  | TAK
2. | Gniazda elektrod 1,5 mm |  | TAK
3. | Zapis danych w standardzie Europen Data Format (edf) |  | TAK
4. | Zapis na kartach typu CF |  | TAK
5. | Połączenie z aparatem EEGDigi Track przez USB lub bezprzewodowo |  | TAK
6. | Rejestracja zapisu do 24 kanałów EEG na karcie pamięci typu FLASH |  | TAK
7. | Kontrola zapisu na ekranie monitora przed rozpoczęciem rejestracji |  | TAK
8. | Rejestrowany rzeczywisty czas zapisu |  | TAK
9. | Możliwość podłączenia kanału poligraficznego |  | TAK
10. | Układ przeciwwstrząsowy zapobiegający uszkodzeniu rejestratora np. podczas napadu padaczki |  | TAK
II. | Wyposażenie
1. | Pokrowiec ochronny rejestratora z systemem mocowania |  | TAK
2. | Oprogramowanie rejestratora |  | TAK
3. | Zestaw elektrod miseczkowych EEG |  | TAK
4. | Czytnik kart Flash do stacjonarnego aparatu EEG |  | TAK
5. | Oprogramowanie umożliwiające konwersję uzyskanych zapisów z karty pamięci rejestratora do stanowska analizy EEG DigiTrack |  | TAK
6. | Małe wymiary maksimum: 14cmx9,5cmx3cm |  | TAK
7. | Waga poniżej 0,5 kg |  | TAK
III. | Pozostałe parametry
3. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
4. | W trakcie trwania gwarancji minimum 1 bezpłatny przegląd serwisowy |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## tester2
Załącznik nr 3.9
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła I ISamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy
1. | Zakup: Tester Bezpieczeństwa Elektrycznego
2. | Z przeznaczeniem Serwisu Wewnętrznego Aparatury Medycznej
Lp. | PARAMETRY
I. | Ogólne |  | TAK
1. | Certyfikaty jakości |  | TAK
2. | Świadectwo wzorcowania |  | TAK
3. | Gwarancja min 24 miesiące |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  | TAK
5. | Szkolenie personelu |  | TAK
II. | Parametry ogólne |  | TAK
6. | Polskie menu |  | TAK
7. | Pełna zgodność z normą PN EN 62353 |  | TAK
8. | Zgodność prądów upływu z PN EN 60601 |  | TAK
9. | Test do 10 odprowadzeń przyłączy pacjenta |  | TAK
10. | Konfigurowalne sekwencje testów |  | TAK
11. | Możliwość przesłania wyników do komputera |  | TAK
12. | Duży, czytelny wyświetlacz i wbudowana klawiatura |  | TAK
13. | Możliwość podłączenia akcesoriów Bluetooth |  | TAK
14. | Pamięć wyników |  | TAK
15. | Przenośny, zasilany bateryjnie |  | TAK
16. | Tryb manualny, półautomatyczny i automatyczny |  | TAK
III. | Możliwość wykonania testów |  | TAK
17. | Ciągłość uziemienia zgodnie z PN EN 62353 |  | TAK
18. | Rezystancja Izolacji 50V, 100V, 250V, 500V |  | TAK
19. | Bezpośredni upływ urządzenia |  | TAK
20. | Różnicowy upływ urządzenia |  | TAK
21. | Alternatywny upływ urządzenia |  | TAK
22. | Upływ uziemienia, obudowy, pacjenta, zastępczy, typ F |  | TAK
23. | Test obciążenia |  | TAK
24. | Test napięcia zasilania |  | TAK
25. | Test Przewodów IEC |  | TAK
IV. | Akcesoria |  | TAK
26. | Oprogramowanie do przesyłania wyników |  | TAK
27. | Sonda z klipsem |  | TAK
28. | Sonda ostrzowa |  | TAK
29. | Adapter części aplikacyjnych |  | TAK
30. | Przewód zasilający |  | TAK
31. | Bluetooth USB |  | TAK
32. | Przewód do połączenia z komputerem - 2 szt. |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej