###### Załącznik nr 3

......................................................

/pieczątka i podpis Wykonawcy/

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Parametry techniczne gazometru dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

| Pełna nazwa urządzenia/model, typ, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent – pełna nazwa, adres |  |
| Kraj pochodzenia |  |

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1. | Aparat fabrycznie nowy, w pełni automatyczny rok produkcji 2018 r. pracujący w systemie ciągłym dokonujący w jednej próbce pomiaru pH, pCO2, pO2, K+ Na+ Cl- Ca++, glukozy, mleczanów, bilirubiny, hemoglobiny, Ht, oraz frakcji osksymetrycznych w tym hemoglobiny tlenkowęglowej. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Analizator przeznaczony do pracy w trybie POCT, kasetowy pracujący z wykorzystaniem maksymalnie dwóch kaset zawierających wszystkie elementy wymienialne takie jak, odczynniki, płyny kalibracyjne, płyny kontrolne, płyny walidacyjne, myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki |  |
| 3. | Wszystkie elektrody, sensory pomiarowe zintegrowane w postaci łatwo wymienialnej kasety z możliwością wielokrotnej instalacji i deinstalacji w celu usunięcia niedrożności, bez utraty testów. Ważność kasety po zainstalowaniu na pokładzie analizatora min przez 30 dni |  |
| 4. | Analizator nie wymagający żadnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie. |  |
| 5. | Kalibracja automatyczna nie wymagającą żadnych dodatkowych gazów jedno lub dwupunktowa bez konieczności ingerencji Użytkownika. Dobowy czas kalibracji do 30 minut |  |
| 6. | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej |  |
| 7. | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 8. | Możliwość wpisania szczegółowych danych pacjenta |  |
| 9. | Uzyskanie wyników wszystkich parametrów mierzonych z objętości próbki nie większej niż 150 µl zarówno ze strzykawki jak i kapilary |  |
| 10. | Korekta wyniku do temperatury pacjenta |  |
| 11. | Dwukierunkowa komunikacja |  |
| 12. | Wbudowana drukarka |  |
| 13. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych |  |
| 14. | Bezpłatny serwis oraz przeglądy w trakcie trwania umowy 7 dni w tygodniu. Wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym bez biur pośredniczących. |  |
| 15. | Wydzierżawiający w ramach umowy dokonywać będzie bezpłatnie przeglądów/badań technicznych przedmiotu umowy, co najmniej 1 x w roku i dodatkowo na każde wezwanie Dzierżawcy przeglądów aparatu/serwisu w razie stwierdzenia niesprawności przedmiotu umowy. W momencie montażu urządzenia i każdorazowo po dokonanym przeglądzie/badaniu, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy świadectwo bezpieczeństwa lub dokona wpisu w paszporcie technicznym, potwierdzając tym samym sprawność dzierżawionego urządzenia. |  |
| 16. | Aparat wyposażony w UPS |  |
| 17. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi gazometru potwierdzone certyfikatem |  |
|  | Parametry będące przedmiotem oceny |  |
| 1. | Możliwość wykonania badania wszystkich parametrów z jak najmniejszej objętości próbki. Wykonawca oferujący najmniejszą objętość próbki otrzyma max ilość punktów tj. 30 punktów, a Wykonawca oferujący większą objętość proporcjonalnie mniejsza ilość punktów. |  |

* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

**Kolumnę nr 3 (parametry oferowane) należy wypełnić

Data  ...................................				                                                                                                          …………………………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)