###### Załącznik nr 3.4

........................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Ś U M w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Wymagania techniczne – oksygenatory niemowlęce o zwiększonym przepływie

Pakiet 4

| L.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator niemowlęcy pokryty biokomaptybilną powłoką nieuwalniającą się podczas krążenia pozaustrojowego. |  |
| 2. | Oksygenator pracujący w systemie otwartym. |  |
| 3. | Linia pobierania próbek wyposażona w zastawkę jednokierunkową. |  |
| 4. | Minimalna objętość robocza w zbiorniku żylnym dopuszczalna do 50 ml. |  |
| 5. | W zestawie płytka do pomiaru poziomu spływu kompatybilna z posiadanym płuco sercem. |  |
| 6. | Możliwość pomiaru dwóch temperatur: - na porcie wejściowym krwi żylnej - na porcie wyjściowym krwi tętniczej |  |
| 7. | Oksygenator wyposażony w linię recyrkulacyjną. |  |
| 8. | Czas pracy oksygenatora co najmniej 6 godzin. |  |
| 9. | Filtr żylno – kardiotomijny co najmniej dwu sekwencyjny w zakresach: - kardiotomijny 30 – 35 mikrometry - żylny 50 – 60 mikrometrów |  |
| 10. | Wydajność wymiennika ciepła minimum 50%max. 70% przy przepływie krwi 3,5 l/min i wody 10 l/min. Powierzchnia wymiennika ciepła do 0,05 m2 Maksymalny przepływ krwi do 4000 ml/min. Powierzchnia membrany do 0,80 m2 Statyczna objętość wypełnienia (oksygenator z wymiennikiem ciepła) do 150 ml. Przedział przepływu maksymalnego wymagamy przez zamawiającego od 3,2 – 4,0 L/min. |  |
| 11. | Pojemność zbiornika żylnego do 2000 ml. Powrót żylny: 1/4 - 3/8 cala. Wyjście krwi tętniczej: 1/4– 3/8 cala. Zbiornik żylno – kardiotomijny wyposażony w co najmniej 3 złącza luer lock filtrowanych przyłącza do ssaków. |  |
| 12. | Instrukcja obsługi musi zawierać informację, że oksygenator jest przystosowany do użycia z lotnymi środkami anestetycznymi izofluran i sewofluran oraz informację o minimalnym czasie ACT zapewniającym prawidłowy efekt przeciwkrzepliwy w układzie ECC. Okres sterylności oksygenatorów w chwili dostawy do Zamawiającego powinien wynosić 2 lata. Wykonawca na czas obowiązywania umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator i filtr tętniczy w ilości min. Po 1 sztuce bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie ofert.

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić.

Data  ...................................										....................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej