## Histeroskop 2
Załącznik nr 3.2
| /pieczątka i podpis Wykonawcy/ | (po modyfiakcji z 09.11.2018 roku)
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
Histeroskop operacyjny - 1 sztuka
Z przeznaczeniem dla Oddziału Położniczego
Ogólne
I | Histeroskop diagnostyczno-operacyjny z optyką o śr. 4mm
1. | Optyka histeroskopowa Hopkinsa, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix lub QR z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki oraz oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 2 szt. |  | TAK
2. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) - 2 szt. |  | TAK
3. | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu przekroju, rozmiar nie większy niż 5,4 mm, kompatybilny z płaszczem zewnętrznym i optyką histeroskopową o dł. 30 cm i śr. 4 mm, wyposażony w: - kanał optyki histeroskopowej z mocowaniem obrotowym, - kanał roboczy do wprowadzania półsztywnych instrumentów o rozmiarze 5 Fr. i podawania płynu płuczącego; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę z otworem o średnicy 0,8 mm i rozbieralny kranik, - oddzielne przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia drenu z płynem płuczącym - 2 szt. |  | TAK
4. | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o owalnym profilu przekroju, rozmiar nie większym niż 6 mm, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym wyposażony w: - oddzielne przyłącze Luer-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia drenu do odsysania; koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory umożliwiające odsysanie. - 2 szt. |  | TAK
II | Instrumenty histeroskopowe
1. | Elektroda koagulacyjna bipolarna do histeroskopii, półsztywna, rozmiar 5 Fr. - 2 szt. |  | TAK
2. | Elektroda disekcyjna, igłowa, zagięta 90°, bipolarna, półsztywna, rozm. 5 Fr. – 4 szt. |  | TAK
3. | Pętla do polipektomii, monopolarna, rozm. 5 Fr. złożona z uchwytu i wymiennej pętli – 4 szt. |  | TAK
4. | Punch histeroskopowy, półsztywny, jedna bransza ruchoma, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu – 2 szt. |  | TAK
5. | Nożyczki tępo zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm, wyposażone w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu – 2 szt. |  | TAK
6. | Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm wyposażone w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu – 4 szt. |  | TAK
7. | Kleszcze chwytająco - biopsyjne, półsztywne, dwie bransze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm, wyposażone w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu – 2 szt.
8. | Kulociąg, półsztywny, dwie bransze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu – 2 szt. |  | TAK
9. | Przewód HF, do instrumentów bipolarnych, dł. 300 cm - 4 szt. |  | TAK
III | Resektoskop bipolarny
1. | Optyka histeroskopowa Hopkinsa, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix lub QR z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki oraz oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. |  | TAK
2. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) - 1 szt. |  | TAK
3. | Zestaw elementu pracującego resektoskopu bipolarnego wykorzystującego technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, bierny, kompatybilny z dwubiegunowymi elektrodami bipolarnymi, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki, zawiera: elektroda pętlowa tnąca bipolarna, dwubiegunowa (2 szt.), elektroda tnąca bipolarna typu pointed, dwubiegunowa (1 szt.), elektroda koagulacyjna bipolarna typu HALF MOON, dwubiegunowa (1 szt.), przewód HF bipolarny (1 szt.), tubus plastikowy do sterylizacji i przechowywania elektrod (1 szt.) - 1 zestaw |  | TAK
4. | Płaszcz resektoskopu, obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z szybkim mocowaniem pomiędzy płaszczami na tzw. "klik" lub obrotowe, przyłącza napływu i odpływu zintegrowane z płaszczem zewnętrznym wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne kraniki, płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie - 1 szt. |  | TAK
5. | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 26 Fr. - 1 szt. |  | TAK
6. | Elektroda pętlowa tnąca bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, sterylizowalna - 18 szt. |  | TAK
7. | Elektroda pętlowa tnąca odgięta do przodu, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, sterylizowalna - 12 szt. |  | TAK
8. | Elektroda koagulacyjna bipolarna typu HALF MOON, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, sterylizowalna - 12 szt. |  | TAK
9. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±5 mm) - 1 szt. |  | TAK
10. | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm - 3 szt. |  | TAK
IV | Pompa do histeroskopii - 1 zestaw
1. | Wielodziedzinowa płucząca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do operacji histeroskopowych |  | TAK
2. | Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy |  | TAK
3. | Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym |  | TAK
4. | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren |  | TAK
5. | Regulacja ciśnienia płukania podczas histeroskopii w zakresie 20 - 150 mmHg |  | TAK
6. | Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym shaverem histeroskopowym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany |  | TAK
7. | Wyświetlanie ciśnienia płukania podczas histeroskopii w formie graficznej lub cyfrowej na monitorze dotykowym |  | TAK
8. | Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu |  | TAK
9. | Możliwość rozbudowy pompy o program do laparoskopii oraz cystoskopii |  | TAK
10. | Dren płuczący do histeroskopii, jednorazowy, sterylny - 50 szt. |  | TAK
V | Fetoskopia
V.1 | Zestaw do fetoskopii, drugi trymestr, łożysko przodujące
1. | Optyka do fetoskopii, z systemem soczewek wałeczkowych Hopkinsa, kąt patrzenia 30°, śr. 2 mm, długość 26 cm, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix lub QR z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki oraz oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. |  | TAK
2. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) - 1 szt. |  | TAK
3. | Płaszcz operacyjny do fetoskopii, prosty, rozm. 11,5 Fr., z kanałem roboczy o rozmiarze umożliwiającym wprowadzenie włókien laserowych o śr. do 700 µm, wyposażony w zawór z kranikiem i przyłącze LUER-Lock, wyposażony w obturatory piramidalny - 1 szt. |  | TAK
4. | Wkład roboczy wyposażony w mechanizm umożliwiający odginanie włókna laserowego, kompatybilny z płaszczem fetoskopowym o rozm. 11,5 Fr. - 1 szt. |  | TAK
V.2 | Zestaw do fetoskopii wczesnego drugiego trymestru
1. | Miniaturowa optyka do fetoskopii, zakrzywiona, z uchwytem i z okularem zdalnym, kąt patrzenia 0°, śr. 3,3 mm, dł. 30 cm; autoklawowalna, wyposażona w: przyłącze do podłączenia płukania, centralny kanał instrumentowy o rozm. 4 Fr., boczny kanał instrumentowy o rozm. 3 Fr. W zestawie adapter z przyłączem LUER-Lock i uszczelką, wymienna uszczelka x10, szczoteczka czyszcząca - 1 zestaw |  | TAK
V.3 | Zestaw do fetoskopii łożysko na ścianie tylnej
1. | Miniaturowa optyka do fetoskopii, prosta, z uchwytem i z okularem zdalnym, kąt patrzenia 0°, śr. 3,3 mm, dł. 30 cm; autoklawowalna, wyposażona w: przyłącze do podłączenia płukania, centralny kanał instrumentowy o rozm. 4 Fr., boczny kanał instrumentowy o rozm. 3 Fr. W zestawie adapter z przyłączem LUER-Lock i uszczelką, wymienna uszczelka x10, szczoteczka czyszcząca - 1 zestaw |  | TAK
V.4 | Zestaw do fetoskopii i embrioskopii
1. | Miniaturowa optyka do fetoskopii, półsztywna, wyposażona w zdalny okular i przyłącze światłowodu, wyposażona w obrotowe przyłącze Luer-Lock do podłączenia płaszcza fetoskopowego, kąt patrzenia 0°, kąt pola widzenia 70°, długość robocza 20 cm, średnica 1 mm - 1 szt. |  | TAK
2. | Płaszcz diagnostyczny do fetoskopii, śr. 1,3 mm, z przyłączem Luer-Lock do podłączenia do optyki miniaturowej do fetoskopii o śr. 1 mm i dł. 20 cm, wyposażony w obturator piramidalny - 1 szt. |  | TAK
3. | Płaszcz operacyjny do fetoskopii, zakrzywiony, ostro zakończony, rozm. 5,6 Fr., kompatybilny z miniaturową optyką do fetoskopii o śr. 1 mm i dł. 20 cm, wyposażony w kanał roboczy o rozmiarze 0,8 mm umożliwiający wprowadzenie włókna laserowego, 2 obturatory - 1 szt. |  | TAK
4. | Płaszcz operacyjny do fetoskopii, prosty, ostro zakończony, rozm. 5,6 Fr., kompatybilny z miniaturową optyką do fetoskopii o śr. 1 mm i dł. 20 cm, wyposażony w kanał roboczy o rozmiarze 0,8 mm umożliwiający wprowadzenie włókna laserowego, 2 obturatory - 1 szt. |  | TAK
5. | Igła punkcyjna do fetoskopii, śr. 0,6 mm, długość 26 - 27 cm - 6 szt. |  | TAK
6. | Kleszcze biopsyjne do fetoskopii, półsztywne, jedna bransza ruchoma, rozm. 3 Fr., dł. 25 cm, wyposażone w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu podczas czyszczenia – 1 szt. |  | TAK
VI | Zestaw do TTTS 15 do 18 tydzień
1. | Płaszcz operacyjny do fetoskopii, prosty, ostro zakończony, rozm. 6,5 Fr., kompatybilny z miniaturową optyką do fetoskopii o śr. 1 mm i dł. 20 cm, wyposażony w kanał roboczy o rozmiarze 1,1 mm umożliwiający wprowadzenie włókna laserowego, 2 obturatory - 1 szt. |  | TAK
2. | Płaszcz operacyjny do fetoskopii, prosty, ostro zakończony, rozm. 5,6 Fr., kompatybilny z miniaturową optyką do fetoskopii o śr. 1 mm i dł. 20 cm, wyposażony w kanał roboczy o rozmiarze 0,8 mm umożliwiający wprowadzenie włókna laserowego, 2 obturatory - 1 szt. |  | TAK
3. | Płaszcz operacyjny do fetoskopii, zakrzywiony, ostro zakończony, rozm. 5,6 Fr., kompatybilny z miniaturową optyką do fetoskopii o śr. 1 mm i dł. 20 cm, wyposażony w kanał roboczy o rozmiarze 0,8 mm umożliwiający wprowadzenie włókna laserowego, 2 obturatory - 1 szt. |  | TAK
VII | Zestaw do TTTS 17 do 20 tydzień
1. | Miniaturowa optyka do fetoskopii, półsztywna z okularem zdalnym, kąt patrzenia 0°, kąt pola widzenia 90°, śr. zewn. 1,3 mm, dł. rob. 30,6 cm; autoklawowalna - 1 szt. |  | TAK
2. | Płaszcz operacyjny do fetoskopii, prosty, rozm. 8 Fr., ostro zakończony, z kanałem roboczym o rozm. 1 mm, kanał optyki wyposażony w zawór z kranikiem i przyłącze LUER-Lock, kompatybilny z miniaturową optyką o śr. 1,3 mm, kanał optyki i kanał roboczy wyposażone w obturatory - 1 szt. |  | TAK
3. | Płaszcz operacyjny do fetoskopii, zakrzywiony, rozm. 8 Fr., ostro zakończony, z kanałem roboczym o rozm. 1 mm, kanał optyki wyposażony w zawór z kranikiem i przyłącze LUER-Lock, kompatybilny z miniaturową optyką do fetoskopii o śr. 1,3 mm, kanał optyki i kanał roboczy wyposażone w obturatory - 1 szt. |  | TAK
VIII | Zestaw do CDH
1. | Płaszcz operacyjny do fetoskopii, zakrzywiony, ostro zakończony, rozm. 3,3 mm, z dwoma kanałami, z obturatorem stożkowym, kompatybilny z miniaturową optyką do fetoskopii o śr. 1,3 mm - 1 szt. |  | TAK
2. | Kleszcze chwytające do fetoskopii, półsztywne, obie bransze ruchome, rozm. 3 Fr., dł. 35 cm, wyposażone w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu podczas czyszczenia – 1 szt. |  | TAK
3. | Igła punkcyjna, z regulowanym uchwytem, dł. 50 cm, sterylna, op.10 szt. - 1 op. |  | TAK
IX | Zestaw do cystoskopii płodu
1. | Łącznik typu Tuohy Borst Y, sterylny op.5 szt. - 1 op. |  | TAK
X | Zestaw do pobierania kosmka kosmówki
1. | Kleszcze biopsyjne do CVS, zakrzywione, rozm. 2,2 mm, długość 22 cm, z przyłączem Luer-Lock do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas czyszczenia - 1 szt. |  | TAK
2. | Kleszcze biopsyjne do CVS, proste, rozm. 2,2 mm, długość 22 cm, z przyłączem Luer-Lock do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas czyszczenia - 1 szt. |  | TAK
3. | Kaniula biopsyjna do CVS, rozm. 2 mm, długość 22 cm, z otworem z lewej strony w końcu dystalnym, z przyłączem Luer-Lock w końcu proksymalnym - 1 szt. |  | TAK
4. | Kaniula biopsyjna do CVS, rozm. 2 mm, długość 22 cm, z otworem z prawej strony w końcu dystalnym, z przyłączem Luer-Lock w końcu proksymalnym - 1 szt. |  | TAK
XI | Kleszcze bipolarne
1. | Kleszcze koagulacyjne bipolarne, optyczne, rozm. 2,4 mm, długość 24,5 cm, bransze płaskie ząbkowane, rozbieralne, złożone z: uchwytu na palce ze zintegrowanym tubusem oraz z jednorazowego wkładu roboczego (5 szt. wkładów); kompatybilne z miniaturową optyką do fetoskopii o śr. 1,3 mm - 1 szt. |  | TAK
2. | Trokar kompletny: kaniula o rozm. 3,2 x 4,95 mm, dł. 10 cm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z zatyczką; obturator piramidalny; zdejmowany zawór z uszczelkami silikonowymi - 1 szt. |  | TAK
XII | Okluzja rdzenia
1. | Kleszcze koagulacyjne bipolarne, rozm. 3 mm, długość 30 cm, bransze płaskie ząbkowane, rozbieralne, złożone z: uchwytu na palce, tubusu oraz z wkładu roboczego - 1 szt. |  | TAK
2. | Trokar kompletny: kaniula o rozm. 3,5 mm, i dł. 10 cm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z zatyczką; obturator piramidalny; zawór z uszczelkami silikonowymi - 1 szt. |  | TAK
3. | Światłowód, śr. 2,5 mm, dł. 230 cm - 1 szt. |  | TAK
4. | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm - 1 szt. |  | TAK
XIII | Laparoskopia
XIII.1 | Insuflator CO2 -1 zestaw
1. | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" |  | TAK
2. | Insuflator wyposażony w wysokoprzepływowy tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od 1 do min. 50 l/min. |  | TAK
3. | Insuflator wyposażony w pediatryczny tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min |  | TAK
4. | Regulacja ciśnienia w zakresie 1-30 mmHg z ograniczeniem do 15 mmHg w trybie pediatrycznym |  | TAK
5. | Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 |  | TAK
6. | Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 |  | TAK
7. | Wskaźnik numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta |  | TAK
8. | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli |  | TAK
9. | Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z dedykowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego. |  | TAK
10. | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienia, przepływu CO2, trybu pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania min. 20 profilu użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą |  | TAK
11. | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra |  | TAK
12. | Trokar laparoskopowy rozm. 11 mm, dł. 10-11 cm, o konstrukcji umożliwiającej wykorzystywanie wysokich przepływów insuflacji CO2, złożony z kaniuli, zaworu oraz gwoździa piramidalnego - 1 szt. |  | TAK
13. | Przewód do podłączenia do źródła CO2, dł. min. 100 cm - 1 szt. |  | TAK
14. | Dren insuflacyjny z filtrem CO2 i z podgrzewaniem, jednorazowy, sterylny - 10 szt. |  | TAK
15. | Filtr CO2 - 25 szt. |  | TAK
16. | Dren insuflacyjny, sterylizowalny - 1 szt. |  | TAK
XIII.2 | Pompa do laparoskopii - 1 zestaw
1. | Wielodziedzinowa płucząca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do operacji laparoskopowych |  | TAK
2. | Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy |  | TAK
3. | Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym |  | TAK
4. | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren |  | TAK
5. | Regulacja prędkości płukania podczas laparoskopii w zakresie min. 100 - 2500 ml/min. |  | TAK
6. | Wyświetlanie zadanej prędkości płukania podczas laparoskopii w formie graficznej i cyfrowej na monitorze dotykowym |  | TAK
7. | Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu |  | TAK/NIE
8. | Możliwość rozbudowy pompy o program do histeroskopii oraz cystoskopii |  | TAK
9. | Dren płuczący do laparoskopii, jednorazowy, sterylny - 50 szt. |  | TAK
XIII.3 | Elementy do wózka
1. | Szyna sprzętowa - 1 szt. |  | TAK
2. | Uchwyt na butlę CO2 - 1 szt. |  | TAK
3. | Wysięgnik na płyny - 1 szt. |  | TAK
XIII.4 | Narzędzia laparoskopowe I
1. | Optyka laparoskopowa Hopkinsa, kąt patrzenia 0°, śr. 10 mm, długość 31 cm, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix lub QR z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki oraz oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. |  | TAK
2. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) - 1 szt. |  | TAK
3. | Trokar laparoskopowy, rozm. kaniuli 11 mm, dł. robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 2 szt. |  | TAK
4. | Trokar laparoskopowy, rozm. kaniuli 6 mm, dł. robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 3 szt. |  | TAK
5. | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 1 szt. |  | TAK
6. | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm - 1 szt. |  | TAK
7. | Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze drobnoząbkowane, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. |  | TAK
8. | Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. |  | TAK
9. | Przewód HF do instrumentów bipolarnych, dł. 300 cm - 1 szt. |  | TAK
10. | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. |  | TAK
11. | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. |  | TAK
12. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające typu "szczęki aligatora", obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. |  | TAK
13. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, ząbkowane, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. |  | TAK
14. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające typu VANCAILLIE do zrostów, jedna bransza okienkowa, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. |  | TAK
15. | Przewód HF do instrumentów monopolarnych, dł. 300 cm - 1 szt. |  | TAK
XIII.5 | Narzędzia laparoskopowe II
1 | Optyka laparoskopowa o śr. 2mm, długości 26 cm i kącie patrzenia 30 °, autoklawowalna 134 ° C wyposażona w: układ optyczny z systemem soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX w celu szybkiej identyfikacji przez systemy skanujące. |  | TAK
2 | Trokar laparoskopowy o śr. 2,5mm i długości rob. 5 cm, złożony z: wielorazowej ściętej kaniuli z przyłączem do insuflacji, wymiennej jednostopniowej, jednorazowej uszczelki (10 szt.), wielorazowego gwoździa stożkowego z szeroką, półkolistą głowicą dla dłoni. (3 zesatwy) |  | TAK
3 | Kleszcze preparacyjno - chwytające, obie bransze ruchome; monopolarne, obrotowe,rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 2 mm, dł. 20cm - 1szt. |  | TAK
4 | Kleszcze chwytające okienkowe, atraumatyczne, obie bransze ruchome: monopolarne, obrotowe rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 2 mm, dł. 20cm - 1szt. |  | TAK
5 | Nożyczki laparoskopowe o średnicy 2mm, dł. 20cm, ostrza zakrzywione, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt platikowy bez zapinki z przyłączem HF, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, wkład roboczy - 1 szt. |  | TAK
6 | Imadło laparoskopowe o śr. 2 mm i długości 20cm; uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo lub proste, z wkładką z węglika wolframu - 1szt. |  | TAK
7 | Przezskórny rozszerzacz oddźwiernikowy o śr. 3,5mm i dł. Roboczej 20 cm - 1szt. |  | TAK
8 | Igła Veressa - śr. 2,1mm, dł. 7cm - 2szt. |  | TAK
9 | Popychacz węzłów - śr. 3,5mm, dł. 20cm - 1 szt. |  | TAK
10 | Instrument do zamykania powięzi (Berci) - śr. 2,8mm, dł. 17cm - 1szt. |  | TAK
XIV | Pozostałe |  | TAK
1. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
2. | Wszelkie instrukcje obsługi, broszury w języku polskim |  | TAK
3. | Gwarancja min.24 m-ce |  | TAK
4. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
5. | Minimum 1 gwarancyjny przegląd na rok przez cały okres trwania gwarancji |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej