## Załącznik do Pakietu 8
| /pieczątka i podpis Wykonawcy/ | Załącznik nr 6.7 do pakietu 8
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017
1. | Zakup ciśnieniomierza elektronicznego - 11 sztuk
Lp. | PARAMETRY
1. | Możliwość pomiaru u niemowląt oraz dzieci starszych i dorosłych |  | TAK
2. | Automatyczny - prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku |  | TAK
3. | Uruchamianie jednym przyciskiem |  | TAK
4. | Automatyczne wyłączanie |  | TAK
5. | Prezentacja daty i godziny |  | TAK
6. | Średnia wyników z trzech ostatnich pomiarów (AVG) |  | TAK
7. | Dokładność pomiaru ciśnienia: + / – 3 mm Hg |  | TAK
8. | Dokładność pomiaru pulsu: +/- 5% |  | TAK
9. | Minimalny zakres pomiarowy: ciśnienie 0-299 mmHg |  | TAK
10. | Wykrywanie arytmii (IHB) |  | TAK
11. | Pamięć pomiarów |  | TAK
12. | Wyposażenie: - mankiety dla niemowląt oraz dzieci starszych i dorosłych z możliwością dezynfekcji - zasilacz - etui - Instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna |  | TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
13. | Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii |  | TAK
14. | Możliwość podłączenia do zasilacza |  | TAK
15. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
.........................................................................
……………………….dnia……………………… |  |  | pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)
210