## wymagania techniczne pakiet 4
Załącznik nr 3.1 parametry techniczne
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach
40-752 Katowice ul. Medyków 16
Pakiet 4
Wymagania techniczne- Stymulatory jednojamowe SSIR
L.p | Parametry techniczne wymaganene * | oferowane Tak/Nie
1 | Żywotność stymulatora min 8lat (nastawy nominalne)
2 | Waga max 30g
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016
4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-0,7 mV
5 | Szerokość impulsu (A/V)min zakres 0,2-1,5 ms
6 | Czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0-10,0mV
7 | Czułość przedsionkowa co najmniej w zakresie 0,25-4,0mV
8 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400ms
9 | Program nocny
10 | Histereza częstości rytmu
11 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta
12 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji.
13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia.
14 | Możliwość automatycznego przełączania polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod.
15 | Elektrody A i V pasywne i aktywne
16 | Elektrody A i V sterydowe
17 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i w komorze
18 | Test określający próg stymulacji z mozliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu-wykres graficzny
19 | Algorytm wspomagajacy programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta.
*Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie ofert
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy lub ( osoby uprawnionej)

## wymagania techniczne pakiet (2
Załącznik nr 3.2 parametry techniczne
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach
40-752 Katowice ul. Medyków 16
Pakiet 4
Wymagania techniczne- Stymulatory dwujamowe DDDR
| L.p | Parametry techniczne* | oferowane Tak/Nie
| 1 | Żywotność stymulatora min 8lat (nastawy nominalne)
| 2 | Waga max 30g
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-0,7 mV
| 5 | Szerokość impulsu (A/V)min zakres 0,2-1,5 ms
| 6 | Czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0-10,0mV
| 7 | Czułość przedsionkowa co najmniej w zakresie 0,18-4,0mV
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV)
| 9 | Automatyczny PVARP
| 10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400ms
| 11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe
| 12 | Program nocny
| 13 | Histereza czynności rytmu
| 14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min 3)
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych
| 17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji
| 18 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia
| 19 | Możliwość automatycznego przełączania polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod
| 20 | Elektrody A i V pasywne i aktywne
| 21 | Elektrody A i V sterydowe
| 22 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i w komorze
| 23 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zamierzonego progu stymulacji
| 24 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu- wykres graficzny
| 25 | Rejestracja epizodów : a. wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej, b. częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej, c. czas trwania arytmii przedsionkowych.
| 26 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta
*Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie ofert
……………………….., dnia ………………………. …………………………………………
pieczątka i podpis Wykonawcy lub ( osoby uprawnionej)