###### Załącznik nr 3

......................................................

/pieczątka i podpis Wykonawcy/

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Parametry techniczne analizatora do badania ogólnego moczu

| Pełna nazwa urządzenia/model, typ, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent – pełna nazwa, adres |  |
| Kraj pochodzenia |  |

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1. | Zautomatyzowany system do analizy moczu i osadu moczu (elementów upostaciowanych moczu) składający się z automatycznego modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu i połączonego (zintegrowanego) z nim automatycznego modułu do oceny upostaciowanych elementów moczu. System do analizy moczu fabrycznie nowy rok produkcji 2018/2019 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - Procesor: Intel Core i5 lub lepszy, - Napęd: Nagrywarka DVD-ROM, - 256GB SSD - Karta graficzna: zintegrowana, - Karta dźwiękowa: zintegrowana, - Karta sieciowa: zintegrowana, - Pamięć: 8 GB DDR3, - Obudowa ATX z wyjściem USB na froncie oraz com z tyłu - Mysz optyczna (kabel min. 1,5 m), - Klawiatura (kabel min. 1,5 m), - Zintegrowany system operacyjny Windowa 7 Professional lub Windows 10 Professional (licencja + nośnik), - Oprogramowanie biurowe: minimum MS Office 2016 Business (licencja na czas nieokreślony), - Monitor: LCD 24’, - Drukarka laserowa: typu HP LaserJet, - Skaner kodów kreskowych (Do odczytu kodów: UPE/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codebar, Interleaved 2 of 5, Discete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5), - Zasilacz awaryjny UPS o mocy min. 1000 VA. Czas podtrzymywania min. 30 min., |  |
| 3. | Gwarancja na analizator obejmująca cały okres trwania umowy – uwzględniająca dojazd, koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych a także inne nie wymienione koszty z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych |  |
| 4. | Czas przystąpienia do naprawy – maksymalnie 24 godziny od chwili zgłoszenia usterki. Dostępność serwisu ciągła przez cały czas trwania umowy, możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy) |  |
| 5. | Czas skutecznej naprawy do 72 godzin. W przypadku przedłużającej się skutecznej naprawy powyżej 72 godzin, wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze |  |
| 6. | Trzy awarie tego samego elementu w okresie pół roku zobowiązują oferenta do wymiany aparatu na nowy egzemplarz |  |
| 7. | Podłączenie analizatorów do sieci szpitala i skonfigurowanie ich z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym, na koszt Wykonawcy, dwustronna transmisja danych |  |
| 8. | System wykonujący badania z tej samej próbki moczu bez konieczności jej przenoszenia |  |
| 9. | Analizator przystosowany do pracy ciągłej (24h) |  |
| 10. | Identyfikacja materiału badanego za pomocą wbudowanego czytnika kodów kreskowych |  |
| 11. | System posiadający deklarację zgodności CE |  |
| 12. | Instrukcja obsługi, instrukcje metodyczne, ulotki odczynników w języku polskim |  |
| 13. | Paszporty techniczne karta gwarancyjna wraz z dostawą analizatora. Paszporty techniczne będą zawierać (minimum) poniższe dane: nazwa urządzenia, nazwa producenta, typ urządzenia i numer seryjny, data rozpoczęcia eksploatacji. W części paszportu dotyczącej napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: uruchomienie urządzenia, datę do kiedy powinien zostać wykonany okresowy przegląd techniczny urządzenia |  |
| 14. | Dostarczenie z pierwszą dostawą wydruku karty charakterystyk odczynników oraz karty bezpieczeństwa produktu (paski itp.) |  |
| 15. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |
| 16. | Instalacja, uruchomienie, szkolenie personelu (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych, oraz interpretacji wyników (czułość i swoistość testów, interferencje, zakres wartości referencyjnych) na koszt oferenta w miejscu instalacji analizatora |  |
| 17. | System wyposażony w dwa zewnętrzne czytniki kodów kreskowych, drukarkę kodów kreskowych oraz etykiet termicznych na podaną w specyfikacji ilość badań |  |
| 18. | Bezpłatne przeglądy autoryzowanego serwisu na dzierżawiony sprzęt – wg zaleceń producenta, minimum raz w roku |  |
| 19. | Klimatyzator naścienny do pomieszczenia o powierzchni ok. 20m2 w którym używany będzie system. Klimatyzator w okresie dzierżawy analizatora będzie serwisowany na koszt wykonawcy. Harmonogram przeglądów dostarczony do zamawiającego w dniu instalacji. |  |
| 20. | System wyposażony w dedykowany stół |  |
| 21. | Zapewnienie w ramach umowy kontroli zewnątrz laboratoryjnej dla: - parametrów fizykochemicznych – cztery razy w roku - parametrów morfotycznych – cztery razy w roku |  |
| 22. | Przeznaczone do systemu kompatybilne probówki (okrągłodenne lub stożkowe) na podaną w specyfikacji ilość badań |  |
| 23. | Minimalna objętość próbki (parametry fizykochemiczne + elementy upostaciowane) 4 ml |  |
| 24. | Zapewnienie zużycia tonerów do drukarki na cały okres trwania umowy. |  |
| Wymagania graniczne dla automatycznego modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu |  |
| 25. | Wydajność - min. 70 próbek na godzinę |  |
| 26. | Paski testowe określające wartość min. 10 parametrów: glukoza, białko, bilirubina, krew, leukocyty, pH, urobilinogen, azotyny, ciała ketonowe, kwas askorbinowy |  |
| 27. | Automatyczny pomiar barwy moczu |  |
| 28. | Automatyczny pomiar klarowności moczu. |  |
| 29. | Automatyczny pomiar SG (ciężar właściwy) mierzony metodą refraktometryczną |  |
| 30. | Dozowanie próbek na pola reakcyjne pasków za pomocą pipetora. |  |
| 31. | Wykrywanie poziomu oraz mieszanie próbki moczu przed pobraniem do analizy |  |
| 32. | Czytelne flagowanie wyników patologicznych |  |
| 33. | Paski testowe z polem kompensującym barwę moczu. |  |
| 34. | Paski testowe konfekcjonowane w opakowania umożliwiające bezpośrednie załadowanie do analizatora, bez konieczności usuwania pasków z analizatora |  |
| 35. | Stabilność pasków testowych na pokładzie analizatora nie krócej niż 7 dni |  |
| 36. | Podajnik probówek z ciągłym dostawianiem statywów |  |
| 37. | Automatyczna kalibracja optyki analizatora. |  |
| 38. | Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości – minimum raz dziennie 7 dni w tygodniu na dwóch poziomach. Wymagane jest aby kontrola wewnątrzlaboratoryjna była jednocześnie codzienną kontrolą zewnątrzlaboratoryjną |  |
| 39. | Kalibracja pasków za pomocą pasków używanych do badań pacjentów. |  |
| 40. | Wbudowany system kontroli jakości. |  |
| 41. | Współpraca z analizatorem osadu moczu bez czynności manualnych w rodzaju: przelewanie próbek moczu, przestawianie przez operatora próbek moczu ze statywu do statywu, z analizatora do analizatora itp. |  |
| Wymagania graniczne dla automatycznego modułu oceny osadu moczu |  |
| 42. | Pomiaru w oparciu o zautomatyzowaną mikroskopię z automatyczną klasyfikacją elementów osadu moczu w oparciu o zarejestrowane obrazy cyfrowe |  |
| 43. | Wbudowany zautomatyzowany mikroskop z automatycznym ustawianiem ostrości. |  |
| 44. | Mocz natywny, bez wirowania poza analizatorem jak i w analizatorze. |  |
| 45. | Automatyczna klasyfikacja ilościowa na min. 8 elementów morfotycznych (diagnostycznych). |  |
| 46. | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika przynajmniej 20 dodatkowych kategorii/parametrów. |  |
| 47. | Możliwość edycji/weryfikacji wykrytych elementów morfotycznych bezpośrednio na obrazach mikroskopowych |  |
| 48. | Wydajność: min. 70 próbek na godzinę. |  |
| 49. | Czytelne flagowanie wyników patologicznych |  |
| 50. | Wbudowana baza wyników pacjentów z dokumentacją fotograficzną |  |
| 51. | Współpraca z analizatorem parametrów fizykochemicznych moczu bez czynności manualnych w rodzaju: przelewanie próbek moczu, przestawianie przez operatora próbek moczu ze statywu do statywu, z analizatora do analizatora itp. |  |
| 52. | Technika pomiaru oparta na cyfrowej analizie obrazu mikroskopowego z dokumentacją fotograficzną |  |
| 53. | Automatyczny, ilościowy pomiar erytrocytów i leukocytów. Automatyczne, ilościowe lub półilościowe i jakościowe oznaczenie parametrów: nabłonki płaskie, nabłonki okrągłe, wałeczki patologiczne, bakterie, kryształy, śluz, drożdże, plemniki. Wynik dla wszystkich parametrów podawany jako wartość a nie zakres |  |

|  | Parametry będące przedmiotem oceny |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wbudowany zautomatyzowany mikroskop z obiektywami x10 i x40 tak – 10 pkt nie – 0 pkt |  |
| 2. | Możliwość wyboru jednostek pomiaru w µL, w polu widzenia w preparacie tak – 10 pkt nie – 0 pkt |  |
| 3. | Czułości analizatora do parametrów fizykochemicznych na wykrywanie: - glukozy na poziomie przynajmniej 20 mg/dl - białka na poziomie przynajmniej 10 mg/dl tak – 10 pkt nie – 0 pkt |  |

* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

**Kolumnę nr 3 (parametry oferowane) należy wypełnić

Data  ...................................				                                                                                                          …………………………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)