###### Załącznik 3.1

........................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

40 –752 Katowice  ul. Medyków 16

Wymagania techniczne –  Stymulatory jednojamowe SSIR (1)

## Pakiet nr 2

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) |  |
| 2. | Waga max. 30g |  |
| 3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2013 |  |
| 4. | Amplituda impulsu min zakres 0,5 - 7,0 mV |  |
| 5. | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2 - 1,5 ms |  |
| 6. | Czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0 - 10,0 mV |  |
| 7. | Czułość przedsionkowa co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 mV |  |
| 8. | Okres refrakcji A / V min zakres 200 - 400 ms |  |
| 9. | Program nocny |  |
| 10. | Histereza częstości rytmu |  |
| 11. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |
| 12. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji. |  |
| 13. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia. |  |
| 14. | Możliwość automatycznego przełączania polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |
| 15. | Elektrody A i V pasywne i aktywne |  |
| 16. | Elektrody A i V sterydowe |  |
| 17. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i w komorze |  |
| 18. | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu - wykres graficzny |  |
| 19. | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie ofert.

Data  ...................................										....................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej