## 3.2
Załącznik nr 3.2 do SWKO
| /pieczątka i podpis Wykonawcy/ | Załącznik nr 3.2 do Umowy
Pakiet nr 2
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im.św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Pakiet nr 2: doposażenie sal bloku operacyjnego w akcesoria medyczne
2. | Z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego
3. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2021
Lp. | PARAMETRY
1 | Podpora do ręki
1.1 | Z zaciskiem i szyną prowadzącą |  | TAK
1.2 | Mocowana do szyn bocznych stołu |  | TAK
1.3 | Obrotowa z przegubem kulowym i regulacją wysokości |  | TAK
1.4 | Zintegrowany pad piankowy miękki i zdejmowalny |  | TAK
1.5 | Pasek na rzep |  | TAK
1.6 | Konstrukcja ze stali nierdzewnej |  | TAK
1.7 | Wymiary podkładki (dł. x szer.): 600 mm (+/- 5%) x 135 mm (+/- 5%) |  | TAK
1.8 | Regulacja wysokości w zakresie 260 mm (+/-5%) |  | TAK
1.9 | Zakres obrotu: -/+ 40 stopni |  | TAK
2 | Stolik do ręki
2.1 | Stolik do ręki carbonowy (komplet zawierający stolik wraz z elementem mocującym i stopą |  | TAK
2.2 | Stolik do operacji ręki |  | TAK
2.3 | Mocowany do szyn bocznych stołu operacyjnego |  | TAK
2.4 | Kompatybilny ze stołem operacyjnym Trumpf Mars |  | TAK
2.5 | Podkładka przewodząca elektryczność, miękka i odczepiana |  | TAK
2.6 | Element sztywny pod podkładką z carbonu |  | TAK
2.7 | Stolik przezierny RTG |  | TAK
2.8 | Wymiary (dł x szer x wys): 900 mm (+/- 5% ) x 400 mm (+/- 5%) x 155 mm (+/- 5%) |  | TAK
2.9 | Element z szyną boczną, kompatybilny z stołem Trumpf Mars i do niego mocowany za pomocą właściwych pokręteł |  | TAK
2.10 | Wykonany ze stali nierdzewnej |  | TAK
2.11 | Wymiary szyny bocznej elementu mocującego : 25mm x 10 mm (+/- 5%) |  | TAK
2.12 | Regulacja wysokości stolika: blat stołu 70mm, podparty na kółkach 400mm, zakres ruchomości +/- 45 stopni |  | TAK
2.13 | Stopa mocowana do szyny elementu mocującego, umożliwiająca wsparcie stolika o podłoże na drugim jego końcu niż jest on zamontowany do stołu, składająca się z regulowanej wysokości/długości pręta oraz przegubu umożliwiającego jego nachylenie i pewne wsparcie o podłoże. |  | TAK
3. | Hełm/Zagłówek (komplet zawierający hełm oraz dwa elementy przejściowe do przystawki barkowej 5-cio elementowej
3.1 | Hełm/Zagłówek do operacji barku |  | TAK
3.2 | Kompatybilny ze stołem operacyjnym typu Trumpf Mars |  | TAK
3.3 | Półprzeźroczysty, w kształcie litery U z miękkimi, wyjmowanymi poduszkami wewnątrz i dwoma paskami na rzepy mocującymi do bezpiecznego i bocznego mocowania głowy |  | TAK
3.4 | Mocowany pośrednio do przystawki barkowej poprzez dwa elementy przejściowe lub mocowany bezpośrednio do pierwszego elementu |  | TAK
3.5 | Pierwszy element przejściowy, wykonany ze stali nierdzewnej, w formie litery T, montowany między hełm/zagłówek, a drugi element przejściowy |  | TAK
3.6 | Górna część elementu przejściowego to szyna boczna o długości 190 mm (+/- 5%), połączona z prostopadłą jego częścią przestawnym przegubem kulowym w zakresie obrotu 360 stopni i kącie pochylenia +/- 30 stopni |  | TAK
3.7 | Drugi element przejściowy,wykonany ze stali nierdzewnej, montowany między pierwszy element przejściowy, a przystawkę barkową 5-cio elementową, kompatybilną ze stołem operacyjnym typu Trumpf Mars. Element o zakresie obrotu +/- 90 stopni |  | TAK
3.8 | Element przejściowy wyposażony w zabezpieczenie chroniące przed wysunięciem się w niekontrolowany sposób |  | TAK
4 | Stojak z podgrzewaną misą
4.1 | Wykonany ze stali nierdzewnej |  | TAK
4.2 | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  | TAK
4.3 | Regulacja temperatury realizowana za pomocą pokrętła |  | TAK
4.4 | Regulacja wysokości realizowana za pomocą hydraulicznej pompy nożnej |  | TAK
4.5 | Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 70 stopni Celsjusza |  | TAK
4.6 | Zakres wysokości od 1200 mm do 1300 mm (+/- 5%) |  | TAK
4.7 | W wyposażeniu do każdego stojaka dwie miski o poj.6 l |  | TAK
4.8 | Stojak na 5-cio ramiennej podstawie z 5-cioma kółkami antystatycznymi (każde z blokadą) |  | TAK
5 | Pozycjonery
5.1 | Pozycjonery wykonane z pianki oraz powłoki: 3 warstwowa pianka wiskoelastyczna i HR spełniające wymagania w zakresie odporności na ogień; bez lateksu |  | TAK
5.2 | Powłoka zgrzewana i wykonana z wodoodpornego i oddychającego materiału typu Decu-Tex składającego się głównie z poliuretanu |  | TAK
5.3 | Część pozycjonerów wyposażona w antypoślizgowy spód i wodoodporny zamek błyskawiczny, zabezpieczony osłoną, umożliwiający zdejmowanie powłoki do prania w temp do 95 stopni Celsjusza |  | TAK
5.4 | Możliwa sterylizacja w autoklawie zgodnie z instrukcją użytkowania |  | TAK
5.5 | Zakwalifikowane jako wyrób medyczny kl. 1 |  | TAK
5.6 | Materiały z których wykonane są pozycjonery nie zawierają PVC i kadmu |  | TAK
5.7 | Pozycjoner pod kolano - 2 szt |  | TAK
5.8 | Pozycjoner półwałek – 2 szt |  | TAK
5.9 | Pozycjoner pod głowę 90x20mm – 1 szt |  | TAK
5.10 | Pozycjoner pod głowę 130x30mm – 1 szt |  | TAK
5.11 | Pozycjoner pod głowę dziecięcy – 1 szt |  | TAK
5.12 | Pozycjoner pod podudzia i pięty– 2 szt |  | TAK
5.13 | Pozycjoner klin – 1 szt |  | TAK
6 | Warunki gwarancji i serwisu
6.1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | TAK
6.2 | Minimum 1 gwarancyjny przegląd na rok przez cały okres trwania gwarancji |  | TAK
6.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin |  | TAK
6.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 14.dni |  | TAK
6.5 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
6.6 | Deklaracja Zgodności CE |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
…………………………………………
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej