## zał3
PO MODYFIKACJI
/Pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
Parametry wymagane*
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017
Zakup materiałów zużywalnych (48 miesięcy) wraz z dzierżawą sterylizatora plazmowego przelotowego (36 miesięcy)
Z przeznaczeniem dla Centralnej Sterylizacji
L.p | Opis parametru | Parametry ofertowe
I. | Parametry techniczne materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego |  | TAK
1 | Rękaw płaski Tyvek - folia, warstwa nieprzejrzysta wykonana z tworzywa TYVEK z naniesionym od strony folii między ścieżkami zgrzewu wskaźnik chemiczny zmieniający zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na niebieski. Rękaw o długości między 70 m, a 100 m |  | TAK
2 | Gramatura Tyvek minimum 60 g/m2 |  | TAK
3 | Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż minimum 156 N/2,54 cm |  | TAK
4 | Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek minimum 157 N/2,54 cm |  | TAK
5 | Grubość minimum155 µm |  | TAK
6 | Laminat foliowy bezbarwny, składający się z minimum trzech warstw |  | TAK
7 | Zgodność z wymogami normy EN/ 868 ,5,9 (lub równoważne) |  | TAK
8 | Zgodność z wymogami normy ISO 11140-1 (lub równoważne) |  | TAK
9 | Możliwość regulacji temperatury zgrzewu w przedziale 100 – 1200 C |  | TAK
II. | Parametry techniczne sterylizatora plazmowego |  | TAK
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2017 (nie powystawowe). Sterylizator do zabudowy, wersja przelotowa. Zamawiający wymaga, aby wymiary urządzenia miesciły się w górnych granicach : wysokość - 1765 mm szerokość - 725 mm głębokość - 955 mm |  | TAK
2 | Sterylizator niskotemperaturowy na nadtlenek wodoru – plazmowy. Koncentracja nadtlenku wodoru w komorze podczas trwania procesu w przedziale 56% - 58% |  | TAK
3 | Możliwość sterylizowania sprzętu z oddziałów specjalistycznych, takich jak okulistyka i oddziały neurochirurgiczne. |  | TAK
4 | Temperatura procesu sterylizacji do 550C |  | TAK
5 | Bezpieczny (ograniczający styczność personelu z czynnikiem sterylizującym), automatyczny system wprowadzania nadtlenku wodoru, zabezpieczający przed ekspozycją na nadtlenek wodoru personel obsługujący urządzenie. |  | TAK
6 | Możliwość przeprowadzenia min. 15 cykli z jednego pojemnika z czynnikiem sterylizującym. Urządzenie wyposażone w system kontrolujący zużycie czynnika – informacja na ekranie o zbliżającym się wyczerpaniu czynnika (min. na 5 cykli wcześniej) |  | TAK
7 | Urządzeniu wyposażone w min. 12”, kolorowy wyświetlacz |  | TAK
8 | Czynnik sterylizujący nadtlenek wodoru oraz plazma, jako czynnik usuwający pozostałości nadtlenku wodoru po procesie sterylizacji, bez konieczności aeracji sterylizowanych materiałów |  | TAK
9 | System podawania czynnika sterylizującego: pojemnik z 150 ml H2O2. Po włożeniu do urządzenia nowego pojemnika z czynnikiem sterylizującym jego przydatność do wykorzystania to min. 30 dni. Termin przedawnienia się pojemnika będzie komunikowany na ekranie. |  | TAK
10 | Kontrola procesu wskaźniki chemiczne i biologiczne |  | TAK
11 | Objętość użytkowa komory od 115l do 125l |  | TAK
12 | Otwieranie komory w sposób automatyczny, całkowicie bez dotykowy (sensor ruchu) |  | TAK
13 | Min. trzy cykle sterylizacyjne do wyboru. |  | TAK
W tym Cykl krótki – czas do 35 minut.
14 | Pozostałe cykle - czas trwania cyklu do 55 minut |  | TAK
15 | Sterowanie: automatyczny przebieg procesu |  | TAK
16 | Wbudowana drukarka do zapisu parametrów fizycznych wykonanego procesu |  | TAK
17 | Urządzenie wyposażone w 2 wysuwane półki, każda o udźwigu minimum 30 kg. |  | TAK
18 | Mobilność urządzenia (na kółeczkach) |  | TAK
19 | Urządzenie przelotowe (dwu drzwiowe) |  | TAK
20 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych |  | TAK
21 | Każdy cykl sterylizacyjny składa się z dwóch powtarzalnych po sobie faz generowania plazmy, zachowujących takie same parametry: temperatury, ciśnienia i stężenia czynnika sterylizującego. Faza plazmy generowana każdorazowo wewnątrz komory sterylizatora. |  | TAK
22 | Waga maksymalna 370 kg |  | TAK
23 | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi, a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. |  | TAK
24 | Konstrukcja sterownika oferowanego urządzenia umożliwiająca połączenie ze sterownikami pozostałych posiadanych myjni-dezynfektorów oraz sterylizatorów parowych w jednolity system komputerowy do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. |  | TAK
25 | Obsługa serwisowa urządzenia od przodu, bez konieczności jego wysuwania. |  | TAK
26 | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce oraz UE (deklaracja zgodności z normami niskonapięciowymi). |  | TAK
27 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). |  | TAK
28 | Zaświadczenie wystawione przez producenta urządzenia o spełnieniu przez urządzenie wymagań normy EN ISO 14937 (lub rownoważne) |  | TAK
29 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia maksymalnie 48 godziny. |  | TAK
30 | Urządzenie zasilane prądem jedno lub dwufazowym: 230V, 16A, 50/60 Hz |  | TAK
31 | Urządzenie wyposażone w pełni automatyczny program diagnostyczny, odpowiadający za możliwość przeprowadzenia przez użytkownika diagnostyki poprawności pracy sterylizatora |  | TAK
32 | Inkubator testów biologicznych - urządzenie niezależne od sterylizatora i wolnostojące. |  | TAK
33 | Urządzeniu wyposażone w automatyczny system identyfikujące każdego użytkownika obsługującego urządzenie, brak możliwości uruchomienia procesu bez wcześniejszego wprowadzenia karty identyfikującej. |  | TAK
34 | Gwarancja producenta - minimum 24 miesiące liczone od daty instalacji |  | TAK
35 | Przeglądy wliczone w cenę dzierżawy przez okres 36 miesięcy |  | TAK
36 | Dostawa sterylizatora plazmowego do 30dni |  | TAK
37 | Zamawiający wymaga aby sterylizator był wyposażony w pamięć wewnętrzną umozliiającą archiwizację min. 2000 procesów celem ich odtworzenia w razie zaistnienia takiej potrzeby |  | TAK
38 | Obsługa urządzenia jedynie za pośrednictwem ekranu dotykowego |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej