## RTG telekomando
Załącznik nr 2.1
(A")
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis szczegółowy zamówienia: dostawa, instalacja i uruchomienie Aparat Telekomando z detektorem, torem wizyjnym i systemem cyfrowego obrazowania
Aparat RTG typu telekomando – ilość: 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia (typ, model): ………………………………………………………
Producent: ……………………………………………………………………………………………….
Urządzenie musi spełniać następujący wymóg ogólny:
- fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018 r., nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności na cały aparat).
- kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą).
L.p. | Opis parametru | Wymagane | Oferowane | Punktacja
I INFORMACJE OGÓLNE
1 | Aparat fabrycznie wyposażony w detektor, nie dopuszcza się stanowisk ucyfrowionych detektorami. | TAK |  | bez punktacji
2 | Aparat musi być fabrycznie nowy – rok produkcji 2018, nie dopuszcza się powystawowego | TAK, podać |  | bez punktacji
3 | Aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe | TAK, załączyć |  | bez punktacji
4 | Demontaż nieniszczący obecnie używanego Aparatu RTG telekomando i przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego (potwierdzone odpowiednim protokołem) | TAK |  | bez punktacji
II ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA (TELEKOMANDO)
5 | Zakres pochylania [°] | Min. od +90° do –45° |  | bez punktacji
6 | Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki, dostępne dla technika (nie w trybie serwisowym) | ≤ 50 cm |  | bez punktacji
7 | Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm] | ≥ 100 cm |  | bez punktacji
8 | Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami | TAK |  | bez punktacji
9 | Długość blatu [cm] | ≥ 210 cm |  | bez punktacji
10 | Szerokość blatu [cm] | ≥ 70 cm |  | ≥ 80 cm – 2 pkt
< 80 cm - 0 pkt
11 | Ruch wzdłużny blatu stołu zwiększający dostęp do pacjenta m.in. podczas transportu | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt
NIE - 0 pkt
12 | Dla aparatu w pozycji 90° odległość podnóżka od podłogi ≤ 7 cm lub możliwość obniżania podnóżka co najmniej do tej wysokości w celu ułatwienia pacjentom wchodzenia i schodzenia (dla podnóżka zamocowanego poprawnie) | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt
NIE - 0 pkt
13 | Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki [cm] | ≥ +/- 12 cm |  | ≥ +/-15 cm – 2 pkt
< +/-15 cm – 0 pkt
14 | Obciążalność blatu ścianki z zachowaniem min. możliwości pochylania i zmiany wysokości blatu ścianki dla pozycji poziomej [kg] | ≥ 200 kg |  | bez punktacji
15 | Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] | ≤ 0,8 mm Al |  | bez punktacji
16 | Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki, bez obudów przewyższających wysokość blatu | TAK |  | bez punktacji
17 | Wszystkie ruchy ścianki rtg silnikowe | TAK |  | bez punktacji
18 | Funkcjonalność wykonywania zdjęć kości długich (np. całych nóg, kręgosłupa) z demontowalną linijką jako akcesorium | TAK, |  | bez punktacji
19 | Zakres skręcenia kołpaka [°] | Min. od +90° do – 90° |  | bez punktacji
20 | Minimalne SID [cm] ustawiane silnikowo | ≤ 115 cm; |  | bez punktacji
21 | Maksymalne SID [cm] ustawiane silnikowo | ≥ 150 cm |  | bez punktacji
22 | Projekcje skośne, zakres kątów [°] | ≥ +/- 40° |  | bez punktacji
23 | Sterowanie ruchami systemu: | TAK |  | bez punktacji
§ z konsoli operatora w sterowni
§ z pulpitu umieszczonego na ściance
24 | Konsola sterująca wyposażona w urządzenie sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie ekspozycji | TAK |  | bez punktacji
25 | Odległość blat stołu - detektor [mm] | ≤ 9,5 cm |  | ≤ 8,0 cm – 2 pkt
> 8,0 cm - 0 pkt
26 | Kratka przeciwrozproszeniowa – parametry | Min. 10:1, min. 50 l/cm |  | bez punktacji
27 | Kratka przeciwrozproszeniowa -możliwość usuwania z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi | TAK |  | bez punktacji
28 | System AEC w ściance | TAK |  | bez punktacji
29 | Wykonywanie radiografii i fluoroskopii w sterowni przyciskiem ręcznym lub nożnym. | TAK, opisać |  | bez punktacji
30 | Wyzwalanie promieniowania w pomieszczeniu badań przyciskiem nożnym. | TAK |  | bez punktacji
31 | Akcesoria – uchwyty dla pacjenta | TAK, min. 2 szt. |  | bez punktacji
32 | Akcesoria – podnóżek, który można demontować | TAK |  | bez punktacji
33 | Akcesoria – uchwyt na babix mocowany do blatu stołu i babix | TAK |  | bez punktacji
34 | Akcesoria – materac do badań np. cystografii mikcyjnej zabezpieczający blat stołu na całej szerokości (łącznie z szynami na akcesoria) przed ubrudzeniem kontrastem, materac może być krótszy niż długość blatu ścianki | TAK |  | bez punktacji
III LAMPA RTG I KOLIMATOR W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ (TELEKOMANDO)
35 | Model i producent lampy | Podać |  | bez punktacji
36 | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 0,6 |  | bez punktacji
37 | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 1,2 |  | ≤ 1,0 – 2 pkt
> 1,0 - 0 pkt
38 | Nominalna moc małego ogniska (Zgodnie z IEC 60613) | ≥ 40 kW |  | bez punktacji
39 | Nominalna moc dużego ogniska (Zgodnie z IEC 60613) | ≥ 80 kW |  | bez punktacji
40 | Pojemność cieplna anody | ≥ 700 kHU |  | bez punktacji
41 | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 150 kHU/min |  | bez punktacji
42 | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | ≥ 2,2 MHU |  | bez punktacji
43 | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min | TAK |  | bez punktacji
44 | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | TAK |  | bez punktacji
45 | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK |  | bez punktacji
46 | Zakres obrotu kolimatora | Min. od 45°do -45° |  | bez punktacji
47 | Możliwość wprowadzania dodatkowych filtrów w kolimatorze, min. 2 filtry różnej wartości na całą powierzchnię w tym filtr spełniający wymaganie wzorcowych procedur pediatrycznych ≥1 mm Al + 0,1 lub 0,2 mm Cu (lub równoważna) | TAK, podać |  | bez punktacji
IV GENERATOR RTG (TELEKOMANDO)
48 | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  | bez punktacji
49 | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) | ≥ 65 kW |  | bez punktacji
50 | Max prąd w radiografii | ≥ 800 mA |  | bez punktacji
51 | Max wartość mAs | ≥ 600 mAs |  | bez punktacji
52 | Zakres napięć w radiografii | min 40 - 150 kV |  | bez punktacji
53 | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  | bez punktacji
54 | Min. technika 1,2,3 - punktowa | TAK, podać |  | bez punktacji
55 | Zakres napięć we fluoroskopii | min 50 - 110 kV |  | bez punktacji
56 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 20 mA |  | bez punktacji
57 | Liczba dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 4, podać |  | bez punktacji
58 | Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki | Tak |  | bez punktacji
V DETEKTOR ZINTEGROWANY W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ (TELEKOMANDO)
59 | Detektor do zdjęć kostnych oraz badań dynamicznych | TAK |  | bez punktacji
60 | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42 cm x 42 cm |  | bez punktacji
61 | Matryca aktywna detektora (liczba pikseli) | Min. 2800 x 2800 pikseli |  | bez punktacji
62 | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  | bez punktacji
63 | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit |  | bez punktacji
64 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  | bez punktacji
65 | Odległość detektor – blat | ≤ 9,5 cm |  | bez punktacji
VI MONITORY APRATU TELEKOMANDO
66 | Min. jeden monitor w sterowni oraz jeden na wózku w pokoju badań | TAK |  | bez punktacji
67 | Rozdzielczość monitorów | ≥ 1280 x 1024 |  | bez punktacji
68 | Przekątna ekranu każdego monitora | ≥ 19” |  | bez punktacji
VII KONSOLA TECHNIKA RTG APARATU TELEKOMANDO – SZT 1
69 | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  | bez punktacji
70 | Programy anatomiczne pediatryczne | TAK |  | bez punktacji
71 | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | TAK |  | bez punktacji
72 | Funkcja LIH oraz pętla fluoroskopowa | TAK |  | bez punktacji
73 | Ustawianie kolimacji bez wyzwalania promieniowania przy pomocy graficznych oznaczeń aktualnego położenia blend na obrazie LIH | TAK |  | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
74 | Wirtualne ustawianie pacjenta bez dodatkowego wyzwalania promieniowania – podczas przesuwania blatu lub kolumny z lampą/detektorem graficzne oznaczenie na obrazie LIH określają aktualne położenia pola promieniowania | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
75 | Pamięć obrazów (ilość obrazów) w matrycy min. 1024 x 1024 (1 k x 1 k) | ≥ 4000 |  | bez punktacji
76 | Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej | ≥ 8 obr/s |  | ≥ 10 obr/s – 2 pkt
< 10 obr/s – 0 pkt
77 | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora | ≥ 15 obr/s |  | bez punktacji
78 | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora ≥ 30 obr/s | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
79 | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK |  | bez punktacji
80 | Ilość programów anatomicznych | ≥ 400 |  | bez punktacji
81 | Nagrywarka CD i / lub DVD | TAK |  | bez punktacji
82 | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK |  | bez punktacji
83 | Obsługa protokołów DICOM ( send; Print; Storage Commitment; Worklist/MPPS; Query) | TAK |  | bez punktacji
84 | Funkcje obróbki obrazów, min: (obrót obrazów ;lustrzane odbicie; powiększenie (zoom); funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu); wyświetlanie znaczników ; dodawanie komentarzy ) | TAK, Podać |  | bez punktacji
85 | Pomiar odległości i kątów | TAK |  | bez punktacji
86 | Analiza zdjęć odrzuconych ze statystyką i możliwością exportu | TAK |  | bez punktacji
87 | Interkom do komunikacji sterownia – pokój badań | TAK |  | bez punktacji
88 | UPS umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku braku zasilania | TAK |  | bez punktacji
VIII STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE DLA RTG – 2 SZT
89 | Stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa, zrealizowane jako oddzielna stacja lub dołączone jako stacja kliencka do serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego. | TAK |  | Bez punktacji
90 | Stanowisko wyposażone w niezbędny sprzęt oraz realizujące funkcjonalności opisane poniżej. | TAK |  | Bez punktacji
91 | Zasilacz awaryjny UPS dla stacji opisowej | TAK |  | Bez punktacji
92 | System operacyjny | TAK, podać typ i środowisko |  | Bez punktacji
93 | Pamięć operacyjna RAM min. 16 GB RAM dla stacji klienckiej lub min. 32 GB RAM dla stacji wolnostojącej | TAK, podać ilość pamięci |  | Bez punktacji
94 | Pojemność dysku twardego dla obrazów, min. 250 GB SSD dla stacji klienckiej lub min 2x1 TB w architekturze RAID w dla stacji wolnostojącej, | TAK, podać rozmiar dysku |  | Bez punktacji
95 | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa | TAK |  | Bez punktacji
96 | Automatyczny import badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching) | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt.
NIE – 0 pkt.
97 | Prezentacja radiologicznych obrazów diagnostycznych pakiet oprogramowania do opisywania badań rtg z konfigurowalnymi layoutami dla różnych widoków, umożliwiający min; a) obracanie obrazów, odbicia lustrzane, powiększanie, przesuwanie b) zmianę okna wyświetlania , c) inwersję skali szarości, d) pomiar odległości, kątów i gęstości (punktów i ROI), zaznaczenia na obrazie e) porównywanie na obu monitorach badania RTG (obecnego z wcześniejszym) f) oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości | TAK |  | Bez punktacji
98 | Pomiary na zdjęciach kości długich min. kątów Cobba, skoliozy, kifozy | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt.
NIE – 0 pkt.
99 | Pakiet oprogramowania do opisywania badań CT, zawierający poniższe funkcjonalności: a) Rekonstrukcje MIP, MPR, 3D VRT b) Przewijanie i synchronizacja serii obrazów, niezależne od grubości załadowanych warstw badań c) Automatyczna segmentacja struktury kostnej, z możliwością usunięcia d) Automatyczne usuwanie obrazu stołu z badań CT e) Automatyczne numerowanie w badaniach CT kręgów kręgosłupa oraz żeber f) Porównywanie badań CT z 2 punktów czasowych, z automatyczną synchronizacją warstw otwartych obu badań g) Fuzja obrazów MPR/MPR | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt. NIE – 0 pkt.
100 | Monitor IPS TFT z podświetleniem W-LED, Wielkość ekranu [cale/cm] 30 / 76.2 Proporcje obrazu 16:10 Rozmiar plamki [mm] 0.197 x 0.197 Luminancja [cd/m²] 400 (po kalibracji); 800 (max) Kontrast 1000:1 Kąty widzenia [°] 170 poziomo / 170 pionowo (CR 10:1) Czas reakcji [ms] 30 (tr - tf) Reprodukcja barw 10-bitowa (1021 odcieni szarości na wejście R G B) z maks. 1,06 mld barw Programowalna korekcja gamma 16-bitowa Fabryczna kalibracja Korekcja gamma zgodnie z normą DICOM, część 14; 400 cd/m² dla poziomu bieli; 0,8 cd/m² dla poziomu czerni; temperatura barw 7500 K CZĘSTOTLIWOŚĆ SYNCHRONIZACJI Częstotliwość pozioma [kHz] 31.5 - 126.5 Częstotliwość pionowa [Hz] 30 - 70 ROZDZIELCZOŚĆ Rozdzielczość optymalna 3280 x 2048 przy 30 Hz; Podwójne 1536 x 2048 przy 60 Hz; Podwójne 1640 x 2048 przy 60 Hz MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA Cyfrowe 2 x DisplayPort; 2x DVI-D (Dual Link) PARAMETRY ELEKTRYCZNE Pobór mocy [W] 114 (wysyłka); 173 (maks.) Tryb Power Save [W] < 22 Zasilanie 100-120 V/220-240 V; 4 A/1.67 A; internal power supply WARUNKI OTOCZENIA Temperatura otoczenia podczes pracy [°C] +5 do +35 Wilgotność otoczenia podczas pracy [%] 20 do 80 ERGONOMIA Regulacja wysokości[mm] 131 Pochylenie ekranu w pionie [°] -5 to 30 Obrót ekranu w poziomie [°] -45 to +45 PARAMETRY MECHANICZNE Wymiary [mm] 695.6 x 486.5 x 301.6 Waga [kg] 17.6 Mocowanie VESA [mm] 200 x 100 DODATKOWE FUNKCJE Cechy Specjalne 16-bitowa korekcja gamma; Digital Uniformity Control - Wyrównywanie jednorodności podświetlenia ekranu; Szybki test DICOM; Wbudowany czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu; Wbudowany czujnik przedni; Wybór konﬁguracji (Conﬁg1, Conﬁg2, Conﬁg3); Wybór trybu EDID Złącze Kensington tak Plug and Play VESA DDC2B Zawartość opakowania Continental and UK power cord; Display; Skrócona instrukcja obsługi Kabel sygnałowy: 1 x DVI-D; 2 x DisplayPort; USB Bezpieczeństwo i ergonomia AAPM-TG18; CCC; CE-MDD (EN60601-1, EN60601-1-2); DIN V 6868-57 / DIN 6868-157; EAC; FDA510 (k); JESRA-X0093; RoHS; WEEE Gwarancja 3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok KONFIGURACJE SYSTEMU Różne karty sterownika monitora AMD; Nvidia Oprogramowanie GammaCompMD QA | TAK |  | Bez punktacji
101 | Stanowisko opisowe musi być wyposażone w komputer z dedykowaną kartą graficzną, obsługującą monitory opisowe, których liczba i minimalne parametry określone są powyżej. Każdy z elementów przekazywania i prezentacji obrazu (w tym i karta graficzna) musi zapewnić możliwość przekazania 1024 poziomów szarości w rozdzielczości (10 bitów) | TAK |  | Bez punktacji
102 | Drugi monitor LCD do wprowadzania opisów min 22” | TAK |  | Bez punktacji
103 | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów | TAK |  | Bez punktacji
104 | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Store - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve | TAK |  | Bez punktacji
105 | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie codziennych testów monitora (na bazie TG-18 patern) | TAK |  | Bez punktacji
106 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  | TAK – 4 pkt. NIE – 0 pkt.
107 | Szkolenia techników i lekarzy 4 dni po 6 godzin po uruchomieniu urządzenia (przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego) | TAK |  | Bez punktacji
Podpis osoby upoważnionej
…………………………………………………………………………………………………….
UWAGA:
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji (zawarte w cenie oferty) i dostępne w oferowanym aparacie w chwili złożenia oferty.
2. Wszystkie wartości liczbowe muszą być podane w jednostkach zgodnych z podanymi w tabeli. Wartości liczbowe podane w innych jednostkach nie będą przeliczane. W przypadku parametrów ocenianych Wykonawca otrzyma 0 pkt, a w przypadku parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona.
3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
4. W przypadku dwóch ofert, gdy wartość parametrów jest taka sama obie oferty dostają maksymalną liczbę punktów za dany parametr.
5. Wszystkie oferowane paramenty mają być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu). Wykonawca do oferty przedłoży firmowe materiały informacyjne producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu), w których należy zaznaczyć deklarowane parametry (należy podkreślić/zakreślić wartość liczbową i/lub tekst potwierdzający parametr/cechę oraz dopisać do której L.p. w tabeli oferty się odnoszą). W przypadku potwierdzenia któregokolwiek z parametrów w instrukcji obsługi oferowanego sprzętu Wykonawca powinien załączyć wyłącznie stronę tytułową z podaniem wersji aktualizacji oraz stronę/strony bezpośrednio potwierdzające dany parametr. W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

## RTG sufit
Załącznik nr 2.2
("B")
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis szczególowy: dostawa, instalacja i uruchomienie - Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym
Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym – ilość: 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia (typ, model): ………………………………………………………
Producent: ……………………………………………………………………………………………….
Urządzenie musi spełniać następujący wymóg ogólny:
- fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018 r., nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności na cały aparat).
- kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą).
L.p. | Opis parametru | Wymagane | Oferowane | Punktacja
I INFORMACJE OGÓLNE
1 | Aparat fabrycznie wyposażony w detektory, nie dopuszcza się stanowisk ucyfrowionych detektorami. | TAK |  | bez punktacji
2 | Aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe | TAK, załączyć |  | bez punktacji
3 | W obu aparatach rtg (sufitowy i telekomando) ten sam interfejs użytkownika (m.in. wygląd ikon, sposób pracy) | TAK/NIE, załączyć przykłady |  | TAK – 8 pkt
NIE – 0 pkt
4 | Demontaż nieniszczący obecnie używanego Aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym i przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego (potwierdzone odpowiednim protokołem) | TAK |  | bez punktacji
5 | Komplet pozycjonerów (kliny, walce, podkładka pod głowę) dodatkowy komplet pozycjonerów pediatrycznych z materiału umożliwiającego czyszczenie | TAK |  | bez punktacji
II SUFITOWY STATYW 3D LAMPY RTG
6 | Statyw z lampą mocowany na suficie | TAK |  | bez punktacji
7 | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż | ≥ 300 cm |  | bez punktacji
8 | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie | ≥ 200 cm |  | bez punktacji
9 | Zakres pionowego ruchu lampy | ≥ 160 cm |  | bez punktacji
10 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej w zakresie | ≥ 330° |  | bez punktacji
11 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ +/- 125° |  | bez punktacji
12 | Wielofunkcyjny panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | TAK |  | bez punktacji
13 | Bezpośrednia modyfikacja parametrów ekspozycji: kV, mAs i ms, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg bez konieczności zmiany programu anatomicznego | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
14 | Zmiana kolejności zarejestrowanych badań dla pacjenta bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
15 | Wybór stanowiska pracy – stół/statyw/wolna ekspozycja z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
16 | Wyświetlenie danych pacjenta (min. imię, nazwisko) bezpośrednio na panelu usytuowanego na kołpaku lampy rtg | TAK |  | bez punktacji
17 | Wyświetlanie na wyświetlaczu na kołpaku lampy kąta pod jakim znajduje się detektor bezprzewodowy podczas wykonywania zdjęcia tzw. wolnej ekspozycji (poza stołem – np. pacjenci za wózkach) | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt
NIE – 0 pkt
18 | Wyświetlanie odległości SID | TAK |  | bez punktacji
19 | Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy. | TAK |  | bez punktacji
20 | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID | TAK |  | bez punktacji
21 | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych – co najmniej dla detektora w pionie | TAK |  | bez punktacji
22 | Manualne ruchy statywu lampy w płaszczyźnie sufitu oraz obroty lampy | TAK |  | bez punktacji
III LAMPA RTG I KOLIMATOR
26 | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 0,6 |  | bez punktacji
27 | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 1,2 |  | ≤ 1,0 – 2 pkt
> 1,0 – 0 pkt
28 | Nominalna moc małego ogniska | ≥ 30 kW |  | bez punktacji
29 | Nominalna moc dużego ogniska | ≥ 60 kW |  | bez punktacji
30 | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  | ≥ 700 kHU – 2 pkt
<700 kHU – 0 pkt
31 | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 105 kHU/min |  | bez punktacji
32 | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | ≥ 2,0 MHU |  | ≥ 2,2 MHU – 2 pkt
<2,2 MHU – 0 pkt
33 | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min | TAK |  | bez punktacji
34 | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | TAK |  | bez punktacji
35 | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK |  | bez punktacji
36 | Zakres obrotu kolimatora | ≥ +/- 45° |  | bez punktacji
IV GENERATOR RTG
37 | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  | bez punktacji
38 | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) | ≥ 65 kW |  | bez punktacji
39 | Max prąd w radiografii | ≥ 800 mA |  | bez punktacji
40 | Max wartość mAs | ≥ 600 mAs |  | bez punktacji
41 | Zakres napięć w radiografii | min 40 - 150 kV |  | bez punktacji
42 | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  | bez punktacji
V UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY
43 | Stół stacjonarny z płaskim blatem | TAK |  | bez punktacji
44 | Blat pływający | TAK |  | bez punktacji
45 | Długość blatu stołu | ≥ 220 cm |  | bez punktacji
46 | Szerokość blatu stołu | ≥ 75 cm |  | bez punktacji
47 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | ≥ 60 cm |  | bez punktacji
48 | Zakres badania pacjenta bez przemieszczania go względem blatu (zakres wynikający z ruchu szuflady na detektor oraz blatu stołu) | ≥ 190 cm |  | bez punktacji
49 | Zakres ruchu poprzecznego blatu | ≥ 15 cm |  | bez punktacji
50 | Max. dynamiczne obciążenie stołu przy krawędzi | ≥ 200 kg |  | bez punktacji
51 | Automatyczny ruch szuflady z detektorem w stole śledzący ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora | TAK |  | bez punktacji
52 | Automatyczny ruch szuflady z detektorem w stole śledzący zmianę kąta lampy nad stołem z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt
NIE – 0 pkt
53 | Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor | ≤ 8,5 cm |  | ≤ 6,5 cm – 2 pkt
> 6,5 cm – 0 pkt
54 | Minimalna wysokość blatu od podłogi | ≤ 52 cm |  | bez punktacji
55 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥ 90 cm |  | bez punktacji
56 | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al dla 100 kV | ≤ 0,75 mm Al |  | bez punktacji
57 | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi | TAK, podać parametry |  | bez punktacji
58 | Układ AEC w stole, min 3 komory | TAK |  | bez punktacji
59 | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu | TAK |  | bez punktacji
60 | Uchwyt dla pacjenta min 1 szt | TAK |  | bez punktacji
VI STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH
61 | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  | bez punktacji
62 | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | ≤ 35 cm |  | bez punktacji
63 | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | ≥ 170 cm |  | bez punktacji
64 | Zmiana wysokości detektora co najmniej silnikowo | TAK |  | bez punktacji
65 | Statyw uchylny | TAK |  | bez punktacji
66 | Pochylanie statywu ręcznie lub silnikowo od 90 do 0 st. | TAK |  | bez punktacji
67 | Układ AEC w statywie, min 3 komory | TAK, podać |  | ≥ 5 komór - 4 pkt
<5 komór - 0 pkt
68 | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm | TAK, podać parametry |  | bez punktacji
69 | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK |  | bez punktacji
70 | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al dla 100 kV | ≤ 0,65 mm Al |  | bez punktacji
71 | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora | ≤ 5,5 cm |  | ≤ 4,5 cm – 2 pkt
>4,5 cm – 0 pkt
72 | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK |  | bez punktacji
VII DETEKTOR W STATYWIE
73 | Detektor zabudowany w statywie | TAK |  | bez punktacji
74 | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42 cm x 42 cm |  | bez punktacji
75 | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | ≥ 8 mln |  | bez punktacji
76 | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  | bez punktacji
77 | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit |  | bez punktacji
78 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) DQE min. 0,4 dla 2,0 lp/mm | TAK, podać |  | bez punktacji
VIII DETEKTOR PRZENOŚNY BEZPRZEWODOWY DO PRACY W STOLE I POZA NIM – 1 SZT.
79 | Detektor bezprzewodowy, klasa wodoodporności IP4 | TAK, podać |  | bez punktacji
80 | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42 cm x 34 cm |  | bez punktacji
81 | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | ≥ 6,5 mln |  | bez punktacji
82 | Maksymalna waga detektora | ≤ 3,5 kg |  | bez punktacji
83 | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) | ≥ 150 kg |  | bez punktacji
84 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK, podać |  | bez punktacji
85 | Uchwyt zintegrowany z obudową detektora ułatwiający przenoszenie | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
86 | Podczas pracy w stole akumulator detektora jest doładowywany niezależnie od położenia detektora bez podłączania jakiegokolwiek kabla ( należy dostarczyć zewnętrzną ładowarkę akumulatorów detektora z min. 2 zapasowymi akumulatorami) | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt
NIE – 0 pkt
87 | Możliwość współdzielenia detektora bezprzewodowego z aparatem typu telekomando (detektor po rejestracji go przez technika w systemie telekomando wysyła obrazy na stację akwizycyjną telekomando) | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt
NIE – 0 pkt
IX DETEKTOR BEZPRZEWODOWY MAŁY – 1 SZT.
88 | Detektor do zdjęć kostnych – ekspozycji swobodnych | TAK |  | bez punktacji
89 | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 22 cm x 26 cm |  | bez punktacji
90 | Matryca aktywna detektora (liczba pikseli) | Min. 1500 x 1900 pikseli |  | bez punktacji
91 | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  | bez punktacji
92 | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit |  | bez punktacji
93 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  | bez punktacji
94 | Maksymalna waga detektora | ≤ 2,0 kg |  | bez punktacji
95 | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) | ≥ 150 kg |  | bez punktacji
96 | Zewnętrzna ładowarka akumulatorów detektora z min. 1 zapasowym akumulatorem | TAK |  | bez punktacji
97 | Możliwość współdzielenia detektora bezprzewodowego z aparatem typu telekomando (detektor po rejestracji go przez technika w systemie telekomando wysyła obrazy na stację akwizycyjną telekomando) | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt
NIE – 0 pkt
X KONSOLA TECHNIKA RTG
98 | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  | bez punktacji
99 | Monitor min. 19” | TAK |  | bez punktacji
100 | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000 | TAK |  | bez punktacji
101 | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK |  | bez punktacji
102 | Programy anatomiczne pediatryczne | TAK |  | bez punktacji
103 | Wybór parametrów pracy generatora | TAK |  | bez punktacji
104 | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM dla wszystkich oferowanych detektorów | TAK |  | bez punktacji
105 | Nagrywarka CD i / lub DVD | TAK |  | bez punktacji
106 | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK |  | bez punktacji
107 | Obsługa protokołów DICOM ( send; Print; Storage Commitment; Worklist/MPPS) | TAK |  | bez punktacji
108 | Funkcje obróbki obrazów, min: (obrót obrazów ;lustrzane odbicie; powiększenie (zoom); funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu); wyświetlanie znaczników ; dodawanie komentarzy ) | TAK, opisać |  | bez punktacji
109 | Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu | TAK, podać nazwę |  | bez punktacji
110 | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK |  | bez punktacji
111 | Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania (w przypadku kilku projekcji) | TAK |  | bez punktacji
112 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji sterownia - pomieszczenie badań | TAK |  | bez punktacji
113 | Opcja wykonywania zdjęć dwuenergetycznych w celu uzyskania zdjęć klatki piersiowej bez obrazu kości lub programowe rozwiązanie usuwające obraz kości ze zdjęć klatki piersiowej; rozwiązanie dostępne co najmniej dla dzieci powyżej 14 roku życia | TAK / NIE |  | TAK – 8 pkt
NIE - 0 pkt
XI WYMAGANIA DODATKOWE
114 | Zapewnienie przez okres trwania umowy aparatu zastępczego (mobilnego – naczepa) - instalacja i uruchomienie. Wymagane wstawiane RTG mobilnego kostno-płucnego( naczepa): - sprawny technicznie, nie stanowiący zagrożenia dla bezpieczeństwa obsługi i pacjenta, - objęty stała umową serwisową - posiada paszport techniczny potwierdzający wykonywanie czynności serwisowych zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia, - ubezpieczony, - aparat musi być posadowiony i uruchomiony w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu Dostawca musi posiadać aktualne zezwolenia na użytkowanie mobilnego RTG wydanego przez właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dokument należy dostarczyć przed rozpoczęciem wykonywania badań - Dostawca złoży oświadczenie potwierdzające ważność testów specjalistycznych dla dostarczonego mobilnego RTG. Dokument należy dostarczyć przed rozpoczęciem badań, Nielimitowana ilość wykonanych badań Szkolenie podstawowe dla techników i lekarzy (2 dni po 5 godzin) | TAK |  | bez punktacji
115 | Ochrona radiologiczna: fartuchy dziecięce – 2 szt fartuchy dla dorosłych – 1 szt osłony na gonady ( motylek) - 2 szt S i L osłony na tarczycę – 1 szt 12 cm | TAK |  | bez punktacji
116 | Uchwyt na detektor bezprzewodowy większy mocowany do stołu lub jeżdżący oraz osłona na detektor do wykonywania zdjęć pod obciążeniem | TAK |  | bez punktacji
117 | UPS umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku braku zasilania | TAK |  | bez punktacji
118 | Szkolenia techników i lekarzy 4 dni po 6 godzin po uruchomieniu urządzenia (przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego) | TAK |  | bez punktacji
Podpis osoby upoważnionej
…………………………………………………………………………………………………….
UWAGA:
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji (zawarte w cenie oferty) i dostępne w oferowanym aparacie w chwili złożenia oferty.
2. Wszystkie wartości liczbowe muszą być podane w jednostkach zgodnych z podanymi w tabeli. Wartości liczbowe podane w innych jednostkach nie będą przeliczane. W przypadku parametrów ocenianych Wykonawca otrzyma 0 pkt, a w przypadku parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona.
3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
4. W przypadku dwóch ofert, gdy wartość parametrów jest taka sama obie oferty dostają maksymalną liczbę punktów za dany parametr.
5. Wszystkie oferowane paramenty mają być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu). Wykonawca do oferty przedłoży firmowe materiały informacyjne producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu), w których należy zaznaczyć deklarowane parametry (należy podkreślić/zakreślić wartość liczbową i/lub tekst potwierdzający parametr/cechę oraz dopisać do której L.p. w tabeli oferty się odnoszą). W przypadku potwierdzenia któregokolwiek z parametrów w instrukcji obsługi oferowanego sprzętu Wykonawca powinien załączyć wyłącznie stronę tytułową z podaniem wersji aktualizacji oraz stronę/strony bezpośrednio potwierdzające dany parametr. W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

## TK
Załącznik nr 2.3
("C")
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis szczegółowy : dostawa, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego
TOMOGRAF KOMPUTEROWY – ilość: 1 szt.
Pełna nazwa urządzenia (typ, model): ………………………………………………………
Producent: ……………………………………………………………………………………………….
Urządzenie musi spełniać następujący wymóg ogólny:
- fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018 r., nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności na cały aparat).
- kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą).
Demontaż nieniszczący obecnie używanego Tomografu Komputerowego i przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego (potwierdzone odpowiednim protokołem)
L.p. | Opis parametru | Wymagane | Oferowane | Punktacja
I WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Tomograf komputerowy posiadający detektor o minimum 64 rzędach (elementów detekcyjnych w osi Z urządzenia), umożliwiający uzyskanie min. 128 warstw submilimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor (dla jednej energii promieniowania) | TAK |  | bez punktacji
2 | Tomograf umożliwiający: - badania głowy, badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, -badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych, badania wielonarządowe w zakresie min. 180 cm | TAK |  | bez punktacji
3 | Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego: - deklaracja zgodności dla oferowanego typu tomografu, - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu tomografu | TAK |  | bez punktacji
II UDOGODNIENIA DO BADAŃ
4 | Najniższe możliwe położenie stołu mierzone od poziomu posadzki do górnej powierzchni blatu [cm] | ≤ 60, podać |  | ≤ 60 cm – 0 pkt
≤ 50 cm – 1 pkt
≤ 40 cm – 2 pkt
5 | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w trakcie badania w zależności od gęstości badanej anatomii | TAK, opisać |  | bez punktacji
6 | Średnica otworu gantry [cm] | ≥ 70, podać |  | bez punktacji
III FUNKCJE OBNIŻAJĄCE DAWKĘ PROMIENIOWANIA
7 | Specjalny tryb akwizycji danych obrazowych zwiększający ochronę szczególnie wrażliwych organów np. oczu, tarczycy, piersi itp. | TAK, opisać |  | bez punktacji
8 | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem tych samych danych surowych (RAW) oraz redukujący szum w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do metody rekonstrukcji wstecznej FBP | TAK, podać wartość i nazwę opcji |  | bez punktacji
9 | Dynamiczny kolimator ograniczający dawkę promieniowania w osi Z na początku i na końcu skanu spiralnego. | TAK, opisać |  | bez punktacji
IV GANTRY i STÓŁ
10 | Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0,25mm [kg] | ≥ 220, podać |  | bez punktacji
11 | Sterowanie ruchami stołu z obu stron gantry (tył-przód). | TAK |  | bez punktacji
12 | Wyposażenie stołu w: | TAK |  | bez punktacji
- materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych,
- podpórka pod kolana,
- pasy unieruchamiające (2 komplety)
- podpórka pod głowę i ręce, osłona stołu przed zalaniem płynami,
- kołyska lub bobiks do badania niemowląt
V GENERATOR I LAMPA RTG
13 | Maksymalna moc generatora [kW] | ≥ 100 |  | bez punktacji
14 | Maksymalne napięcie anody | ≥ 135 |  | 135 kV - 0 pkt
>135 kV - 3 pkt
15 | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań pediatrycznych [kV] | ≤ 80 |  | 80 kV - 0 pkt
<80 kV - 3 pkt
16 | Rzeczywista pojemność cieplna anody lub jej ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia innej niż klasyczna jeśli szybkość chłodzenia przekracza 3000 kHU/min [MHU] | Podać |  | bez punktacji
17 | Szybkość chłodzenia anody lampy rtg [kHU/min] | ≥ 1300 |  | < 3000 kHU/min – 1 pkt
≥ 3000 kHU/min – 2 pkt
18 | Liczba ognisk lampy rtg | ≥ 2 |  | bez punktacji
19 | Automatyczny wybór ognisk | TAK |  | bez punktacji
VI SYSTEM SKANOWANIA
20 | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360°) układu lampa rtg - detektor [s] | ≤ 0,35 |  | > 0,30 s - 2 pkt
≤ 0,30 s - 4 pkt
21 | Maksymalna szybkość skanowania - spiralnego [mm/s] | Podać, dodatkowo podać wartość prędkości skanowania osiowego |  | >190 mm/s - 4 pkt
≤ 190mm/s - 2 pkt
22 | Możliwa submilimetrowa wartość kolimacji warstwy przy akwizycji z maksymalna iloscią warstw w odniesieniu do izocentrum [mm]. | ≤ 0,625 |  | ≤ 0,625 mm – 0 pkt
≤ 0,5 mm – 2 pkt
23 | Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym/helikalnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) [cm] | ≥ 180 |  | bez punktacji
24 | Maksymalna długość topogramu [cm] | ≥ 180 |  | bez punktacji
25 | Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch | Podać |  | bez punktacji
26 | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] | ≥ 50 |  | bez punktacji
27 | Matryca rekonstrukcyjna | Min. 512x512 |  | bez punktacji
28 | Matryca prezentacyjna | Min. 1024x1024 |  | bez punktacji
29 | Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 2% charakterystyki MTF.[pl/cm] | ≥15 |  | bez punktacji
30 | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla trybu skanowania submilimetrowego w polu widzenia FOV 50 cm [mm] | ≤ 0,35 |  | ≤ 0,35 mm – 0 pkt
≤ 0,33 mm – 2 pkt
≤ 0,30 mm – 3 pkt
31 | Rozdzielczość niskokontrastowa wizualna, przy różnicy gęstości 3 HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm, dla napięcia ≥. 110 kV, dla warstwy 10 mm [mm] | ≤ 5 |  | bez punktacji
32 | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 [obrazy/s] dla metody rekonstrukcji wstecznej FBP | ≥ 20 |  | < 40 - 0 pkt
≥ 40 – 4 pkt
33 | Możliwość wykonywania akwizycji dwuenergetycznej (dwa zestawy danych, w danym badaniu , dla dwóch różnych energii promieniowania) | TAK |  | bez punktacji
34 | Oprogramowanie do redukcji artefaktów pochodzących od elementów metalowych w badanej anatomii | TAK, podać nazwę |  | bez punktacji
35 | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy i narządów miąższowych przy pojedyńczym podaniu kontrastu [mm] | ≥ 80 |  | ≥ 80 mm – 0 pkt
≥ 140 mm – 2 pkt
36 | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań naczyniowych 4D-CTA przy pojedynczym podaniu kontrastu [mm] | ≥ 80 |  | ≥ 400 mm - 2 pkt,
≥ 80 mm - 0 pkt
37 | Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG | TAK |  | bez punktacji
38 | Automatyczny dobór współczynnika pitch w zależności od rytmu serca pacjenta | TAK |  | bez punktacji
39 | Rzeczywista rozdzielczość czasowa w akwizycji kardiologicznej, rozumiana jako czas niezbędny do zebrania danych umożliwiających jednosegmentową rekonstrukcję obrazu [ms] | ≤ 175 |  | ≤ 175 ms – 0 pkt
≤ 150 ms – 3 pkt
≤ 125 ms – 5 pkt
VII KONSOLA OPERATORSKA
40 | Stanowisko operatorskie - konsola akwizycyjna, dwumonitorowa | TAK |  | bez punktacji
41 | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["] | ≥ 19 " |  | bez punktacji
42 | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | 250000 |  | bez punktacji
43 | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | bez punktacji
44 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK |  | bez punktacji
45 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: | TAK |  | bez punktacji
- Send/Receive
- Basic Print
- Query/ Retrieve
- Storage Commitment
- Worklist
VIII OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ ( bez limitu użytkowników)
46 | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | bez punktacji
47 | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | bez punktacji
48 | VRT (Volume Rendering Techique) | TAK |  | bez punktacji
49 | Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe z danych zbieranych przy dowolnym kącie gantry) | TAK |  | bez punktacji
50 | Bezpośrednia rekonstrukcja warstw MPR bez konieczności wstępnej rekonstrukcji cienkich warstw aksjalnych | TAK |  | bez punktacji
51 | Prezentacje cine | TAK |  | bez punktacji
52 | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) | TAK |  | bez punktacji
53 | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, analiza skanu dynamicznego). | TAK |  | bez punktacji
54 | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIyol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | TAK |  | bez punktacji
55 | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK |  | bez punktacji
56 | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK |  | bez punktacji
57 | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | TAK |  | bez punktacji
58 | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych i wybranego protokołu badania. | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
59 | Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa i automatyczne wyznaczenie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji w procesie rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa | TAK/NIE |  | TAK - 3 pkt
NIE - 0 pkt
60 | Automatyczne alarmowanie obsługi o możliwości przekroczenia dawki referencyjnej w danym badaniu (przed wykonaniem badania). | TAK |  | bez punktacji
61 | Integracja wstrzykiwacza środka cieniującego z tomografem | TAK |  | bez punktacji
62 | Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów środka kontrastowego bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej. | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
63 | Oprogramowanie do analizy danych wieloenergetycznych umożliwiające m.in. uzyskanie serii obrazów monoenergetycznych o energii w zakresie min. 40 - 160 keV. | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
64 | Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego impulsami EKG | TAK |  | bez punktacji
65 | Korekta miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (eliminacja fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń), przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji | TAK |  | bez punktacji
66 | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego.(pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych) | TAK, podać [%] |  | bez punktacji
67 | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji | TAK |  | bez punktacji
68 | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i MTT (średni czas przejścia). | TAK |  | bez punktacji
IX KONSOLE DIAGNOSTYCZNE — SERWER APLIKACYJNY
69 | Dedykowany serwer aplikacyjny do zabudowy w szafie rack 19", wyposażony w: | TAK, podać parametry |  | bez punktacji
| a. pamięć RAM: min. 64 GB |  |  | ≥ 128 GB RAM - 1 pkt, <128 GB RAM - 0 pkt
| b. liczba procesorów: min. 2 |  |  | bez punktacji
| c. wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej |  |  | bez punktacji
| d. pojemność macierzy: min. 2.5 TB |  |  | ≥ 4 TB - 1 pkt, < 4 TB - 0 pkt
| e. napęd optyczny: DVD RW |  |  | bez punktacji
| f. klawiatura, mysz |  |  | bez punktacji
| g. możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 24 000 warstw |  |  | ≥ 45 000 warstw - 2 pkt, <45000 warstw - 1 pkt 24 000 warstw - 0 pkt
| h. zasilanie reduntantne |  |  | bez punktacji
| Serwer aplikacyjny musi być wyposażony w aplikacje pracujące w oparciu o model pływających licencji. Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na dowolny komputer PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego, spełniający minimalne wymagania sprzętowe. |  |  | bez punktacji
70 | 2 stanowiska lekarskie, każde wyposażone w: | TAK |  | bez punktacji
Rodzaj podświetlenia LED Kolor obudowy Czarny Matryca IPS Przekątna 29,8" / 76 cm (756 mm) Naturalna rozdzielczość 2560 x 1600 (16:10) Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) 641,2 x 400,8 mm Rozmiar piksela 0,2505 x 0,2505 Liczba kolorów 10-bit kolor (DisplayPort): 1.07 miliarda (maks.) kolorów 8-bit kolor: 16.77 milionów z palety 68 miliardów Kąty widzenia (pionowo / poziomo) 176°, 176° Jasność 750 cd/m² Rekomendowana jasność do kalibracji 400 cd/m² Kontrast 1100:1 Czas reakcji (typowy) 20 ms Sygnał wideo Wejścia sygnałowe DVI-D (dual link) x 1, DVI-D (single link) x 1, DisplayPort x 1 Cyfrowa częstotliwość odświeżania 31 - 159 kHz / 29 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) Tryb synchronizacji klatek: 59 - 61 Hz, 29.5 - 30.5 Hz USB Funkcje 1. port do kontroli monitora, 2. port jako hub USB Standard 2.0 Dodatkowe funkcje Stablizacja jasności Tak Digital Uniformity Equalizer Tak Specyfikacja fizyczna Rozmiar bez stopki (Dł x Szer x Gł) 720 x 498 x 119 Waga 20,2 kg Waga bez stopki 16 kg Regulacja wysokości 165 mm Pochylenie 25° góra, 0° dół Obrót 172° prawo, 172° lewo Piwot 90°
Drugi monitor LCD do wprowadzania opisów min 22”
· Komputer PC, wyposażony w: min. 16 GB RAM, dysk HDD min. 240 GB SSD, napęd CD/DVD, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 PRO
71 | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: | TAK |  | bez punktacji
- DICOM Print
- DICOM Storage Commitment
- DICOM Sent / Recive
- DICOM Query/Retrieve SCU
72 | Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) | TAK |  | bez punktacji
73 | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne). | TAK |  | bez punktacji
74 | Prezentacje Cine | TAK |  | bez punktacji
75 | Rekonstrukcje MIP, VRT. | TAK |  | bez punktacji
76 | Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne. | TAK |  | bez punktacji
77 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK |  | bez punktacji
78 | Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | TAK |  | bez punktacji
79 | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | TAK |  | bez punktacji
80 | Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z CT, PET/CT i MR). | TAK |  | bez punktacji
81 | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczna/naczyniowa/onkologiczna. Szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | TAK/NIE |  | TAK - 1 pkt
NIE - 0 pkt
82 | Automatyczny import badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching) | TAK/NIE |  | TAK - 1 pkt
NIE - 0 pkt
83 | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania. | TAK |  | bez punktacji
84 | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET | TAK |  | bez punktacji
85 | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z obrazów CT z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. | TAK |  | bez punktacji
86 | Automatyczne usuwania obrazu stołu z obrazów | TAK |  | bez punktacji
87 | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
88 | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach klatki piersiowej | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
89 | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizująca realistyczny obraz tkanek z rozpraszaniem światła | TAK/NIE dla TAK opisać |  | TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
X APLIKACJE ZAAWANSOWANE DLA MIN. JEDNEGO UŻYTKOWNIKÓW JEDNOCZEŚNIE
90 | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentacji w 3D płuc i wątroby oraz zmian w badaniach CT narządów miąższowych, w tym w wątrobie, płucach oraz węzłach chłonnych wraz z automatycznym pomiarem zmiany zgodnie z RECIST 1.1, WHO i jej objętości | TAK |  | bez punktacji
91 | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru, w badaniach porównawczych CT zmian ogniskowych narządów miąższowych, różnicy parametrów: RECIST 1.1, WHO, objętości danej zmiany ogniskowej z badania aktualnego i poprzedniego (w jednostkach miary i procentowo). Możliwość oceny porównawczej łącznej objętości wielu zmian w badaniach kontrolnych. | TAK, podać |  | bez punktacji
92 | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii w badaniach CT, umożliwiające automatyczną segmentację jelita grubego, jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Jednoczesna prezentacja badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną | TAK |  | bez punktacji
93 | Oprogramowanie do oceny obwodowej struktury naczyniowej w badaniach CT, z rozwinięciem wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia i automatycznego wyznaczania stenozy, automatyczne usuwanie zwapnień analiza blaszki miażdżycowej | TAK |  | bez punktacji
94 | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu w badaniach CT, umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i MTT (średni czas przejścia) | TAK |  | bez punktacji
95 | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT obszaru głowa-szyja, z automatycznym usuwaniem kości w obrębie czaszki i szyi metodą DSA. | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
96 | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score w badaniach CT. | TAK |  | bez punktacji
97 | Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych w badaniach CT, z funkcją: automatycznej izolacji mięśnia serca, rozwinięcia wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiaru średnicy, pola przekroju, światła naczynia i automatycznego pomiaru stopnia stenozy, automatyczne usuwanie zwapnień analiza blaszki miażdżycowej | TAK |  | bez punktacji
98 | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca w badaniach CT, z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pogrubienia ściany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17 segmentowego diagramu AHA | TAK |  | bez punktacji
99 | Oprogramowanie do dokładnej oceny badań CT urazowych i onkologicznych umożliwiające automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber z rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie, z automatyczną detekcją zmian w kręgosłupie. | TAK/NIE |  | TAK - 3 pkt
NIE - 0 pkt
100 | Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym, do dystrybucji badań na oddziały (serwer dystrybucyjny), umożliwiające na natychmiastowe otwieranie badań dostępnych w ramach serwera aplikacyjnego z poziomu przeglądarek internetowych (IE, Safari, Android) także na urządzeniach przenośnych np. IPAD, także z lokalizacji zewnętrznej przez sieć VPN po uzyskaniu uprawnień. Oprogramowanie umożliwiające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: · rekonstrukcje VRT, MIP, MPR · zmiana okna wyświetlania · biblioteka układów wyświetlania (layouty) · podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
XI POZOSTAŁE URZĄDZENIA I FUNKCJE
101 | Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i testów podstawowych, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (na dzień składania oferty). | TAK |  | bez punktacji
102 | Oprogramowanie do wykonywania testów kontroli jakości zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 XII 2015 r. Oprogramowanie zainstalowane na przenośnym komputerze lub konsoli operatora tomografu. Bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie. | TAK |  | bez punktacji
103 | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz z możliwością równoczesnego, symultanicznego podawania środka kontrastowego i roztworu soli fizjologicznej z obu wkładów jednocześnie, z opcją zaprogramowania procentowej wartości tak wstrzykiwanego roztworu przez operatora, zintegrowany z tomografem. | TAK |  | bez punktacji
104 | Możliwość podtrzymywania temperatury wstępnie podgrzanego środka kontrastowego | TAK |  | bez punktacji
105 | Instrukcja obsługi aparatu TK w formie elektronicznej (papierowa również jako wymóg ogólny) oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia - w języku polskim | TAK |  | bez punktacji
106 | Zestaw komputer + monitor - 20 szt. Opis monitor: Kolorowy z możliwością wyświetlania obrazu monochromatycznego, Rozdzielczość min 1920x1200, (min 2,3MP) Przekątna min 24” Kontrast 1000:1, Jasność <= 350cd, Czas reakcji <= 12ms Opis komputer: Oprogramowanie , System operacyjny Windows 10 Pro, Wersja systemu operacyjnego Professional, Wersja językowa polska, Podzespoły Chipset Intel B250, Gniazdo procesora socket 1151, Procesor Intel® Core i5 7400 3,0 GHz 6 MB Liczba rdzeni procesora 4 Częstotliwość taktowania procesora 3,0-3,5 GHz Pamięć RAM 8 GB DDR4 2400 MHz Możliwość rozszerzenia do 32 GB Dwukanałowa obsługa pamięci tak Gniazda pamięci 2 DDR4-2400 Dysk twardy 256 GB SSD SATA Karta graficzna Intel® HD Graphics 630 Napęd optyczny Super Multi DVD+/-RW/RAM SATA Karta dźwiękowa zintegrowana Wyjścia / wejścia Liczba złączy HDMI 1 Liczba wyjść DisplayPort 1 Wyjście VGA tak Liczba złączy USB 2.0 2, Liczba złączy USB 3.0 6 Wejście do mikrofonu tak Wejście liniowe audio tak Wyjście liniowe audio tak Komunikacja Bluetooth tak Karta sieciowa tak Czytnik kart pamięci tak Parametry fizyczne Moc zasilacza 180 W Typ obudowy Small Form Factor Kolor obudowy czarny Wymiary (szer. x wys.x gł.) 290,5 x 89 x 343,5 mm Waga 4,75 kg Wyposażenie Wyposażenie klawiatura, mysz, kabel zasilający, karta gwarancyjna Gwarancja 24 miesiące | TAK |  | bez punktacji
XII INNE WYMOGI
107 | Moc podłączeniowa [kVA] | TAK, podać |  | bez punktacji
108 | Ilość ciepła emitowana do pomieszczenia badań w trakcie skanowania [kW] | TAK, podać |  | bez punktacji
109 | Zakres temperatur pracy systemu [stopnie C] | TAK, podać |  | bez punktacji
110 | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia - zawarte w cenie oferty | TAK |  | bez punktacji
111 | Wykonanie testów akceptacyjnych/specjalistycznych w okresie gwarancji | TAK |  | bez punktacji
112 | Dwa komplety ochrony radiologicznej (fartuch i tarczyca) o ekwiwalencie 0,25 mmPb | TAK |  | bez punktacji
113 | Zapewnienie przez okres trwania umowy aparatu zastępczego (mobilnego – naczepa) - instalacja i uruchomienie. Wymagania stawiane dla tomografu komputerowego mobilnego: - sprawny technicznie, nie stanowiący zagrożenia dla bezpieczeństwa obsługi i pacjenta, - objęty stała umową serwisową - posiada paszport techniczny potwierdzający wykonywanie czynności serwisowych zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia, - ubezpieczony, - aparat musi być posadowiony i uruchomiony w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. - Dostawca musi posiadać aktualne zezwolenia na użytkowanie mobilnego tomografu komputerowego wydanego przez właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dokument należy dostarczyć przed rozpoczęciem wykonywania badań - Dostawca złoży oświadczenie potwierdzające ważność testów specjalistycznych dla dostarczonego mobilnego tomografu komputerowego. Dokument należy dostarczyć przed rozpoczęciem badań, Nielimitowana ilosć wykonanych badań Szkolenie podstawowe dla techników i lekarzy (2 dni po 5 godzin) | TAK |  | bez punktacji
114 | System awaryjnego zasilania UPS umożliwiający w przypadku całkowitego zaniku zasilania podtrzymanie pracy elementów systemu tomografu komputerowego, umożliwiający dokończenie i zapisanie badania. system o mocy min.160kVA | TAK/NIE |  | TAK - 4 pkt
NIE - 0 pkt
115 | Naniesienie grafiki na gantry tomografu według preferencji użytkownika | TAK |  | bez punktacji
116 | UPS umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku braku zasilania - dla każedj stacji | TAK |  | bez punktacji
117 | Oprogramowanie z licencą bezterminową do monitorowania i analizy poziomu dawki w badaniu TK spełniającą dytektywę EURATOM 2013/59 z 05.12.2013 | TAK |  | bez punktacji
118 | Szkolenia specjalistyczne dla lekarzy i techników z obsługi TK 4 dni po 6 godzin po uruchomieniu aparatu (przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego) oraz dodatkowo w terminie do 90 dni od uruchomienia( po podpisaniu protokołu odbioru końcowego) 10 dni przez 5 godzin. Specjalistyczne szkolenie z dedykowanym aplikantem z zakresu badań kardiologicznych 2 dni po 5 godzin. | TAK |  | bez punktacji
119 | Gogle VR + touch motion-controller | TAK |  | bez punktacji
Podpis osoby upoważnionej
…………………………………………………………………………………………………….
UWAGA:
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji (zawarte w cenie oferty) i dostępne w oferowanym aparacie w chwili złożenia oferty.
2. Wszystkie wartości liczbowe muszą być podane w jednostkach zgodnych z podanymi w tabeli. Wartości liczbowe podane w innych jednostkach nie będą przeliczane. W przypadku parametrów ocenianych Wykonawca otrzyma 0 pkt, a w przypadku parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona.
3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
4. W przypadku dwóch ofert, gdy wartość parametrów jest taka sama obie oferty dostają taką samą liczbę punktów za dany parametr.
5. Wszystkie oferowane paramenty mają być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu). Wykonawca do oferty przedłoży firmowe materiały informacyjne producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu), w których należy zaznaczyć deklarowane parametry (należy podkreślić/zakreślić wartość liczbową i/lub tekst potwierdzający parametr/cechę oraz dopisać do której L.p. w tabeli oferty się odnoszą). W przypadku potwierdzenia któregokolwiek z parametrów w instrukcji obsługi oferowanego sprzętu Wykonawca powinien załączyć wyłącznie stronę tytułową z podaniem wersji aktualizacji oraz stronę/strony bezpośrednio potwierdzające dany parametr. W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

## Budowlanka
Załącznik nr 2.4
("D")
Opis szczegółowy : remont oraz adaptacja pomieszczeń celem uruchomienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą: Tomografu komputerowego, Aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym , Aparatu Telekomando z detektorem, torem wizyjnym i systemem cyfrowego obrazowania
Adaptacja pomieszczeń – ilość: 466,56 m2 - całość opisanych prac odnosi się do podanej powierzchni
Roboty budowlane muszą spełniać następujący wymogi:
Wyposażenie w infrastrukturę i urządzenia niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania i użytkowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512) i przepisami uzupełniającymi.
Dokonanie przez Wykonawcę uzgodnień z właściwym Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania pomieszczeń pracowni diagnostyki obrazowej
Protokolarne przekazanie pracowni diagnostyki obrazowej po zrealizowaniu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi i niezbędnymi dokumentami dotyczącymi odbioru budowlanego oraz działalności pracowni diagnostyki obrazowej bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego włącznie z dopuszczeniem przez właściwe Instytucje
Wszystkie wymiary, kolorystykę, konstrukcję bazową, typ materiału, sposób zamknięcia - wyposażenia stałego i ruchomego należy uzgodnić z zamawiającym, podane dane w specyfikacji są orientacyjne
L.p. | Opis parametru | Wymagane | Oferowane | Punktacja
I WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Demontaż i wymiana sufitów podwieszanych | TAK |  | bez punktacji
2 | Montaż nowych sufitów w tym min. 110 m2 sufit dla pomieszczeń czystych ISO 4 | TAK |  | bez punktacji
3 | Demontaż podłóg technicznych podniesionych wraz z wykonaniem posadzek PCV przewodzących na warstwach ocieplenia i wylewki cementowej | TAK |  | bez punktacji
4 | Wymiana (częściowa nie dotyczy medycznej Pb) stolarki drzwiowej | TAK |  | bez punktacji
5 | Wymiana stolarki okiennej | TAK |  | bez punktacji
6 | Malowanie wszystkich pomieszczeń ze szpachlowaniem - farby pełnozmywalne dla służby zdrowia | TAK |  | bez punktacji
7 | Tapetowanie - fototapety w pomieszczeniach diagnostycznych (motyw przewodni -do wyboru przez Zamawiającego) | TAK |  | bez punktacji
8 | Przebudowa lady recepcyjnej wraz z uzupełnieniem mebli biurowych w celu poprawy funkcji organizacyjno-przestrzennych | TAK |  | bez punktacji
9 | Remont wszystkich sanitariatów ( skucie płytek ścian i posadzek, tynkowanie ścian, izolacje, okładziny ceramiczne lub PCV, wymiana armatury i ceramiki) | TAK |  | bez punktacji
10 | wykonanie konstrukcji drogi transportowej, zasilania elektrycznego oraz teletechnicznego dla dwóch naczep - mobilnych aparatów RTG i TK | TAK |  | bez punktacji
11 | demontaż kratek wentylacyjnych i anemostatów | TAK |  | bez punktacji
12 | czyszczenie i odgrzybianie istniejącej instalacji | TAK |  | bez punktacji
13 | modernizacja centrali wentylacyjnej | TAK |  | bez punktacji
14 | montaż nowych kratek i anemostatów | TAK |  | bez punktacji
12 | rozruch, regulacja i pomiary wentylacji | TAK |  | bez punktacji
13 | wykonanie klimatyzacji pomieszczeń - 4 pomieszczenia | TAK |  | bez punktacji
13 | demontaż oświetlenia i osprzętu elektrycznego | TAK |  | bez punktacji
14 | remont instalacji elektrycznej | TAK |  | bez punktacji
12 | montaż nowego oświetlenia gniazd i wyłączników | TAK |  | bez punktacji
13 | sprawdzenie i wymiana zasilania dla nowo montowanych urządzeń | TAK |  | bez punktacji
14 | wykonanie instalacji sygnalizacji przy wejściach do pracowni TK i 2x RTG | TAK |  | bez punktacji
15 | Wykonanie okablowania poziomego LAN Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie co najmniej kategorii 6 ekranowanej wg najnowszych aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrów transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 1Gb/s. Zgodność z powyższymi normami należy udokumentować certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze w zakresie łącza oraz komponentów. Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoE. (ang. Power over Ethernet). Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci 4 modułów RJ45 (beznarzędziowych) montowanych w dwóch adapterach z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników w zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów, również w połączeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktów elektryczno-logicznych (tzw. PEL). | TAK |  | bez punktacji
16 | Wykonanie systemu kontroli dostępu do modernizowanych pomieszczeń (system kompatybilny z używanym w szpitalu Roger RACS 5) - 5 punktów dostępowych | TAK |  | bez punktacji
17 | Wykonanie dokumentacji projektowej, projekt pracowni (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień oraz stosownych pozwoleń Wszystkie koszty niezbędne do uruchomienia nowozainstalowanych urządzeń wraz z modernizowanymi pomieszczeniami i uzyskania pozwolenia na użytkowanie są po stronie Wykonawcy. | TAK |  | bez punktacji
18 | Przełącznik sieciowy min. 24 porty -2 x SFP+ zgodny z architekturą sieci szpitalnej zamawiającego | TAK |  | bez punktacji
19 | Szafa min. 42 U perforacja min. 65 % , przednie drzwi szklane | TAK |  | bez punktacji
II WYPOSAŻENIE STAŁE i RUCHOME
1 | Szafa na fantomy, podkładki, i inne pomoce - dla pracowni TK | TAK |  | bez punktacji
2 | Wieszaki ścienne wraz z zabezpieczeniem ściany na fartuchy ołowiane - pracownia TK | TAK |  | bez punktacji
3 | Wieszaki ścienne wraz z zabezpieczeniem ściany na fartuchy ołowiane - Pracownia RTG - 2 szt. | TAK |  | bez punktacji
4 | Regał z półkami na pozycjonery i podkładki - 4 szt. | TAK |  | bez punktacji
5 | Stanowisko robocze: [składające się z :biurko wraz z kontenerkami (zamykane na klucz) na wymiar, krzesło biurowe, tablice magnetyczne] - 5 szt. | TAK |  | bez punktacji
6 | Wózek anestezjologiczny - 2 szt. : 5 szuflad (10 modułowy) 2 małe szuflady (1 moduł) 1 średnia szuflada( 2 moduły) 2 duże szuflady (3 moduły) centralny zamek na klucz koła o średnicy 125 mm w tym 2 z blokadą wymiary 78 szerokość x 59,5 głębokość x 104,4 wysokość 1 reling nadstawka z 5 tworzywowymi pojemnikami nadstawka z 5 tworzywowymi pojemnikami 2 listwy na wyposażenie 1 listwa na wyposażenia dodatkowe na relingu kosz kolanowy uchwyt na pojemnik na igły uchwyt na rękawice | TAK |  | bez punktacji
UWAGA:
1. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

## PACS
Załącznik nr 2.5
("E")
Wymagania dotyczące dostawy, wdrożenia i uruchomienie systemu PACS
Opis szczegółowy: Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu PACS
L.p. | Opis parametrów | Wymagane | Oferowane | Punktacja
I WYMAGANIA OGÓLNE
1 | W czasie prowadzenia prac wykonawczych należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu umowy, a w szczególności: | TAK |  | bez punktacji
Zgodność PACS ze szczegółowymi wymogami standardu DICOM 3.0
Zgodność z innymi szczegółowymi zarządzeniami i wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych
Systemy muszą spełniać wymogi wynikające z ustawy o „Ochronie Danych Osobowych” z 29 czerwca 1997 wraz z późniejszymi zmianami, system musi przechowywać informacje o:
Dacie wprowadzenia danych osobowych
Identyfikatorze użytkownika wprowadzającego dane
Źródłach danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której dotyczą)
Odbiorcach danych
Dacie i zakresie tego udostępnienia
Dacie modyfikacji danych osobowych
Identyfikatorze operatora modyfikującego dane
2 | Wyrób wprowadzony do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, oznakowany znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG . Załączyć certyfikaty/właściwe dokumenty | TAK |  | bez punktacji
3 | Producent oferowanego oprogramowania posiada min: certyfikację ISO 9001, ISO13485, ISO 27001 (dokumentacja dostępna na czas składania ofert). | TAK, załączyć |  | bez punktacji
4 | System powinien umożliwiać przyszłą automatyczną współpracę w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu HL7, z systemem szpitalnym (HIS/SSI), oraz systemami teleradiologicznymi (TELE/VPN) – Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty po stronie dostosowania systemu pod w/w wymagania. Koszty integracji po stronie dostawcy systemów ZSI będą uwzględniane w ogłaszanych postępowaniach przetargowych. | TAK |  | bez punktacji
5 | System powinien umożliwiać przyszłą integrację w zakresie komunikacji, archiwizacji danych z systemami audiowizualnymi AV instalowanymi na salach operacyjnych – Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty po stronie dostosowania systemu pod w/w wymagania. Koszty integracji po stronie producenta systemu AV będą uwzględnione w ogłaszanych postępowaniach przetargowych. | TAK |  | bez punktacji
6 | System powinien umożliwiać przyszłą współpracę/komunikację w zakresie Elektronicznego Obiegu Dokumentów Medycznych z uwzględnieniem: | Tak |  | bez punktacji
Obowiązujących standardów min. HL7 CDA
Profili IHE (min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging)
II. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl.
7 | Producent | Podać |  | bez punktacji
8 | Nazwa i typ | Podać |  | bez punktacji
9 | Oferowany system: Serwer PACS, Serwer Dystrybucji Obrazów oraz System Generowania Płyt dla Pacjenta jednego producenta | TAK |  | bez punktacji
10 | Dostęp do na panelu zarządzającego systemem PACS/WEB z dowolnego komputera w sieci poprzez przeglądarkę min. FireFox, IE bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek. | TAK, podać |  | bez punktacji
11 | Ilość licencji dla urządzeń DICOM zgodna z ilością podpinanych urządzeń: licencja otwarta. Podłączane urządzenia diagnostyczne Zamawiającego wyposażone są w moduł DICOM/WORKLIST. Ewentualne koszty serwisowe związane z podłączeniem urządzeń diagnostycznych do PACS ponosić będzie Zamawiający. | TAK |  | bez punktacji
12 | System umożliwia komunikację z systemami HIS/RIS(ZSI/EDM) za pomocą protokołu min.HL7. | TAK, podać |  | bez punktacji
13 | System posiada polski interfejs użytkownika | TAK |  | bez punktacji
14 | System posiada polską pomoc kontekstową | TAK |  | bez punktacji
15 | System w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | TAK |  | bez punktacji
16 | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | TAK |  | bez punktacji
17 | Oprogramowanie wykorzystuje system bazy danych w standardzie SQL | TAK, podać producenta i wersję bazy danych |  | bez punktacji
18 | System posiada pełną obsługę protokołów DICOM: | TAK |  | bez punktacji
C-Move,
C-Find,
C-Store SCU i SCP
DICOM Storage Commitment
DICOM MPPS jako SCP i SCU.
19 | System obsługuje formaty: | TAK |  | bez punktacji
JPEG LossLess,
JPEG LS,
JPEG Lossy,
Dicom Secondary Capture z możliwością min. 2,5-krotnej kompresji
JPEG LoosLess obejmującą archiwizację, przesyłanie obrazów między jednostkami, nagrywanie płyt oraz backup danych
20 | System działa na systemach operacyjnych 32 oraz 64 bitowych | TAK |  | bez punktacji
21 | System PACS/dystrybucji może wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM serwera | TAK |  | bez punktacji
22 | System PACS/dystrybucji pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK |  | bez punktacji
23 | Oferowany System działa w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. | TAK |  | bez punktacji
24 | Obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | TAK |  | bez punktacji
25 | System PACS/dystrybucji udostępniania i przesyła obrazy na stacje diagnostyczne i przeglądowe w formacie DICOM oraz referencyjnym w sposób autonomiczny i ręczny | TAK |  | bez punktacji
26 | Możliwość zarządzania węzłami DICOM wraz z możliwością identyfikacji i sprawdzenia stanu węzła. | TAK |  | bez punktacji
27 | Możliwość podglądu w systemie pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu | TAK |  | bez punktacji
28 | Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym (on-line) jak i z archiwum długoterminowym (off-line) | TAK |  | bez punktacji
29 | Program umożliwia wykonanie bezstratnej kompresji archiwum on-line. Kompresja np. po określonej godzinie, w określone dni, po określonym czasie leżakowania badania, przy braku miejsca w archiwum on-line | TAK |  | bez punktacji
30 | System umożliwia bezobsługowe przywracanie badań do archiwum on-line na żądanie (jeśli system nie jest zaopatrzony w bibliotekę LTO) system informuje który numer kasety LTO należy umieścić w napędzie | TAK |  | bez punktacji
31 | System pozwala na ustawienie automatycznego procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki (np. po określonej godzinie, w określone dni, zaraz po spłynięciu badania) | TAK |  | bez punktacji
32 | System pozwala na ustawienie automatycznego procesu usuwania z dysku danych znajdujących się na zewnętrznych nośnikach (po przekroczeniu określonego progu zajętości) | TAK |  | bez punktacji
33 | System pozwala na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na napędzie LTO/CD/DVD | TAK |  | bez punktacji
34 | System niezależne przechowuje miniatury, nawet po przeniesieniu badań DICOM na napęd LTO/CD/DVD | TAK |  | bez punktacji
35 | W przypadku braku badania w archiwum ONLINE system umożliwia automatycznie wgranie żądanego badania z napędu LTO, program obsługuje autoloadery LTO, Streamery, Dyski HDD-USB i inne nowoczesne nośniki danych | TAK |  | bez punktacji
36 | Program pozwala na wyszukanie badań pacjenta w systemie PACS po jednym z poniższych kryteriów: | TAK |  | bez punktacji
ID Pacjenta
ID Badania
Imię i nazwisko Pacjenta
Data urodzenia pacjenta
Opis badania (studyDescription)
Data badania (w tym predefiniowane filtry ostatni kwartał, tydzień, miesiąc , wczoraj, przedwczoraj, konkretna data konkretny zakres dat)
Data wykonania badania (z dokładnością do godzin np: ostatnie 6 h)
Zlecającego badanie
Nr Pesel
Dowolne inne pole znajdujące się w danych tagach obrazu – możliwość wykonania takiej konfiguracji w dowolnej chwili poprzez serwis lub administratora danych – bez konieczności instalacji aktualizacji aplikacji
37 | System wyposażony jest w moduł logowania i wyświetlania statystyk obciążenia serwerów (pamięć, procesor, dyski, ilość badań) | TAK |  | bez punktacji
38 | System loguje i wyświetla statystyki stanu duplikatorów | TAK |  | bez punktacji
39 | Funkcjonalność zapewniająca tworzenie wirtualnych archiwów prywatnych i publicznych, oraz nadawanie im praw dostępu. | TAK |  | bez punktacji
40 | Możliwość tworzenia archiwum badań odrzuconych. System na podstawie danych zawartych w obrazie automatycznie przenosi do archiwum badań odrzuconych. | TAK |  | bez punktacji
41 | Możliwość oznaczania badań dodatkowym komentarzem, również dla badań odrzuconych | TAK |  | bez punktacji
42 | Funkcjonalność tworzenia raportów z badań w tym z badań odrzuconych w dowolnym okresie czasu. | TAK |  | bez punktacji
43 | Klient systemu PACS umożliwia nagranie badania na urządzeniu nagrywającym | TAK |  | bez punktacji
44 | Klient systemu PACS umożliwia zlecenie przesłania badania na inne stacje diagnostyczne uprawnionym użytkownikom | TAK |  | bez punktacji
45 | System umożliwia zarządzanie informacjami i ustawieniami kont użytkowników przez administratora Systemu | TAK |  | bez punktacji
46 | System jest zintegrowany z drzewem LDAP (Open LDAP, Microsoft Active Directory) | TAK |  | bez punktacji
47 | Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup. | TAK |  | bez punktacji
48 | Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z Active Directory. | TAK |  | bez punktacji
49 | System pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania CT, tylko badania MR, tylko badania z oddziału SOR). Ograniczenia dostępu współpracują z oprogramowaniem stacji diagnostycznych. | TAK |  | bez punktacji
50 | System pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS, modułu dystrybucji webowej z jednego panelu administracyjnego | TAK |  | bez punktacji
51 | Możliwość przydzielenia użytkownika systemu do określonego typu, na przykład lekarza radiologa, | TAK |  | bez punktacji
52 | Możliwość przydzielenia typu użytkownika systemu do określonego oddziału. Na przykład oddział chirurgii, | TAK |  | bez punktacji
53 | Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu użytkownika systemu | TAK |  | bez punktacji
Rodzaje uprawnień:
uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji min:
dodawania dodatkowych źródeł DICOM
kasowanie badań z systemu
drukowania badania
zapisywania zmian obrazu badania,
nagrywania badania na CD,
dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu
importu i eksportu badania,
przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM,
dostęp do serwerów wirtualnych,
54 | System umożliwia blokadę dostępu użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się | TAK |  | bez punktacji
55 | Możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika. | TAK |  | bez punktacji
56 | Możliwość ustawienia złożonej polityki zarządzania hasłami w tym ustawienie długości hasła, okresu ważności hasła, okresu ważności konta, ilości błędnych logowań, złożoności hasła (duże litery/znaki specjalne/cyfry/powtarzalność ciągu) | TAK |  | bez punktacji
57 | Możliwość centralnego zarządzania użytkownikami stacji diagnostycznych oraz systemu dystrybucji obrazów | TAK |  | bez punktacji
58 | Możliwość przeglądania następujących wydarzeń: | TAK |  | bez punktacji
próba zmiany hasła użytkownika
nieudana próba zalogowania się użytkownika
zalogowanie się użytkownika
próba wysłania badania
skopiowanie lub wydrukowanie badania
59 | Możliwość wyświetlania w systemie dystrybucji obrazów równocześnie min. 3 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii. | TAK |  | bez punktacji
60 | Klient systemu PACS umożliwia wykonanie korekt w badaniach w tym przypisanie badania do „worklisty”, poprawa danych pacjenta i danych badania, podział i scalanie badań. Pomimo wykonanych korekt w badaniach system przechowuje oryginalną wersję badania dostępną tylko dla administratorów. | TAK |  | bez punktacji
61 | Program posiada funkcję autoroutingu badań, pozwala na przesłanie badania na stację docelową, pozwala na określenie godzin, w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu z jakim ma być wykonywane zadanie | TAK |  | bez punktacji
62 | Program posiada funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań bazując na tagach zawartych w DICOM (np.: badania typu RTG z oddziału SOR mają wyższy priorytet) | TAK |  | bez punktacji
63 | Program posiada funkcje prefetchingu | TAK |  | bez punktacji
64 | Program obsługuje MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg standardu DICOM): | TAK |  | bez punktacji
CREATED - utworzony zapis badania
SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania
IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania
DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania
COMPLETED - badanie zakończone
Moduł dystrybucji obrazów WEB
65 | System dystrybucji umożliwia podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu na ekranie użytkownika | TAK |  | bez punktacji
66 | Płynna regulacja w systemie dystrybucji obrazów zaczernienia i kontrastu oraz możliwość definiowania własnych ustawień poziomu i okna (W/L). Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii | TAK |  | bez punktacji
67 | Możliwość w systemie dystrybucji obrazów: | TAK |  | bez punktacji
obrotu obrazu o 90/180%
obrotu obrazu o dowolny kąt
odbicie w pionie i poziomie
68 | Możliwość obejrzenia w systemie dystrybucji obrazów na ekranie użytkownika opisu badania wykonanego i zatwierdzonego w systemie obsługi zleceń i tworzenia opisów | TAK |  | bez punktacji
69 | System dystrybucji obrazów pozwala wyszukać oraz wyświetlać poniższe dane: | TAK |  | bez punktacji
imię i nazwisko pacjenta
opis rodzaju badania
nr pesel
wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi
70 | Przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazów umożliwia: | TAK |  | bez punktacji
wyświetlanie miniatur obrazów,
pomiar odległości, kąta,
pola powierzchni,
zmianę jasności i kontrastu,
powiększanie,
przewijanie,
odwracanie obrazu,
wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie,
wyświetlanie wybranej serii obrazów,
dodawanie strzałek, komentarzy itp.
71 | Przeglądarka dołączana do płyty z wynikiem badania umożliwia: | TAK |  | bez punktacji
wyświetlanie miniatur obrazów,
pomiar odległości, kąta,
pola powierzchni,
zmianę jasności i kontrastu,
powiększanie,
przewijanie,
odwracanie obrazu,
wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie,
wyświetlanie wybranej serii obrazów,
dodawanie strzałek, komentarzy itp.
72 | Użytkownik musi posiadać dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy opracowanego w języku polskim | TAK |  | bez punktacji
73 | Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych jak i czystych obrazach DICOM. Sposób prezentacji obrazów uzależniony od użytkownika. Licencja otwarta. | TAK |  | bez punktacji
74 | Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych | TAK |  | bez punktacji
75 | Język interfejsu użytkownika – polski | TAK |  | bez punktacji
76 | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE (potwierdzenie linkiem do strony internetowej).: | TAK, załączyć |  | bez punktacji
Scheduled Workflow,
Patient Information Reconciliation,
Consistent Time,
Portable Data for Imaging,
77 | System PACS i dystrybucji obrazów zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny klasy min. IIb lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego, stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC min. w klasie IIb | TAK, załączyć |  | bez punktacji
78 | Na oferowany system Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu licencji na czas nieokreślony. Udzieloną licencją objęte zostaną również wszelkie modyfikacje, poprawki oraz aktualizacje systemu wprowadzane przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. | TAK |  | bez punktacji
III System generowania płyt CD/DVD dla pacjenta - 2 kpl.
79 | Producent. | Podać |  | bez punktacji
80 | Nazwa i typ. | Podać |  | bez punktacji
81 | Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów. | TAK |  | bez punktacji
82 | Ilość nagrywarek CD/DVD , min. 2szt. | TAK, podać |  | bez punktacji
83 | Automatyczny duplikator DVD/CD (1 szt.) przeznaczony do wykonywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych: | TAK, podać parametry oferowane |  | bez punktacji
Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD min. 30 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R zalecanych przez producenta
Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD min. 15 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R zalecanych przez producenta
Tryby publikowania (liczba kopii)
Zewnętrzne wyjście min. 5 Nośników wydruku
Wydajność min. 50 Nośników wydruku
Tryb wsadowy min. 100 Nośników wydruku
Prędkość druku min. 60 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki), 40 nośników wydruku na godzinę (tryb wysokiej jakości)
Głowica drukująca Micro Piezo
Kierunek drukowania dwukierunkowo, Jednokierunkowo
Rozdzielczość drukowania 1.440 DPI x 720 DPI (tryb szybki), 1.440 DPI (tryb wysokiej jakości)
Konfiguracja dysz 180 dysz czarnych, 180 dysz na kolor Wkład atramentowy typ tuszu tusz Dye kolory Cyjan, Magenta, Żółty, Jasny cyjan, Jasna magenta, Czarny
Liczba kolorów 6
Liczba napędów min. 2
Szybkość zapisywania DVD-R 12 x, CD-R 40 x
Typy nośników wydruku CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL
Inne Przyłącza min. 1 szt. złącze USB 2.0 typu B
Kompatybilne systemy operacyjne Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP
84 | Komputer dedykowany do pracy jako stacja sterująca, o parametrach minimalnych: | TAK, podać parametry oferowane |  | bez punktacji
procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 3.0GHz lub równoważny
pamięć RAM min. 8 GB
karta sieciowa LAN min. 1Gbps
karta dźwiękowa
karta graficzna
napęd DVD/RW
min. HDD 128 GB SSD
system operacyjny klasy min. Windows
monitor LCD min. 19"
klawiatura, mysz
zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji sterujące
85 | Obsługa wielu nośników płyt CD i DVD. | TAK |  | bez punktacji
86 | Urządzenie posiada funkcję szybkiego testowania płyty przed nagraniem i/lub informuje o powstałym błędzie w trakcie nagrywania poprzez informację w interfejsie oraz odpowiedni nadruk na płycie. | TAK |  | bez punktacji
87 | Wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania (zdefiniowanych w Systemie obsługi zleceń i tworzenia opisów i/lub w oprogramowaniu duplikatora). | TAK |  | bez punktacji
Oprogramowanie do obsługi Duplikatora płyt CD/DVD
88 | Producent. | Podać |  | bez punktacji
89 | Nazwa i typ. | Podać |  | bez punktacji
90 | Oprogramowanie do obsługi Duplikatora CD/DVD tego samego producenta co system WEB/PACS. | TAK |  | bez punktacji
91 | Program posiada interfejs użytkownika w języku polskim. | TAK |  | bez punktacji
92 | Program posiada panel pomocy kontekstowej w języku polskim. | TAK |  | bez punktacji
93 | Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK |  | bez punktacji
94 | Program działa na systemach operacyjnych w wersji 32 oraz 64 bitowych. | TAK |  | bez punktacji
95 | Program działa pod systematem min. Windows. | TAK |  | bez punktacji
96 | Program działa w oparciu o architekturę 64-bitową. | TAK |  | bez punktacji
97 | Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK |  | bez punktacji
98 | Program posiada zintegrowaną listę użytkowników z systemem obsługi zleceń i tworzenia opisów/PACS. | TAK |  | bez punktacji
99 | Program integruje listę użytkowników z Active Directory. | TAK |  | bez punktacji
100 | Program wyświetla status robota m.in.: | TAK |  | bez punktacji
czy oprogramowanie od robota jest aktywne,
czy robot jest aktywny,
stan tuszu w pojemniku
101 | Podgląd stanu realizacji zleceń (kolejka) i możliwość zarządzaniem kolejką (wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie). | TAK |  | bez punktacji
102 | Program pozwala na weryfikację poprawności nagrywanych płyt. | TAK |  | bez punktacji
103 | Program pozwala na jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach). | TAK |  | bez punktacji
104 | Automatyczne odświeżanie listy dostępnych badań. | TAK |  | bez punktacji
105 | Oferowane oprogramowanie sterujące pracą duplikatora posiada: | TAK, podać i załączyć certyfikaty |  | bez punktacji
Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb
Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb
Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb
IV. System obsługi zleceń i tworzenia opisów – 1kpl.
106 | Producent | Podać |  | bez punktacji
107 | Nazwa i typ | Podać |  | bez punktacji
108 | Oferowany system: Obsługa Zleceń, Tworzenie opisów badań | TAK |  | bez punktacji
109 | System musi umożliwiać rejestrację zleceń wewnętrznych i zewnętrznych | TAK |  | bez punktacji
110 | Ilość licencji dla stanowisk rejestrujących oraz opisów badań: licencja otwarta. | TAK |  | bez punktacji
111 | System musi posiadać możliwość rejestracji dokumentów uprawniających do świadczeń oraz rozliczania świadczeń z płatnikami | TAK |  | bez punktacji
112 | System musi umożliwiać opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego. | TAK |  | bez punktacji
113 | System musi zapewnić wzorce opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. | TAK |  | bez punktacji
114 | System musi umożliwiać grupowanie badań do opisu – jeden opis tworzony dla kilku badań. | TAK |  | bez punktacji
115 | System musi umożliwiać wygenerowanie opisu badania podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza opisującego. | TAK |  | bez punktacji
116 | Integracja systemu z PACS musi się odbyć poprzez standard HL7 lub na poziomie bazy danych. | TAK |  | bez punktacji
V Serwery bazodanowe, sprzęt komputerowy, instalacja i konfiguracja
118 | dostawa wraz z instalacją serwera o parametrach minimalnych: | TAK, podać parametry oferowane |  | bez punktacji
Serwer bazodanowy - obrazowy dla systemu archiwizacji - 1 szt.
Obudowa Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)
Dwa procesory min. ośmiordzeniowe, osiągające (z zaoferowanym serwerem) w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 630 punktów. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org
Minimum 96 GB RDIMM DDR4, z możliwością rozbudowy do minimum 1.5TB. Minimum 24 sloty na pamięć.
Zabezpieczenia pamięci: Advanced ECC oraz Online Spare.
Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3 w tym minimum jeden slot x16 (prędkość slotu – bus width) pełnej wysokości oraz minimum jeden slot x8 (prędkość slotu – bus width). Możliwość rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCI-Express Generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width).
Możliwość zainstalowania do 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”.Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji serwera do obsługi 10 wewnętrznych dysków 2,5’’.
Zainstalowane dwa dyski twarde 300Gb 10k
Kontroler macierzowy wbudowany na płycie, SATA 6Gb/s, obsługujący poziomy: RAID 0/1/10
Minimum 8 portów sieciowych w tym 4 wbudowane porty Ethernet 1GbE z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, niezajmujące slotów PCI-E.
Dodatkowy dedykowany slot (niezmniejszający ilości dostępnych slotów PCI-E), z możliwością instalacji wymiennie kart 1Gb, 10Gb, FCoE.
Interface FC: Min. 2 szt. Wraz z wkładkami min 2 szt.
Zintegrowana karta graficzna
5 x USB 3.0 (w tym dwa wewnętrzne).
1x VGA
Wewnetrzny slot na kartę microSD/SD.
Możliwość rozbudowy o:
- dodatkowy porty VGA dostępny z przodu serwera,
- port szeregowy,
8GB micro SD dual
Zasilacz: Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, typu Platinum.
Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug
Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C.
Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS) . Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD.
Karta zdalnego zarządzania musi posiadać wbudowaną pamięć flash, minimum 4GB, w tym minimum 1GB dostępny dla użytkownika serwera.
Karta zarządzania zdalnego, powinna udostępniać wbudowane narzędzie wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz konfigurację serwera. Narzędzie dostępne z poziomu BIOS poprzez interfejs graficzny (GUI), udostępniające minimum następujące funkcjonalności:
Wspomaganą instalację systemu operacyjnego – wybór najlepszych sterowników i firmware
Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera.
Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI
Ustawienia parametrów BIOS
Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. Wymagana odpowiednia licencja.
System operacyjny: Microsoft Windows Server 2016
Gwarancja 3 lata w miejscu instalacji, z czasem reakcji maksymalnie w następnym dniu roboczym od zgłoszenia (NBD), tryb zgłaszania 9x5.
119 | Montaż, instalacja i konfiguracja serwera (usługi te mogą być wykonane wyłącznie pod nadzorem i w obecności upoważnionego przez Zamawiającego administratora w uzgodnionym terminie): montaż w udostepnionej szafie serwerowej wraz z wpięciem serwera do istniejącej infrastruktury. Instalacja systemu operacyjnego i bazy danych. | TAK |  | bez punktacji
VI Gwarancja/Inne wymagania
120 | Podłączenie i skonfigurowanie przez Wykonawcę udostępnionych przez Szpital urządzeń standardu DICOM do oferowanego systemu PACS/WEB. Ewentualne koszty serwisowe podłączanych urządzeń do systemu PACS ponosić będzie Zamawiający. | TAK |  | bez punktacji
121 | Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, podłączenia urządzeń diagnostycznych oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. | TAK |  | bez punktacji
122 | Proces wdrożenia przeprowadzony zostanie z uwzględnieniem: | TAK |  | bez punktacji
instalacji i konfiguracji systemu,
konfiguracji bazy danych,
weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –opisowych,
weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –drukowanych
123 | Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu ZDO w zakresie obsługi PACS oraz ewentualnej/przyszłej integracji z systemami HIS/RIS (ZSI/EDM) | TAK |  | bez punktacji
124 | Wykonawca udzieli min. 60 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład Systemów PACS i WEB, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu Zamówienia. Udzielona gwarancja obejmie: | TAK |  | bez punktacji
125 | Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu | TAK |  | bez punktacji
126 | Instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia. | TAK |  | bez punktacji
127 | Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze 9-17 | TAK |  | bez punktacji
128 | Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu – max. 24 godzin zegarowych. Za błąd krytyczny uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające prowadzenie diagnozy badań pacjentów w pracowniach diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS. | TAK, podać |  | bez punktacji
129 | Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu – maksymalnie 21 dni kalendarzowych. Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki nie powodujące całkowitej blokady bieżącego funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS. | TAK, podać |  | bez punktacji
130 | Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania | TAK |  | bez punktacji
131 | Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora. | TAK |  | bez punktacji
Podpis osoby upoważnionej
…………………………………………………………………………………………………….
UWAGA:
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji (zawarte w cenie oferty) i dostępne w oferowanym rozwiązaniu w chwili złożenia oferty.
2. Wszystkie wartości liczbowe muszą być podane w jednostkach zgodnych z podanymi w tabeli. Wartości liczbowe podane w innych jednostkach nie będą przeliczane.
3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.