###### Załącznik nr 3.4

........................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Ś U M w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

40 –752 Katowice  ul. Medyków 16

Wymagania techniczne – oksygenatory niemowlęce o zwiększonym przepływie

Pakiet 4

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator niemowlęcy pokryty biokomaptybilną powłoką nie uwalniającą się podczas krążenia pozaustrojowego |  |
| 2. | Oksygenator pracujący w systemie otwartym. |  |
| 3. | Linia pobierania próbek wyposażona w zastawkę jednokierunkową. |  |
| 4. | Minimalna objętość robocza w zbiorniku żylnym dopuszczalna do 50 ml. |  |
| 5. | W zestawie płytka do pomiaru poziomu spływu kompatybilna z posiadanym płuco sercem. |  |
| 6. | Możliwość pomiaru dwóch temperatur: - na porcie wejściowym krwi żylnej - na porcie wyjściowym krwi tętniczej |  |
| 7. | Oksygenator wyposażony w linię recyrkulacyjną |  |
| 8. | Czas pracy oksygenatora co najmniej 6 godzin |  |
| 9. | Filtr żylno – kardiotomijny co najmniej dwu sekwencyjny w zakresach: - kardiotomijny 30 – 35 mikrometry - żylny 50 – 60 mikrometrów |  |
| 10. | Wydajność wymiennika ciepła minimum 50%max. 70% przy przepływie krwi 3,5 l/min i wody 10 l/min Powierzchnia wymiennika ciepła do 0,05 m2 Maksymalny przepływ krwi do 4000 ml/min Powierzchnia membrany do 0,80 m2 Statyczna objętość wypełnienia (oksygenator z wymiennikiem ciepła) do 150 ml Przedział przepływu maksymalnego wymagamy przez zamawiającego od 3,2 – 4,0 L/min |  |
| 11. | Pojemność zbiornika żylnego do 2000 ml Powrót żylny: ¼ - 3/8 cala Wyjście krwi tętniczej: 1/4– 3/8 cala Zbiornik żylno – kardiotomijny wyposażony w co najmniej 3 złącza luer lock filtrowanych filtrowanych przyłącza do ssaków. |  |
| 12. | Zestaw drenów : Filtr tętniczy- obudowa twarda z filtrem min 40 µm, wypełnienie statyczne max 50 ml, min jedno odpowietrzenie typu luer z linią jednokierunkową i kranikiem trójdrożnym. Część drenów tworząca układ tętnica-żyła - połączone , pakowane w oddzielny pakiet oznaczone tętnica – kolor czerwony, żyła – kolor niebieski i połączone szantem 3/16 – ¼” Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz ssakowych. Dreny ssaków – dwa pakowane w oddzielny pakiet oznaczone na kolor żółty i zielony Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego. Linia tętnicza z PVC – 1/4 x 1/16” do 150 cm Linia żylna z PVC – ¼ x 1/16 i 3/8 x 3/32” do 150 cm 2 szt Linie ssakowe z PVC – 3/16-1/4 x 1/16” do 220 cm Linie na bieżnie pomp 55 cm: Tętnicza -1/4 x 1/16” silikon medyczny lub taygon Ssakowe 3/16 - 1/4 x 1/16” silikon medyczny Ventująca 1/4x 1/16” silikon medyczny Płytka mocująca dreny na stole operacyjnym w konfiguracji od strony prawej do lewej – 3/16”,1/4”,,1/4”, 3/16”, samoprzylepna. Długość drenów – konieczność dostosowania konfiguracji i sposobu pakowania drenów do potrzeb użytkownika W zestawie filtr gazów medycznych. Opakowanie zewnętrzne min podwójne. Bezpośrednie opakowanie drenów – kuweta plastikowa z otwieraną częścią górną - papier typu TYVEK foliowany W opakowaniu zbiorczym min 2 szt. Termin przydatności do użycia min 3 lata Tworzywo apyrogenne i nie trombogenie Do oferty należy dołączyć schematu zestawu drenów na podstawie, którego Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności parametrów . |  |
| 13. | Instrukcja obsługi musi zawierać informację, że oksygenator jest przystosowany do użycia z lotnymi środkami anestetycznymi izofluran i sewofluran oraz informację o minimalnym czasie ACT zapewniającym prawidłowy efekt przeciwkrzepliwy w układzie ECC. Okres sterylności oksygenatorów w chwili dostawy do Zamawiającego powinien wynosić 2 lata. Wykonawca na czas obowiązywania umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator i filtr tętniczy w ilości min. Po 1 sztuce bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie ofert.

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

Data  ...................................										....................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej