###### Załącznik nr 3.5

........................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Ś U M w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

40 –752 Katowice  ul. Medyków 16

Wymagania techniczne – oksygenator pediatryczny

Pakiet nr 5

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator pediatryczny pokryty biokomaptybilną powłoką nie uwalniającą się podczas krążenia pozaustrojowego (należy załączyć opis działania powłoki) Oksygenator pracujący w systemie otwartym. Możliwość wyboru modelu tego samego rodzaju oksygenatora pracującego w systemie zamkniętym. |  |
| 2. | Port wylotu gazów przystosowany do podłączenia kapnografu. |  |
| 3. | Linia pobierania próbek wyposażona w zastawkę jednokierunkową. |  |
| 4. | W zestawie płytka do pomiaru poziomu spływu kompatybilna z posiadanym płuco sercem. |  |
| 5. | Możliwość pomiaru dwóch temperatur: - na porcie wejściowym krwi żylnej - na porcie wyjściowym krwi tętniczej |  |
| 6. | Oksygenator wyposażony w linię recyrkulacyjną |  |
| 7. | Czas pracy oksygenatora co najmniej 6 godzin |  |
| 8. | Filtr żylno – kardiotomijny co najmniej dwu sekwencyjny w zakresach: - kardiotomijny 30 – 45 mikrometry - żylny 50 – 60 mikrometrów |  |
| 9. | Wydajność wymiennika ciepła minimum 50%max. 70% przy przepływie krwi 4,0 l/min i wody 10 l/min Powierzchnia wymiennika ciepła od 0.07 do 0,1 m2 Maksymalny przepływ krwi do 7000 ml/min Powierzchnia membrany do 1,5 m2 Objętość wypełnienia statycznego nie więcej niż 200 ml Objętość wypełnienia dynamicznego nie więcej niż 500 ml ( podać minimalny dopuszczalny poziom w kardiotomie żylnym) |  |
| 10. | Pojemność zbiornika żylnego do 3500 ml Powrót żylny: 3/8-1/2 cala Wyjście krwi tętniczej: 3/8 cala Zbiornik żylno – kardiotomijny wyposażony w co najmniej 3 złącza luer lock filtrowanych filtrowanych przyłącza do ssaków. Możliwość wyboru kardiotomu z oddzielną częścią żylną i ssakową. |  |
| 11. | Okres sterylności oksygenatorów w chwili dostawy do Zamawiającego powinien wynosić 2 lata. Wykonawca na czas obowiązywania umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator i filtr tętniczy w ilości min. po 1 sztuce bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie ofert.

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

Data  ...................................										....................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej