## Kardiomonitor opis
Załącznik nr 3.1
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 16 40-752 Katowice
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
1. | Zakup kardiomonitora - 3 sztuk
2. | Z przeznaczeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Lp. | PARAMETRY
I | Certyfikaty jakości
1. | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) |  | TAK
2. | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa |  | TAK
3. | Serwis autoryzowany |  | TAK
II | Parametry ogólne
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  | TAK
2. | Szkolenie personelu. |  | TAK
3. | Kardiomonitor transportowo-stacjonarny o budowie kompaktowej dla wszystkich grup wiekowych przeznaczony do pracy na oddziale szpitalnym |  | TAK
4. | Waga monitora z akumulatorem maX 5 kg |  | TAK
5. | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) |  | TAK
6. | Kardiomonitor wyposażony w funcję szybkiego uruchomienia poprzez dotyk ekranu głównego (Ekran z pozycji „STAND BY” od razu po dotknięciu dłonią jest gotowy do moniotorowania funkcji życiowych pacjenta) |  | TAK
III | Ekran
1. | Kardiomonitor z płaskim kolorowym ekranem typu TFT o przekątna min. 8" |  | TAK
2. | Prezentacja min. 3 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. |  | TAK
3. | Rozdzielczość ekranu : min. 800 x 600 dpi |  | TAK
4. | Kardiomonitor wyposażony w funkcję "dużych cyfr" |  | TAK
5. | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. |  | TAK
IV | Obsługa
1. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK
2. | Kardiomonitor sterowany za pomocą ekranu dotykowego wraz z klawiszami funkcyjnymi umieszconymi na dolnym pasku ekranu (równiez sterowane dotykowo), kardiomonitor zapewniający prezentację wszystkich monitorowanych funkcji życiowych pacjenta wraz z sterowaniem parametrów ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania. |  | TAK
V | Zasilanie
1. | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% |  | TAK
2. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 120 minut pracy |  | TAK
VI | Praca w sieci
1. | Możliwość rozbudowy o funkcję pracy w sieci LAN |  | TAK
2. | Możliwość rozbudowy o wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali |  | TAK
3. | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 |  | TAK
VII | Alarmy
1. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych |  | TAK
2. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. |  | TAK
3. | Historia zdarzeń min. 20 przypadków. Zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub wyzwalany ręcznie. Każde zdarzenie winno rejestrować min. 4 mierzone parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymI |  | TAK
4. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych |  | TAK
VIII | Zapamiętywanie danych
1. | Pamięć i prezentacja trendów wszystkich monitorowanych parametrów w postaci cyfrowej i graficznej z ostatnich minimum 24 godzin. Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. |  | TAK
2. | Raporty z przeglądu zdarzeń i epizodów |  | TAK
3. | Możliwość rozbudowy o prezentacja raportów z analizy 12-odp EKG |  | TAK
IX | Mierzone parametry
1. | Monitorowanie i jednoczesne wyświetlanie EKG od 3 odprowadzeń EKG, z możliwością wyboru przez użytkownika |  | TAK
2. | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 20 do 300 [ud./min.] |  | TAK
3. | Granice alarmowe EKG minimalny zakres od 20 do 300 [ud./min.] |  | TAK
4. | Analogowe wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. |  | TAK
5. | Możliwość rozbudowy o pomiar 12 kanałowego EKG, sterowany z poziomu kardiomonitora lub z pozmiomu modułu transportowego w trakcie transportu. |  | TAK
6. | Pomiar czynności oddechowej pacjenta metodą impedancji: Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu. Minimalny zakres 1-170 odd/min Dokładność pomiaru częstości oddechów w zakresie od 1 do 120 odd/min przynajmniej +/-1 odd/min |  | TAK
7. | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną NIBP: Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas powtarzania pomiarów automatycznych w zakresie minimalnym od 1 minuty do 240 minut. |  | TAK
8. | Pomiar saturacji SpO2 z dokładnością +/- 3% Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna |  | TAK
9. | Algorytm pomiarowy SpO2 w technologii Nellcor lub inne, odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe. |  | TAK
10. | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). |  | TAK
11. | Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. |  | TAK
12. | Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. |  | TAK
13. | Inwazyjny pomiar ciśnienia w min. 1 kanale. Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –40 do +340 mmHg |  | TAK
14. | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień |  | TAK
15. | Pomiar pulsu w zakresie min. 30-300 ud/min. |  | TAK
16. | Możliwość rozbudowy o pomiar gazów anestetycznych |  | TAK
X | Wyposażenie
1. | przewód główny EKG do jednoczesnego podłączenia 3 odprowadzeniowego EKG x 1 szt. |  | TAK
2. | przewód 3-odprowadzeniowy EKG typu krokodylek do połączenia z przewodem głównym EKG x 1 szt. |  | TAK
3. | elektrody jednorazowe - 30 szt.
4. | przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x 1szt. |  | TAK
5. | wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP w 5 rozmiarach dla niemowląt, dzieci, dorosłych - mały, dorosłych - średni, dorosły - duży x po 1 szt. |  | TAK
6. | wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2, na palec, długość przewodu min. 1,5 m x 1 szt. |  | TAK
7. | wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2, typu Y, długość przewodu min. 1,5 m x 1 szt.
8. | wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2, na ucho, długość przewodu min. 1,5 m x 1 szt.
9. | przewód czujnika temperatury powierzchniowej x 1 szt |  | TAK
XI | Dodatkowe
1. | Gwarancja min. 24 miesięcy |  | TAK
2. | Bezpłatne przeglądy w trakcie trwania gwarancji |  | TAK
3. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Defibrylator opis
Załącznik nr 3.2
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 16 40-752 Katowice
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | ZAKUP DEFIBRYLATORA - 1 szt.
3. | Z przeznaczeniem dla Szpitalnego Odział u Ratunkowego
Lp. | Parametry Ogólne
I | Parametry techniczne
1. | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa |  | TAK
2. | Defibrylacja ręczna i tryb AED |  | TAK
3. | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. |  | TAK
4. | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dziecI |  | TAK
5. | Zakres wyboru energii w J 2-360 J w trybie manualnym. |  | TAK
6. | Zakres wyboru energii w J 150J-360J w trybie AED. |  | TAK
7. | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej - 25 |  | TAK
8. | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s |  | TAK
9. | Ekran monitora kolorowy |  | TAK
10. | Przekątna ekranu monitora 5,7 cali |  | TAK
11. | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe |  | TAK
12. | Możliwość wykonania kardiowersji |  | TAK
13. | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem 5,8 kg |  | TAK
14. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci |  | TAK
15. | Wydruk zapisu na papierze o szerokości 50mm |  | TAK
16. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V |  | TAK
17. | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń |  | TAK
18. | Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min |  | TAK
19. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG - 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/MV |  | TAK
20. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne |  | TAK
21. | Częstotliwość stymulacji w zakresie 40-170 imp./min |  | TAK
22. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA |  | TAK
23. | Monitorowaniem SpO2 w technologii MASSIMO, w zakresie od 1 do 100 % z czasem uśrednienia SpO2 do wyboru przez użytkownika 4, 8, 12 lub 16 sekund, w komplecie z czujnikiem dla dorosłych |  | TAK
24. | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie. |  | TAK
II | Wyposażenie dodatkowe dla każdego urządzenia
1. | Adapter wraz z przewodami pacjenta min. 3 żyłowe - 1 szt. |  | TAK
2. | Adapter wraz z czujnikiem SpO2 typu "klips" - 1 szt. |  | TAK
3. | Adapter wraz z czujnikiem SpO2 typu "Y" - 1 szt. |  | TAK
III | Dodatkowe
1. | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) |  | TAK
2. | Serwis autoryzowany |  | TAK
3. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
4. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
5. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
6. | Gwarancja min. 24 miesięcy z wyłączeniem akcesoriów |  | TAK
7. | Bezpłatne przeglądy w trakcie trwania gwarancji |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
| Data ................................... | ……………………………………………….
podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Respirator opis
Załącznik nr 3.3
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 16 40-752 Katowice
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | ZAKUP RESPIRATORA - 3szt.
3. | Z przeznaczeniem dla Szpitalnego Odziału Ratunkowego
Lp. | Parametry Ogólne
I | Parametry techniczne
1. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia |  | TAK
2. | Rok produkcji 2018 . |  | TAK
3. | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg z opcją noworodkową 0,2 -30 kg - 1 szt. |  | TAK
4. | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg - 2 szt. |  | TAK
5. | Zasilanie w tlen i z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa |  | TAK
6. | Respirator stacjonarno - transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce. Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 5 kg |  | TAK
7. | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% |  | TAK
8. | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 240 minut |  | TAK
9. | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego |  | TAK
10. | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min. 8” zabezpieczony przed przypadkową zmianą parametrów |  | TAK
II | Tryby wentylacji
1. | ASV adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli dla pacjentów pasywnych i aktywnych oddechowo wg wzoru Maed’a |  | TAK
2. | CMV |  | TAK
3. | NIV |  | TAK
4. | APRV |  | TAK
5. | DuoPAP |  | TAK
6. | PCV (biphasic) |  | TAK
7. | Wentylacja wspomagana ciśnieniem SPONT |  | TAK
8. | SIMV |  | TAK
9. | n-cpap, n-cpap ps |  | TAK
III | Parametry nastawialne
1. | Częstość oddechów 1-80 odd/min |  | TAK
2. | Objętość wdechowa 20 - 2000 ml |  | TAK
3. | Objętość wdechowa 2 – 300 ml opcja noworodkowa |  | TAK
4. | PEEP/CPAP 0-35 cmH2O |  | TAK
5. | Stężenie tlenu 21-100% |  | TAK
6. | Stosunek I:E 1:9 do 4:1 |  | TAK
7. | Czas wdechu 0.1 do 12,0 sek |  | TAK
8. | Wyzwalanie przepływem od 1 do 20 l/min |  | TAK
9. | Opcja noworodkowa 0,1 do 5 l/min |  | TAK
10. | Ciśnienie wdechu 3 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP |  | TAK
11. | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm |  | TAK
12. | H2O powyżej PEEP/CPAP |  | TAK
13. | Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms |  | TAK
14. | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego |  | TAK
15. | Przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/min |  | TAK
16. | Regulowany czas bezdechu |  | TAK
17. | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego |  | TAK
IV | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji
1. | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych |  | TAK
2. | Minimalne ciśnienie |  | TAK
3. | Szczytowe ciśnienie |  | TAK
4. | Średnie ciśnienie |  | TAK
5. | Ciśnienie plateau |  | TAK
6. | Ciśnienie |  | TAK
7. | Ciśnienie PEEP/CPAP |  | TAK
8. | Szczytowy przepływ wdechowy |  | TAK
9. | Szczytowy przepływ wydechowy |  | TAK
10. | Całkowita objętość wydechowa |  | TAK
11. | Całkowita objętość wdechowa |  | TAK
12. | Objętość pojedynczego oddechu |  | TAK
13. | Wydechowa objętość minutowa |  | TAK
14. | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych |  | TAK
15. | % objętość przecieku |  | TAK
16. | Stosunek wdechu do wydechu |  | TAK
17. | Całkowita częstość oddechów |  | TAK
18. | Całkowita częstość oddechów spontanicznych |  | TAK
19. | Procentowa ilość oddechów spontanicznych |  | TAK
20. | Czas wdechu i wydechu |  | TAK
21. | Podatność statyczna płuc |  | TAK
22. | Index dyszenia RSB |  | TAK
23. | PO.1 |  | TAK
24. | Wysiłek oddechowy pacjenta PTP |  | TAK
25. | Stała czasowa wydechu |  | TAK
26. | Stała czasowa wydechowa RCexp |  | TAK
27. | Wdechowy opór przepływu Rinsp. |  | TAK
28. | AutoPEEP |  | TAK
29. | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. |  | TAK
30. | Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie |  | TAK
31. | Trendy monitorowanych parametrów 1, 6, 12, 24 godzinne |  | TAK
32. | Obrazowanie pętli: P/V, V-Flow, P-Flow, |  | TAK
33. | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy |  | TAK
V | Alarmy
1. | Niskiej / wysokiej objętości minutowej |  | TAK
2. | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego |  | TAK
3. | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej |  | TAK
4. | Niskiej / wysokiej częstości oddechów |  | TAK
5. | Czasu bezdechu |  | TAK
6. | Poziomu koncentracji tlenu |  | TAK
7. | Rozłączenia układu pacjenta |  | TAK
8. | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta |  | TAK
9. | Sensora przepływu |  | TAK
10. | Brak zasilania elektrycznego |  | TAK
11. | Niski poziom naładowania baterii |  | TAK
12. | Brak zasilania w tlen |  | TAK
13. | Poziom głośności alarmów – ustawialny |  | TAK
VI | Inne funkcje i wyposażenie
1. | Integralny nebulizator synchroniczny |  | TAK
2. | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora |  | TAK
3. | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) |  | TAK
4. | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie |  | TAK
5. | Procedura odsysania ze 100% natlenowaniem |  | TAK
6. | Kompletny układ oddechowy |  | TAK
7. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy |  | TAK
8. | Proksymalny czujnik przepływu |  | TAK
9. | Pamięć min. 1000 zdarzeń z podaniem daty i godziny |  | TAK
10. | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
VII | Wyposażenie dodatkowe
1. | Układy jednorazowe pacjenta wraz z czujnikiem przepływu oraz zastawką wydechową - 10 szt dla każdego respiratora |  | TAK
2. | Nawilżacz respiratorowy wraz z adapterem grzałki i czujnikiem temperatury kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego adapterami oraz czujnikami temperatury - 1 szt. (wyposażenie respiratora z opcją noworodkową). |  | TAK
VIII | Dodatkowe
1. | Gwarancja min. 24 miesięcy z wyłączeniem akcesoriów |  | TAK
2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
3. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
IX | Przeglądy
1. | Bezpłatne przeglądy w trakcie trwania gwarancji |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
| Data ................................... | ……………………………………………….
podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Podgrzewacz płynów inf. opis
Załącznik nr 3.4
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 16 40-752 Katowice
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych - 1 sztuka
3. | Z przeznaczeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Lp. | Wymagania ogólne
I | Parametry ogólne urządzenia
1. | Silikonowy płaszcz grzewczy ma za zadanie ogrzewać płyny toczone do pacjenta (płyny infuzyjne, produkty krwiopochodne lub płyny w czasie dializ) aby zapewnić komfort cieplny pacjenta. |  | TAK
2. | Wykonany z biokompatybilnego silikonu |  | TAK
3. | Gładka powierzchnia umożliwia łatwe czyszczenie dezynfekcję |  | TAK
4. | Całkowicie okrywa dren infuzyjny |  | TAK
5. | Zapewnia równomierny rozkład temperatury w drenie grzewczym |  | TAK
6. | Długość drenu grzewczego 1,5 m |  | TAK
7. | Dostosowany do drenów o grubości od 4-7mm |  | TAK
8. | Nie wymaga materiałów jednorazowych |  | TAK
9. | Stała temperatura pracy 39°C |  | TAK
10. | Trzy niezależne czujniki temperatury |  | TAK
11. | Posiada dźwiękowy i wizualny alarm przekroczenia temperatury |  | TAK
12. | Ciągłe wyświetlanie bieżącej temperatury na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu |  | TAK
13. | Wskaźnik ogrzewania oraz awarii - Stan urządzenia sygnalizowany jest za pomocą wskazania wyświetlacza, pierścienia świetlnego i akustycznego nadajnika sygnałów |  | TAK
14. | Niezależny układ zabezpieczający przed nadmierną temperaturą monitoruje temperaturę w rurce grzejnej. W przypadku wystąpienia zakłócenia obsługujący informowany jest o tym fakcie świecącym się na żółto pierścieniem świetlnym oraz za pomocą sygnału akustycznego. W przypadku wystąpienia usterki proces ogrzewania urządzenia zostanie przerwany. |  | TAK
15. | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej |  | TAK
16. | Zintegrowany uchwyt mocujący |  | TAK
17. | Kabel zasilający o długości 3m, waga ok. 1,3kg |  | TAK
II | Pozostałe
1. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
3. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## A. do szybkiego przet. opis
Załącznik nr 3.5
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 16 40-752 Katowice
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Urządzenie do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych - 2 sztuki
3. | Z przeznaczeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Lp. | Wymagania ogólne
I | Parametry ogólne urządzenia
1. | Mankiet wykonany z materiałów o wysokiej trwałości |  | TAK
2. | Mankiet z wbudowanym manometrem posiadającym czytelną skalę w zakresie min. 1 - 300 mmHg |  | TAK
3. | Skala manometru oznaczona kolorami z wyróżnieniem strefy ciśnienia granicznego. |  | TAK
4. | Przezroczysta przednia ściana mankietu, umożliwiająca kontrolę płynu. |  | TAK
5. | Możliwość łatwej wymiany worka ciśnieniowego |  | TAK
6. | Możliwość regulacji szybkości przepływu |  | TAK
7. | Mankiet posiadający uchwyt umożliwiający jego zawieszenie. |  | TAK
8. | Ciśnienie robocze w zakresie min. 1 - 300 mmHg |  | TAK
9. | Możliwość zastosowania butelek lub worków z płynem o pojemności min 500-900ml |  | TAK
II | Pozostałe
1. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
3. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Ssak opis
Załącznik nr 3.6
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 16 40-752 Katowice
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Elektryczne urzadzenie do ssania - 3 sztuki
3. | Z przeznaczeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Lp. | Wymagania ogólne
I | Parametry ogólne urządzenia
1. | Max podciśnienie ≥ 90 kPa (675 mmHg) |  | TAK
2. | Wydajność 30 l/min |  | TAK
3. | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg |  | TAK
4. | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. |  | TAK
5. | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. |  | TAK
6. | Gładka, jednoczęściowa obudowa w technologii CleanTouch z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne |  | TAK
7. | Bezobsługowa pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa |  | TAK
8. | Bardzo niski poziom hałasu (poniżej 37 dB) |  | TAK
9. | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający 0,25litra. |  | TAK
10. | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, na czterech kołach wszystkie z blokadami oraz z szyną na akcesoria. |  | TAK
11. | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany - wbudowany w wózek |  | TAK
12. | Zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu |  | TAK
13. | Możliwość użycia wkładów jednorazowych kompatybilnych do w/w zbiorników |  | TAK
15. | Dren silikonowy do pacjenta –2 m |  | TAK
16. | Metalowy uchwyt na dren |  | TAK
17. | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% |  | TAK
18. | Pobór mocy maX 50 W |  | TAK
19. | Wymiary 985 x 510x 470 mm |  | TAK
20. | Waga nie większa niż 17 kg |  | TAK
II | Wyposażenie
1. | Zbiornik 2,5l z PC do układów jednorazowych z uchwytem naszynowym |  | TAK
2. | Wkłady jednorazowe do w/w zbiornika - min. 40 szt. |  | TAK
3. | Filtry antybakteryjne - min. 5 szt. |  | TAK
4. | Dren silikonowy do pacjenta min. 4 m |  | TAK
5. | Łącznik dren - cewnik |  | TAK
III | Pozostałe
1. | Gwarancja min. 60 miesięcy |  | TAK
2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
3. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Trudna intubacja opis
Załącznik nr 3.7
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 16 40-752 Katowice
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Zestaw do trudnej intubacji i wentylacji - 1 sztuka
3. | Z przeznaczeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Lp. | Wymagania ogólne
I | Parametry ogólne
System wizyjny:
1. | Wymaga się min. 2 monitory w zestawie |  | TAK
2. | Dwa zewnętrzne wymienne monitory HD z ekranem dotykowym o przekątnej min. 3,5” |  | TAK
3. | Kąt regulacji położenia monitora w zakresie: - góra/dół: ≥120°, - lewo/prawo ≥270° (± 5°) |  | TAK
4. | Dwa wyjścia zewnętrzne: miniUSB, HDMI |  | TAK
5. | Możliwość zapisania ruchomego obrazu podczas badania w trybie rzeczywistym jako zdjęcie lub film w pamięci wewnętrznej urządzenia |  | TAK
6. | Pamięć wewnętrzna 16GB (± 2GB) |  | TAK
7. | Możliwość przesłania rzeczywistego lub zapisanego obrazu za pomocą transferu (modułu) WiFi lub kabla HDMI do odbiorników zewnętrznych |  | TAK
8. | Możliwość łatwego odłączenia monitora od rękojeści |  | TAK
9. | Wbudowana bateria litowa o pojemności min. 2500 mAh, 3,7 V |  | TAK
10. | Czas pracy ciągłej na pełnej baterii: min. 4 godz. |  | TAK
11. | W zestawie zewnętrzna ładowarka sieciowa o parametrach wyjściowych DC 5V, 2A |  | TAK
12. | Temperatura pracy: 5° - 40°C przy wilgotności ≤80% bez kondensacji |  | TAK
13. | Temperatura przechowywania i transportu: -20° - 60°C przy wilgotności ≤95% bez kondensacji |  | TAK
Laryngoskop:
1. | Ergonomiczna i lekka rękojeść kompatybilna z dedykowanym, demontowalnym monitorem, wykonana z wytrzymałego tworzywa zintegrowana z prowadnicą |  | TAK
2. | Prowadnica wykonana ze stopu tytanu z regulacją wysuwu pozwalającą na użycie różnej wielkości łyżek (neonatologiczne, dziecięce, dla dorosłych i XL dla dorosłych) |  | TAK
3. | Wbudowana w prowadnicę kamera cyfrowa o średnicy maX 4mm oraz moduł oświetlenia LED |  | TAK
4. | Źródło światła LED o natężeniu ≥1.000lx z odległości 40mm |  | TAK
5. | Obszar oświetlenia: ≥Ø 50mm z odległości 40mm |  | TAK
6. | Temperatura barwowa: 5.000 K |  | TAK
7. | Kąt widzenia: 60° |  | TAK
8. | Odległość robocza: 20 – 100mm |  | TAK
9. | Cyfrowy moduł obrazowania w zakresie 160.000 – 1.000.000 pikseli |  | TAK
10. | Mikroprocesorowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem |  | TAK
Fiberoskop:
1. | Ergonomiczna i lekka rękojeść kompatybilna z dedykowanym, demontowalnym monitorem, wykonana z wytrzymałego tworzywa, zintegrowana z elastycznym endoskopem |  | TAK
2. | Endoskop o długości min. 600mm, średnica zewnętrzna Ø 5,2mm, kanał roboczy o średnicy Ø 2,2mm (± 2mm) |  | TAK
3. | Wbudowana w endoskop kamera cyfrowa o średnicy maX 1,5mm oraz moduł oświetlenia LED - końcówka endoskopu zabezpieczona tytanową skuwką |  | TAK
4. | Źródło światła LED o natężeniu ≥400lx z odległości 20mm |  | TAK
5. | Temperatura barwowa: 5.000 K |  | TAK
6. | Kąt widzenia: 90° |  | TAK
7. | Odległość robocza: 3 – 50mm |  | TAK
8. | Regulacja kąta zagięcia końcówki endoskopu w zakresie: - w górę: 150° - w dół 100° (±5°) |  | TAK
9. | Cyfrowy moduł obrazowania w zakresie 160.000 – 1.000.000 pikseli |  | TAK
10. | Mikroprocesorowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem |  | TAK
11. | W zestawie Igła Z-kształtna do wczesnej rewizji ran, długość 165mm, część robocza 25mm, średnica 1mm, 45st. |  | TAK
12. | Urządzenia sklasyfikowane jako wyrób medyczny |  | TAK
II | Pozostałe
1. | Gwarancja min. 36 miesiące |  | TAK
2. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce |  | TAK
3. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | TAK
4. | Deklaracja CE |  | TAK
5. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Zestaw do int. i went. opis
Załącznik nr 3.8
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Zestaw do intubacji i wentylacji - 3 sztuki
3. | Z przeznaczeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Lp. | Wymagania ogólne
I | Parametry ogólne
RĘKOJEŚĆ - 3 sztuki
1. | Uchwyt metalowy, wielorazowy ,światłowodowy rozmiar thin. |  | TAK
2. | Intensywność lampy LED> 50 000 luksów |  | TAK
3. | Czas działania diody LED minimum 10 000 godzin. |  | TAK
4. | Źródło prądu: dwie baterie alkaliczne 1,5 V AA |  | TAK
ŁYŻKI INTUBACYJNE - 800 sztuk
1. | Jednorazowe metalowe łyżki do laryngoskopów światłowodowych kompatybilne z rękojeściami |  | TAK
2. | Całość wykonana ze stali nierdzewnej |  | TAK
3. | Wizulanie przypominające łyżki wielorazowego użycia, sztywne, odporne na załamania i skręcenia |  | TAK
4. | Wysoka jakość transmisji i jasności światła |  | TAK
5. | Każda łyżka pakowana w oddzielne opakowanie na którym znajduje się etykieta z informacją w j.polskim, datą ważności, rozmiarem, graficzną instrukcją obsługI |  | TAK
6. | Minimum 5 rodzajów rozmiarów do wyboru |  | TAK
7. | Produkt niesterylny, czysty biologicznie
8. | Możliwość wyboru rozmiarów oraz ilości łyżek przez Zamawiającego |  | TAK
9. | Termin ważności każdej z łyżek min. 5 lat od daty produkcji |  | TAK
RĘCZNY RESUSCYTATOR - 18 sztuk
1. | Układ jednorazowy |  | TAK
2. | Bezlateksowy |  | TAK
3. | Pakowany w oddzielną torbę |  | TAK
4. | Konieczność posiadania łącznika do podawania tlenu pod kątem |  | TAK
5. | Ukłąd noworodkowy oraz pediatryczny wyposażony w zawór upustu ciśnienia oraz port do monitorowania ciśnienia |  | TAK
6. | Pojemność worków: - niemowlęta - 300 ml - dzieci - 500 ml - dorośli -1800 ml |  | TAK
7. | Możliwość wyboru rozmiarów worków oraz ilości przez Zamawiającego |  | TAK
WALIZKA NA ZESTAW DO INTUBACJI - 3 sztuki
1. | Walizka posiadająca piankę, którą można w łatwy sposób uformować |  | TAK
2. | W walizce można umieścić maksymalnie 4 uchwyty oraz 6-8 łyżek intubacyjnych |  | TAK
II | Pozostałe
1. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
2. | Wszelkie instrukcje obsługi, broszury w języku polskim |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej