###### Załącznik nr 3

......................................................

/pieczątka i podpis Wykonawcy/

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Parametry techniczne analizatora hematologicznego

| Pełna nazwa urządzenia/model, typ, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent – pełna nazwa, adres |  |
| Kraj pochodzenia |  |

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1. | Aparat w pełni automatyczny rok produkcji nie starszy niż 01.01.2015. + zewnętrzna stacja komputerowa zapewniająca dwukierunkową komunikację z systemem informatycznym LIS INFO-MEDICA. UPS podtrzymujący pracę analizatora. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - Procesor: Intel Core i5 lub lepszy, - Napęd: Nagrywarka DVD-ROM, - 256GB SSD - Karta graficzna: zintegrowana, - Karta dźwiękowa: zintegrowana, - Karta sieciowa: zintegrowana, - Pamięć: 8 GB DDR3, - Obudowa ATX z wyjściem USB na froncie, - Mysz optyczna, - Klawiatura, - Zintegrowany system operacyjny Windowa 7 Professional (licencja + nośnik), - Oprogramowanie biurowe: minimum MS Office 2016 Business (licencja na czas nieokreślony), - Monitor: LCD 21’, - Drukarka laserowa: typu HP LaserJet, - Skaner kodów kreskowych (Do odczytu kodów: UPE/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codebar, Interleaved 2 of 5, Discete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5), - Zasilacz awaryjny UPS o mocy min. 1000 VA. Czas podtrzymywania min. 30 min., |  |
| 3. | Zapewnienie tonerów do zaoferowanej drukarki (drukowanie wyników badań morfologii) na czas trwania umowy |  |
| 4. | Sposób podawania próbki manualny z otwartej probówki oraz automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do różnego typu systemów zamkniętych. |  |
| 5. | Analizator wykorzystujący odczynniki bezcyjankowe |  |
| 6. | Wydajność 100 oznaczeń/h |  |
| 7. | Analizator wykonujący min. 30 parametrów z rozdziałem leukocytów na 5 populacji |  |
| 8. | Pomiar retikulocytów z próbki pierwotnej bez dodatkowych przygotowań wstępnych. |  |
| 9. | Liniowość pomiaru WBC, PLT, od zerowych wartości. Dla WBC liniowość zliczania min. 350 000/μl bez rozcieńczania próbki. |  |
| 10. | Wybór pracy: Tryb CBC Tryb CBC+DIFF Tryb CBC+RETI Tryb CBC + DIFF+RETI Tryb RETI Bez konieczności segregowania powyższych oznaczeń do osobnych raków. |  |
| 11. | Wykonanie rozdzielnych paneli CBC,CBC+DIFF. CBC+RETI z wykorzystaniem tylko dedykowanego odczynnika do zadanego panelu |  |
| 12. | Wymagana technika pomiaru WBC w oparciu o światło laserowe (dopuszcza się dodatkowe barwienia cytochemiczne) |  |
| 13. | Ilościowy pomiar NRBC z automatycznym podaniem liczby WBC skorygowanej w każdym trybie pracy |  |
| 14. | Oznaczanie cytozy płynów z jam ciała bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników |  |
| 15. | Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów paskowych. |  |
| 16. | Automatyczne czyszczenie igieł pobierających w trybie manualnym i automatycznym po każdorazowym wykonaniu oznaczenia. |  |
| 17. | Dwukierunkowa komunikacja. Podłączenie i skonfigurowanie aparatu do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego LIS INFO-MEDICA na koszt dostawcy. |  |
| 18. | Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej Sowa Med. i wewnatrzlaboratoryjnej STAND-LAB |  |
| 19. | Pomiar liczby płytek bez interferencji ze strony mikrocytów, fragmentów RBC i cieni komórkowych |  |
| 20. | Flagowanie wyników patologicznych, obecności innych form niedojrzałych, atypowych limfocytów, erytroblastów, niedojrzałych granulocytów. |  |
| 21. | UPS podtrzymujący pracę min 30 min. |  |
| 22. | Brak części zużywalnych typu np. wężyki, tłoczki strzykawki. |  |
| 23. | Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą kodu paskowego lub dyskietki. Materiał kontrolny na trzech poziomach w postaci probówek systemu zamkniętego do codziennej kontroli. |  |
| 24. | W oprogramowaniu zawarty system kontroli jakości opartej na regułach Westgarda i krzywych L-J oraz baza danych pacjenta. |  |
| 25. | Instalacja urządzenia klimatyzacyjnego w miejscu pracy analizatora na czas trwania umowy dzierżawy. Bezpłatne przeglądy urządzenia klimatyzacyjnego na czas trwania umowy dzierżawy analizatora. |  |
| 26. | Objętość aspiracji próbki mniejsza lub równa 100 μl (z próbki macierzystej). |  |
| 27. | Instrukcja w języku polskim |  |
| 28. | Wydzierżawiający w ramach umowy dokonywać będzie bezpłatnie przeglądów/badań technicznych przedmiotu umowy, co najmniej 1 x w roku i dodatkowo na każde wezwanie Dzierżawcy przeglądów aparatu/serwisu w razie stwierdzenia niesprawności przedmiotu umowy. W momencie montażu urządzenia i każdorazowo po dokonanym przeglądzie/badaniu, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy świadectwo bezpieczeństwa lub dokona wpisu w paszporcie technicznym, potwierdzając tym samym sprawność dzierżawionego urządzenia. Wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym bez biur pośredniczących. |  |
| 29. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora potwierdzone certyfikatem. |  |

|  | Parametry będące przedmiotem oceny |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podać liniowość w pomiarze WBC (bez rozcieńczenia próbki) Najwyższe 15 punktów Pozostałe 0 pkt |  |
| 2. | Analizator posiadający tryb dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania Tak – 15 punktów Nie – 0 punktów |  |
| 3. | Analizator oznaczający retikulocyty z ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie Tak - 5 punktów Nie 0 – punktów |  |
| 4. | Zapewnienie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej płynów z jam ciała co najmniej raz na pół roku Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |

* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

**Kolumnę nr 3 (parametry oferowane) należy wypełnić

Data  ...................................				                                                                                                          …………………………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)