## Pulskoksymetr pediatryczny opis
Załącznik nr 3.3
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Pulsoksymetr - 1 sztuka
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Pediatrii
Lp. | Wymagania ogólne
I. | Parametry ogólne
1. | Pulsoksymetr –system monitowania saturacji SpO2 oraz tętna noworodków, dzieci i dorosłych |  | TAK
2. | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym |  | TAK
3. | Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz, 45VA |  | TAK
4. | Pojemność akumulatora minimum 5 godzin przy użyciu nowego, w pełni naładowanego akumulatora, bez alarmów. |  | TAK
5. | Możliwość wymiany akumulatora na 10 godzinny |  | TAK
6. | Możliwość wymiany akumulatora na 15 godzinny |  | TAK
7. | Waga maksymalna łącznie z akumulatorem 1,6 kg |  | TAK
8. | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia |  | TAK
9. | Menu w języku polskim |  | TAK
10. | Nawigacja i sterowanie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego |  | TAK
II. | Tryby monitorowania
1. | Tryb standardowy / szpitalny |  | TAK
2. | Tryb monitorowania podczas snu (wyłaczone sygnały dzwiękowe i graficzne) |  | TAK
3. | Tryb uproszczony / domowy |  | TAK
III. | Mierzone wartości
1. | Zakres pomiaru saturacji: 1-100% |  | TAK
2. | Zakres częstości pulsu: 20-250 bpm |  | TAK
3. | Zakres perfuzji: 0,03-20% |  | TAK
IV. | Dokładność pomiaru
1. | SPO2 dorośli, noworodki: 70-100% +/- 2 cyfry |  | TAK
2. | SPO2 dorośli, noworodki: 60-80% +/- 3 cyfry |  | TAK
3. | SPO2 przy niskiej perfuzji: 70-100% +/-2 cyfry |  | TAK
4. | SPO2 pomiar w ruchu, dorośli, noworodki: 70-100% +/- 4 cyfry |  | TAK
5. | Tętno - dorośli, noworodki: 20-250 +/- 3 bpm |  | TAK
6. | Tętno niska perfuzja: 20-250 +/- 3 bpm |  | TAK
7. | Częstość pulsu dla niskiej perfuzji: 20-250 min -1 +/- 3 cyfry |  | TAK
V. | Wyświetlacz
1. | Kolorowy wyświetlacz TFT LCD prezentujący wszystkie graficzne i numeryczne informacje pacjenta oraz komunikaty ostrzegawcze. |  | TAK
2. | Wyświetlanie krzywej pletyzmografu |  | TAK
3. | Wyświetlanie SpO2 — bieżąca wartość |  | TAK
4. | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji |  | TAK
5. | Wyświetlanie amplitudy tętna |  | TAK
6. | Wyświetlanie częstości tętna - bieżąca wartość |  | TAK
7. | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna |  | TAK
8. | Wyświetlanie czasu |  | TAK
9. | Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu |  | TAK
10. | Wskaźnik zasilania sieciowego |  | TAK
11. | Ikona stanu baterii informująca o stopniu naładowania akumulatora |  | TAK
12. | Wskaźnik zakłóceń |  | TAK
13. | Wskaźnik czujnik zdjęty |  | TAK
14. | Wskaźnik czujnik odłączony |  | TAK
15. | Wskaźnik komunikat czujnika |  | TAK
16. | 96 godzinna pamięć trendu wszystkich monitorowanych parametrów pod postacią tabelaryczną i graficzną |  | TAK
VI. | Transmisja danych
1. | Port przywołania pielęgniarki |  | TAK
2. | Złącze USB |  | TAK
3. | Złącze Mini USB |  | TAK
VII. | Alarmy
1. | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1%. |  | TAK
2. | Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s) / wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu. |  | TAK
3. | Alarmy dźwiękowe o wysokim, średnim i niskim priorytecie |  | TAK
4. | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej dolnej granicy. |  | TAK
5. | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej górnej granicy. |  | TAK
6. | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej górnej granicy |  | TAK
7. | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej dolnej granicy |  | TAK
8. | Alarm dla odłączenia SpO2 Kabla/Sensora |  | TAK
9. | Alarm dla SpO2 zdjęcie czujnika |  | TAK
10. | Alarm wizualny i dźwiękowy dla niskiego poziomu naładowania akumulatora |  | TAK
11. | Alarm całkowicie rozładowanej baterii |  | TAK
12. | Możliwość zawieszenia dźwięków alarmowych na 30, 60, 90, 120 s. z jednoczasowym generowaniem alarmów wizualnych |  | TAK
13. | Regulacja głośności dla alarmu, przycisku, pulsu |  | TAK
VIII. | Wyposażenie
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
2. | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym |  | TAK
3. | Czujnik do saturacji wielorazowy uniwersalny od noworodków do dorosłych |  | TAK
4. | Czujnik do saturacji wielorazowy typu klips powyżej 40 kg |  | TAK
5. | Gwarancja 24 miesiące |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej