## VGastro VKolo Myjnia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (modyfikacja z dnia 24.05.2018 r.)
Opis szczegółowy : dostawa, instalacja i uruchomienie:
VIDEOGASTROSKOP, VIDEOKOLONOSKOP, MYJNIA ENDOSKOPOWA - ZESTAW – ilość: 1 szt.
Pełna nazwa urządzeń (typ, model, nr katalogowy): ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………(Należy podać)
Producent: ……………………………………………………………………………………………….(Należy podać)
Kraj pochodzenia...…………………….…………………………….……………. (Należy podać)
Urządzenia muszą spełniać następujący wymóg ogólny:
- fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018 r., nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem po demonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą).
L.p. | Opis parametru | wymagane | oferowane | Punktacja
I PROCESOR - 2 sztuki
1 | Standard obrazowania HDTV 1080p | TAK |  | bez punktacji
2 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych | TAK |  | bez punktacji
| Wyjścia HDTV oraz SDTV: HDTV: 1x RGB 1080i, 2x HD-SDI - do przesyłu obrazu na znaczne odległości, 1x DVI 1080p, SDTV: 1x S-Video, 1x Composite | TAK |  | bez punktacji
| Wejścia HDTV: min. 1x HD-SDI | TAK |  | bez punktacji
| Wyjścia komunikacyjne: DICOM / Ethernet, Firewire | TAK |  | bez punktacji
| Pamięć obrazów: Wewnętrzna do przechowywania obrazów, Gniazdo USB - możliwość zapisywania obrazów na pamięć zewnętrzną | TAK |  | bez punktacji
| Menu ustawień: w języku polskim, polskie znaki. | TAK |  | bez punktacji
II ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 2 sztuki
| Zewnętrzne | TAK |  | bez punktacji
| Oświetlenie: Umożliwiające pracę w trybie wąskiego pasma światła | TAK |  | bez punktacji
| Lampa obserwacyjna: Xenonowa min. 300 W | TAK |  | bez punktacji
| Lampa awaryjna: Halogenowa min. 35W lub LED min. 3 W |  |  | bez punktacji
| Insuflacja powietrzem: min. 3-stopniowa | TAK |  | bez punktacji
III MONITOR_A - 2 sztuki
| Przekątna ekranu HDTV: min. 26" | TAK |  | bez punktacji
| Rozdzielczość: min. 1920x1080 | TAK |  | bez punktacji
| Typ matrycy: LED | TAK |  | bez punktacji
| Format obrazu min. 16:9 | TAK |  | bez punktacji
| Głębia kolorów: min. 10 bit | TAK |  | bez punktacji
| Wejścia: min.: 2x 3G-SDI, wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD15 D-sub, 2x DVI-I | TAK |  | bez punktacji
| Wyjścia: min.: 2x 3G-SDI, wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD-15 D-Sub, 2x DVI-I HD-SDI Clone Out. | TAK |  | bez punktacji
| Funkcje obrazu: PIP (obraz w obrazie) POP (obraz obok obrazu) FLIP (odbicie lustrzane) | TAK |  | bez punktacji
| Funkcja klonowania obrazu wychodzącego: na inny monitor lub nagrywarkę z zachowaniem widoku PIP lub POP | TAK |  | bez punktacji
| Odporność na kontakt z płynami: Co najmniej klasy IPX1 | TAK |  | bez punktacji
| Standard uchwytu VESA: min. 100 x 100 mm | TAK |  | bez punktacji
| Zasilanie 230 V: bezpośrednio do monitora lub poprzez zasilacz 24 V | TAK |  | bez punktacji
| Instalacja: na ramionach sufitowych kolumn posiadanych przez Zamawiającego | TAK |  | bez punktacji
III MONITOR_B - 2 sztuki
| Przekątna ekranu HDTV: min. 24" | TAK |  | bez punktacji
| Rozdzielczość: min. 1920x1080 | TAK |  | bez punktacji
| Typ matrycy: LED | TAK |  | bez punktacji
| Format obrazu min. 16:9 | TAK |  | bez punktacji
| Głębia kolorów: min. 10 bit | TAK |  | bez punktacji
| Wejścia: min.: 2x HD-SDI, wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD-15 D-Sub, DVI-D, DVI-I | TAK |  | bez punktacji
| Wyjścia: 2x HD-SDI, wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD-15 D-Sub, 2x DVI-I, HD-SDI Clone Out. | TAK |  | bez punktacji
| Funkcje obrazu: PIP (obraz w obrazie) POP (obraz obok obrazu) | TAK |  | bez punktacji
| Funkcja klonowania obrazu wychodzącego: na inny monitor lub nagrywarkę z zachowaniem widoku PIP lub POP | TAK |  | bez punktacji
| Odporność na kontakt z płynami: Co najmniej klasy IPX1 | TAK |  | bez punktacji
| Standard uchwytu VESA: min. 100 x 100 mm | TAK |  | bez punktacji
| Zasilanie 230 V: bezpośrednio do monitora lub poprzez zasilacz 24 V | TAK |  | bez punktacji
| Instalacja: na ramionach sufitowych kolumn posiadanych przez Zamawiającego | TAK |  | bez punktacji
IV POMPA PŁUCZĄCA - 2 sztuki
Pompa z funkcją płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał płukania endoskopu (irygacyjny)
| Przepływ: min. 700 ml/min | TAK |  | bez punktacji
| Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  | bez punktacji
| Regulacja przepływu min. 6-stopniowa | ≥ 6, podać |  | ≤ 8 – 0 pkt
≥ 9 – 2 pkt
| Podłączenie do sterowania elektronicznego z głowicy endoskopu | TAK |  | bez punktacji
| pakiet startowy: Dreny - 50 sztuk | TAK |  | bez punktacji
V POMPA INSUFLACYJNA CO2 - 1 sztuka
| Działająca w systemie : zamkniętym, z blokadą wydostawania się gazu na zewnątrz lub otwartym | TAK, podać |  | otwartym – 0 pkt
zamkniętym – 2 pkt
| Możliwość ustawienia czasu podawania gazu min. 3-stopniowe | TAK |  | bez punktacji
| Przełącznik wyboru źródła zasilania gazu butla / centralna instalacja gazowa | TAK |  | bez punktacji
| Diodowy wskaźnik słupkowy ciśnienia podawanego gazu CO2 | TAK |  | bez punktacji
| Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym i wizualnym przekroczenia wartości minimalnej ciśnienia podawanego gazu CO2 | TAK |  | bez punktacji
| Przycisk na panelu uruchamiający/zatrzymujący podawanie gazu CO2 | TAK |  | bez punktacji
VI SSAK ENDOSKOPOWY - 2 sztuki
| Nominalna moc ssania min. 85 kPa | TAK |  | bez punktacji
| Wskaźnik próżni | TAK |  | bez punktacji
| Regulowana siła ssania: pokrętło | TAK |  | bez punktacji
| System pływakowy antyprzepełnieniowy | TAK |  | bez punktacji
| Regulacja siły ssania zaprogramowana w trzech poziomach min.: (40 l/min, 50 l/min oraz 60 l/min) | TAK |  | bez punktacji
| Wielorazowa butla autoklawowalna o pojemności: min. 2 litry | TAK |  | bez punktacji
| Filtr mikrobiologiczny | TAK |  | bez punktacji
| Możliwość współpracy z pojemnikami jednorazowymi | TAK/NIE |  | NIE - 0 pkt
|  | TAK |  | TAK - 2 pkt
| Waga: max. 10 kg | TAK |  | bez punktacji
| Wymiary: Wysokość: 210 mm (± 10mm) Szerokość: 305 mm (± 10mm) Głębokość: 375 mm (± 10mm) | TAK |  | bez punktacji
| pakiet startowy: Dren jednorazowy - 50 szt. Filtry - 10 szt. Wkłady jednorazowe z utwardzaczem - 30 szt. | TAK |  | bez punktacji
VII Wideogastroskop – 1 zestaw ( wideogastroskop HDTV - 2 szt. oraz wideogastroskop pediatryczny - 1szt.)
Wideogastroskop HDTV – 2 sztuki
| Obrazowanie HDTV 1920 x 1080 | TAK |  | bez punktacji
| Wąskie pasmo światła | TAK |  | bez punktacji
| Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  | bez punktacji
| Kanał roboczy min. 2,8 mm | TAK |  | bez punktacji
| Średnica końcówki max. 9,2 mm | TAK |  | bez punktacji
| Średnica sondy max. 9,2 mm | TAK |  | bez punktacji
| Zgięcia: góra/dół min. 210°/90°; lewo/prawo min. 100°/100° | TAK |  | bez punktacji
| Głębia ostrości min. 2-100 mm | TAK |  | bez punktacji
| Pole obserwacji min. 140° | TAK |  | bez punktacji
| Długość robocza 1030 mm +/- 10% | TAK |  | bez punktacji
| Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | podać |  | z nakładkami - 0 pkt
|  | TAK |  | bez nakładek - 2 pkt
Wideogastroskop pediatryczny – 1 sztuka
| Obrazowanie SDTV | TAK |  | bez punktacji
| Wąskie pasmo światła | TAK |  | bez punktacji
| Możliwość pracy z narzędziami HF | TAK |  | bez punktacji
| Kanał roboczy min. 2,2 mm | TAK |  | bez punktacji
| Średnica końcówki max. 5,4 mm | TAK |  | bez punktacji
| Średnica sondy max. 5,8 mm | TAK |  | bez punktacji
| Zgięcia - góra/dół min. 210°/90° ; - lewo/prawo min. 100°/100° | TAK |  | bez punktacji
| Głębia ostrości min. 3-100 mm | TAK |  | bez punktacji
| Pole obserwacji min. 140° | TAK |  | bez punktacji
| Długość robocza 1030 mm +/- 10% | TAK |  | bez punktacji
| Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | TAK, podać |  | z nakładkami - 0 pkt
|  | TAK |  | bez nakładek - 2 pkt
VIII Wideokolonoskop – 1 zestaw ( Wideokolonoskop pediatryczny diagnostyczno-zabiegowy HDTV - 2 sztuki)
Wideokolonoskop pediatryczny diagnostyczno-zabiegowy HDTV – 1 sztuka
| Obrazowanie HDTV | TAK |  | bez punktacji
| Wąskie pasmo światła | TAK |  | bez punktacji
| Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  | bez punktacji
| Kanał roboczy min. 3,2 mm | TAK |  | bez punktacji
| Średnica końcówki max. 12,0 mm | TAK |  | bez punktacji
| Średnica sondy max. 12,0 mm | TAK |  | bez punktacji
| Zgięcia: góra/dół min. 180°/180° ; lewo/prawo min. 160°/160° | TAK |  | bez punktacji
| Głębia ostrości dwustopniowa: min. 2-100mm | TAK |  | bez punktacji
| Pole obserwacji min. 170° | TAK |  | bez punktacji
| Długość robocza 1330 mm +/- 10% | TAK |  | bez punktacji
| System przeniesienia siły obrotowej 1:1 na całej długości sondy | TAK |  | bez punktacji
| Konstrukcja sondy posiadająca miejsce pasywnego zginania endoskopu ułatwiająca pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym | TAK |  | bez punktacji
| Regulowana pokrętłem zmiana sztywności sondy | TAK |  | bez punktacji
| Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | TAK, podać |  | z nakładkami - 0 pkt
|  | TAK |  | bez nakładek - 2 pkt
Wideokolonoskop pediatryczny diagnostyczno-zabiegowy HDTV – 1 sztuka
| Obrazowanie HDTV | TAK |  | bez punktacji
| Wąskie pasmo światła | TAK |  | bez punktacji
| Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  | bez punktacji
| Kanał roboczy min. 3,2 mm | TAK |  | bez punktacji
| Średnica końcówki max. 11,7 mm | TAK |  | bez punktacji
| Średnica sondy max. 11,5 mm | TAK |  | bez punktacji
| Zgięcia: góra/dół min. 180°/180° ; lewo/prawo min. 160°/160° | TAK |  | bez punktacji
| Głębia ostrości dwustopniowa: min. 2-100mm | TAK |  | bez punktacji
| Pole obserwacji min. 170° | TAK |  | bez punktacji
| Długość robocza 1680 mm +/- 10% | TAK |  | bez punktacji
| System przeniesienia siły obrotowej 1:1 na całej długości sondy | TAK |  | bez punktacji
| Konstrukcja sondy posiadająca miejsce pasywnego zginania endoskopu ułatwiająca pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym | TAK |  | bez punktacji
| Regulowana pokrętłem zmiana sztywności sondy | TAK |  | bez punktacji
| Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | TAK, podać |  | z nakładkami - 0 pkt
|  | TAK |  | bez nakładek - 2 pkt
IX DIATERMIA ENDOSKOPOWA– 1 sztuka
| Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy min. 120 W | TAK |  | bez punktacji
| Koagulacja monopolarna min. 120 W | TAK |  | bez punktacji
| Koagulacja bipolarna min. 120 W | TAK |  | bez punktacji
| Ilość efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas cięcia: min. 3 | TAK |  | bez punktacji
| Koagulacja monopolarna kontaktowa: 3 tryby | TAK |  | bez punktacji
| Dwa rodzaje cięcia monopolarnego: zwykłe i mieszane | TAK |  | bez punktacji
| Dwa różne programy do polipektomii i papilotomii – różne funkcje o różnych przebiegach prądowo-napięciowych przeznaczonych oddzielnie do polipektomii i papilotomii | TAK |  | bez punktacji
| Sposób aktywacji funkcji koagulacji monopolarnej: z włącznika nożnego | TAK |  | bez punktacji
| Sposób aktywacji funkcji koagulacji bipolarnej: | TAK |  | bez punktacji
| Tryb przerywanego cięcia monopolarnego z możliwością regulacji | TAK |  | bez punktacji
| System kontroli efektu iskrowego | TAK |  | bez punktacji
| Wyposażenie: Wózek, włącznik nożny | TAK |  | bez punktacji
| Przystawka do współpracy z argonem | TAK |  | bez punktacji
X MYJNIA ENDOSKOPOWA– 1 zestaw
Myjnia-dezynfektor – 1 sztuka
| Dedykowana do oferowanych endoskopów | TAK |  | bez punktacji
| Proces dezynfekcji płynem na bazie aldehydu glutarowego | TAK |  | bez punktacji
| Mycie jednocześnie dwóch endoskopów | TAK |  | bez punktacji
| Suszenie endoskopów po procesie mycia | TAK |  | bez punktacji
| Komunikacja z systemem archiwizacji | TAK |  | bez punktacji
| Zgodność z aktualnymi normami europejskimi dotyczącymi myjni - dezynfektorów – EN 15883-1 i 4 | TAK |  | bez punktacji
| Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność procesu dezynfekcji ładunku zgodnie z normą dla myjni dezynfektorów ISO 15883 z użyciem oferowanych płynów na bazie aldehydu glutarowego. | TAK |  | bez punktacji
| Jednokrotne użycie środków chemicznych | TAK |  | bez punktacji
| Zaprogramowane, bez możliwości ingerencji, parametry mycia i dezynfekcji czas, temperatura, stężenie środka | TAK |  | bez punktacji
| Automatyczna samo-dezynfekcja myjni | TAK |  | bez punktacji
| Zabezpieczenie przed przypadkowym, niewłaściwym podłączeniem zbiorników z płynami | TAK |  | bez punktacji
| Myjnia wyposażona w kondensator oparów | TAK |  | bez punktacji
| Obsługa myjni niewymagająca kontaktu użytkownika ze środkami chemicznymi | TAK |  | bez punktacji
| Myjnia wyposażona w zewnętrzny zmiękczacz wody | TAK |  | bez punktacji
| System monitoringu endoskopów: - zbliżeniowy (bezprzewodowy) system sczytujący dane endoskopów oraz personelu odpowiedzialnego za dezynfekcję, - obsługa min. dwóch myjni - automatyczne wysłanie raportu do systemu archiwizacji - komplet transponderów bezprzewodowych na wszystkie endoskopy | TAK |  | bez punktacji
| Wymiary zewnętrzne Wys. max. 900 mm Szer. max. 900 mm Głęb. max. 600 mm | TAK |  | bez punktacji
Myjnia-dezynfektor – 1 sztuka
| Dedykowana do oferowanych endoskopów | TAK |  | bez punktacji
| Proces dezynfekcji płynem na bazie aldehydu glutarowego | TAK |  | bez punktacji
| Mycie jednocześnie jednego endoskopu | TAK |  | bez punktacji
| Komunikacja z systemem archiwizacji | TAK |  | bez punktacji
| Zgodność z aktualnymi normami europejskimi dotyczącymi myjni - dezynfektorów – EN 15883-1 i 4 | TAK |  | bez punktacji
| Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność procesu dezynfekcji ładunku zgodnie z normą dla myjni dezynfektorów ISO 15883 z użyciem oferowanych płynów na bazie aldehydu glutarowego. | TAK |  | bez punktacji
| Jednokrotne użycie środków chemicznych | TAK |  | bez punktacji
| Zaprogramowane, bez możliwości ingerencji, parametry mycia i dezynfekcji czas, temperatura, stężenie środka | TAK |  | bez punktacji
| Automatyczna samo-dezynfekcja myjni | TAK |  | bez punktacji
| Zabezpieczenie przed przypadkowym, niewłaściwym podłączeniem zbiorników z płynami | TAK |  | bez punktacji
| Obsługa myjni niewymagająca kontaktu użytkownika ze środkami chemicznymi | TAK |  | bez punktacji
| Urządzenie kompatybilne z oferowanym systemem dokumentacji w myjni dwustanowiskowej | TAK |  | bez punktacji
| Wymiary zewnętrzne: Wys. max. 600 mm Szer. max. 600 mm Głęb. max. 850 mm | TAK |  | bez punktacji
XI System archiwizacji wielostanowiskowy
| Kompletny zestaw komputerowy (3 zestawy)– stacja robocza i monitor - dedykowany do oferowanego systemu archiwizacji badań i mycia/dezynfekcji Stacja robocza, wyposażony w: min. 16 GB RAM, dysk min. 1 TB SSD, napęd CD/DVD, interfejs LAN 1Gb, system Windows 10 Professional; Zasilacz awaryjny UPS; Drukarka laserowa kolorowa sieciowa A4; klawiatura z wbudowanym czytnikiem kart elektronicznych + mysz; Karta do przechwytywania obrazu w jakości HD + okablowanie instalacyjne do procesorów Monitor LCD min. 24" | TAK |  | bez punktacji
| Oprogramowanie, wraz z niezbędnymi licencjami bezterminowymi, zapewniające archiwizację zdjęć możliwość współpracy z dwoma systemami endoskopowymi archiwizację zapisu wideo HDTV archiwizację wyników badań sterowanie archiwizacją z głowicy endoskopu | TAK |  | bez punktacji
| integrację z systemem HIS, PACS - zapewnienie niezbędnych licencji, wsparcia technicznego i merytorycznego ze strony dostawcy usług PACS, RIS - archiwizacja na serwer Zamawiającego - komunikacja z PACS, HIS poprzez DICOM i HL7 | TAK |  | bez punktacji
| Oprogramowanie do ewidencjonowania procesu dezynfekcji, suszenia i przechowywania endoskopów - 1 sztuka do 2 systemów archiwizacji wraz z tzw. „Licencją sekretarską” do obsługi i nadzoru poszczególnych etapów. | TAK |  | bez punktacji
XII SZAFA NA ENDOSKOPY - 1 sztuka
| Urządzenie spełniające wymogi normy: PN-EN 16442:2015 | TAK |  | bez punktacji
| Suszenia i przechowywania min.: 8 endoskopów jednocześnie | TAK |  | bez punktacji
| Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły min.: 4 endoskopy jednoczenie | TAK |  | bez punktacji
| System indywidualnych przyłączy do kanałów endoskopów | TAK |  | bez punktacji
| Urządzenie wyposażone w czytniki RFID zapewniające zgodność z ID endoskopu | TAK |  | bez punktacji
| Pełna identyfikowalność i dokumentacja procesu: dane użytkownika, czas suszenia i przechowywania endoskopów. | TAK |  | bez punktacji
| Wielokolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwia sprawdzenie stanu każdego endoskopu: - czy endoskop jest suszony, już suchy lub czy wystąpił błąd. | TAK |  | bez punktacji
| Filtr HEPA klasy: min.H13 | TAK |  | bez punktacji
| Podawanie do szafy powietrza klasy medycznej w trakcie suszenia i przechowywania endoskopów | TAK |  | bez punktacji
| Zasilanie: 230 V | TAK |  | bez punktacji
| Wyposażenie: Przyłącza do wideogastroskopów – 4 szt. Przyłącza do wideokolonoskopów – 4 szt. Tace ociekowe | TAK |  | bez punktacji
XIII WÓZEK DO TRANSPORTU ENDOSKOPÓW - 1 sztuka
| Transport min. 5 endoskopów | TAK |  | bez punktacji
| Cztery kołą skrętne z możliwością blokady dwóch kół | TAK |  | bez punktacji
| Wyposażenie: Folie do aseptycznego transportu endoskopów - 2 komplety , dystrybutor naścienny do folii | TAK |  | bez punktacji
Podpis osoby upoważnionej
…………………………………………………………………………………………………….
UWAGA:
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji (zawarte w cenie oferty) i dostępne w oferowanym aparacie w chwili złożenia oferty.
2. Wszystkie wartości liczbowe muszą być podane w jednostkach zgodnych z podanymi w tabeli. Wartości liczbowe podane w innych jednostkach nie będą przeliczane. W przypadku parametrów ocenianych Wykonawca otrzyma 0 pkt, a w przypadku parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona.
3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
4. W przypadku dwóch ofert, gdy wartość parametrów jest taka sama obie oferty dostają taką samą liczbę punktów za dany parametr.
5. Wszystkie oferowane paramenty mają być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu). Wykonawca do oferty przedłoży firmowe materiały informacyjne producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu), w których należy zaznaczyć deklarowane parametry (należy podkreślić/zakreślić wartość liczbową i/lub tekst potwierdzający parametr/cechę oraz dopisać do której L.p. w tabeli oferty się odnoszą). W przypadku potwierdzenia któregokolwiek z parametrów w instrukcji obsługi oferowanego sprzętu Wykonawca powinien załączyć wyłącznie stronę tytułową z podaniem wersji aktualizacji oraz stronę/strony bezpośrednio potwierdzające dany parametr. W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.