## Łóżko 2
Załącznik nr 3.1
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im.św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Zakup łóżek szpitalnych wraz z materacami
2. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
3. | Dopuszcza się łóżka rekondycjonowane - rok produkcji nie później niż 2012r.
Lp. | PARAMETRY
I | Konstrukcja
1 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na płaskich kolumnach w układzi trapezowym dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu praz minimalnej wysokości wejścia i zejścia z łóżka. |  | TAK
2 | Leże podzielone na 4 segmenty w tym min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione zdejmowanymi płytami ze sztywnego i zmywalnego tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji. Łózko wyposażone w wysuwaną półkę na pościel. |  | TAK
3 | Barierki boczne jednoczęściowe długie ¾ wykonane z profili stalowych lakierowanych proszkowo o przekroju owalnym z inteligentnym systemem odblokowania obsługiwanym wyłącznie jedną ręką przez personel medyczny. |  | TAK
4 | Rama podwozia łóżka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo o wymiarach min 50 x50 mm. Konstrukcja otwarta bez paneli plastikowych łatwa do dezynfekcji z możliwością wyboru opcji z 5 - tym kołem. |  | TAK
5 | Masa całkowita łóżka bez materaca max. 150 kg. |  | TAK
II | Wymiary zewnętrzne łóżka
1 | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia długości leża2200 mm ± 20mm |  | TAK
2 | Łóżko z możliwością wydłużenia leża od długości podstawowej całkowitej o wartość min. 200 mm |  | TAK
3 | Szerokość całkowita łóżka przy maksymalnie uniesionych barierkach max. 1020 mm |  | TAK
4 | Szerokość całkowita leża łóżka pod materac min. 900 mm |  | TAK
5 | Prześwit pod dolna ramą łózka w każdym jej punkcie dla zapewnienia współpracy z podnośnikami mobilnym pacjenta i innymi urządzeniami min. 150 mm |  | TAK
III | Pozostałe wymiary i kąty nachylenia łóżka
1 | Nachylenie segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy sterowane elektrycznie min.65º |  | TAK
2 | Nachylenie segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża sterowane elektrycznie min. 28º |  | TAK
3 | Łóżko wyposażone w funkcję tzw. autoregresji segmentu oparcia placów dla zmniejszenia kompresji w obrębie jamy brzusznej i profilaktyki przeciwodleżynowej a także dla zwiększenia komfortu pacjenta. Dolna krawędź oparcia cofa się o min 18 cm i podnosi do góry o min 10 cm. |  | TAK
4 | Nachylenie segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża regulowane elektrycznie z możliwością doregulowania manualnie przy pomocy 5-cio stopniowego rastra min. od 0º do -22º |  | TAK
5 | Regulacja wysokości leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca w zakresie od 370mm do 780mm ±15 mm |  | TAK
6 | Elektrycznie sterowana pozycja Trendelenburga – anty-Trendelenburga min 17º |  | TAK
IV | Funkcje elektryczne łóżka dostępne ze sterownika oraz pozostałe właściwości łóżka
1 | Łózko wyposażone w przewodowy sterownik funkcji elektrycznych dla pacjenta i opiekuna zapewniający intuicyjną obsługę wszystkich funkcji |  | TAK
2 | Sterownik funkcji elektrycznych wyposażony w membranowe przyciski do regulacji segmentu oparcia i podudzia oraz regulacji wysokości z indykatorem diodowym lub dźwiękowym osiągnięcia pozycji minimalnej wysokości. |  | TAK
3 | Sterownik funkcji elektrycznych wyposażony w jeden przycisk regulacji pozycji wejściowej lub zejściowej. Łózko wykonuje sekwencję ruchów polegających na uniesieniu segmentu oparcia i wypoziomowaniu pozostałych segmentów bez zmiany wysokości leża. |  | TAK
4 | Sterownik funkcji elektrycznych wyposażony w jeden przycisk regulacji pozycji krzesła kardiologicznego. Łózko wykonuje sekwencję ruchów polegających na uniesieniu segmentu oparcia, cofnięciu osi oparcia –autoregresja, uniesieniu segmentu uda – autokontur, przechyleniu całego leża do pozycji anty-Trendelenburga. |  | TAK
5 | Sterownik funkcji elektrycznych wyposażony w dwa przyciski do regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. |  | TAK
6 | Sterownik funkcji elektrycznych wyposażony w jeden przycisk regulacji pozycji poziomującej leże. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających wypoziomowaniu segmentów a następnie obniżeniu leża do minimalnej wysokości – używany najczęściej do ustawienia pozycji łóżka na noc w jak najbezpieczniejszej dla pacjenta.. |  | TAK
7 | Sterownik funkcji elektrycznych wyposażony w jeden przycisk tzw. świadomego uruchomienia funkcji elektrycznych. W celu ochrony przed przypadkowym uruchomieniem funkcji Trendelenburga, anty-Trendelenburga, pozycji krzesła kardiologicznego i pozycji poziomującej leże wymagane jest aktywowanie tych funkcji przyciskiem świadomego uruchomienia. |  | TAK
8 | Łózko z możliwością zablokowania funkcji elektrycznych łózka gdy wymaga tego kondycja pacjenta. |  | TAK
9 | Łózko wyposażone w zaawansowany Autokontur segmentu uda przy podnoszeniu segmentu oparcia pozwalający na osiągnięcie opóźnienia unoszenia uda względem oparcia lub podnoszenie oparcia bez unoszenia segmentu uda w sytuacjach gdy pacjent odczuwa ściśnięcie w obrębie jamy brzusznej lub ze względów wymogów procesu leczenia. |  | TAK
10 | Maksymalny poziom głośności pracy siłowników elektrycznych w trakcie regulacji elektrycznych łóżka zapewniający ciszę w salach chorych max 40 dB. |  | TAK
11 | Łóżko wyposażone w alarm rozładowanego akumulatora zasilającego. |  | TAK
12 | Szczyty łóżka z możliwością wyboru kolorystycznego min 2 kolory akcentu kolorystycznego. |  | TAK
13 | Łózko wyposażone w system sterowania segmentem oparcia pleców i segmentem uda zapobiegający powstawaniu niebezpiecznej dla pacjenta kompresji w obrębie jamy brzusznej. Dopuszczalny kąt: max. 90º |  | TAK
14 | Łózko wyposażone w klamry obejmujące materac które automatycznie dopasowują się do jego szerokości zapobiegając zakleszczeniu się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi |  | TAK
15 | Łózko wyposażone w min 6 uchwytów na pasy do ewentualnego unieruchomienia pacjenta |  | TAK
16 | Łóżko wyposażone w obustronne wskaźniki kąta nachylenia pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga z których łatwo można odczytać wartość nachylenia w stopniach, widoczne z zewnątrz przy każdej pozycji barierek – niezależnie czy są opuszczone czy podniesione |  | TAK
17 | Łózko wyposażone w obustronne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z których łatwo można odczytać wartość nachylenia w stopniach, widoczne z zewnątrz przy każdej pozycji barierek – niezależnie czy są opuszczone czy podniesione. |  | TAK
18 | Łóżko wyposażone w stacjonarny lub ruchomy szczyt łóżka |  | TAK
19 | Łózko wyposażone w specjalne uchwyty na elastyczny przewód zasilający w trakcie transportu - |  | TAK
20 | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich składanie przy użyciu jednej ręki przy czym mechanizm zwalniający powinien znajdować się na wysokości roboczej bez konieczności schylania się personelu. Barierki boczne składają się w sposób zapobiegającemu przypadkowemu przytrzaśnięciu Po złożeniu górny profil barierki znajduje się poniżej poziomu materaca ułatwiając wchodzenie i schodzenie. |  | TAK
21 | Gniazdo pod wysięgnik do kroplówek lub na inne akcesoria w każdym rogu leża. |  | TAK
22 | Elastyczne i sprężynujące narożne zderzaki ochronne w każdym rogu łóżka – krążki odbojowe |  | TAK
23 | Koła pojedyncze standardowe łatwe do dezynfekcji z centralą jednoczesną blokadą wszystkich kół wokół osi i blokadą obrotu oraz wyposażone w system jazdy kierunkowej o średnicy min 150 mm |  | TAK
24 | Dźwignia hamulca centralnego ze wszystkich naroży łóżka. |  | TAK
25 | Wbudowany akumulator podtrzymujący sterowanie elektryczne łóżka przy zaniku zasilania sieciowego lub podczas transportu o pojemności min. 1,2 Ah |  | TAK
26 | Maksymalne bezpieczne obciążenie robocze łózka min. 220 kg |  | TAK
27 | Łóżko wyposażone w półkę na pościel. |  | TAK
28 | Zasilanie elektryczne [V/Hz] 220-240/50 |  | TAK
V | Funkcje szokowe łóżka
1 | Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji łóżka. Opadanie oparcia po użyciu CPR powinno następować w czasie max. 5 sekund liczonym od aktywacji do osiągnięcia pozycji poziomej. |  | TAK
2 | Łóżko wyposażone w przycisk w tym samym kolorze co dźwignia CPR uruchamiający elektryczną regulację pozycji szokowej. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających wypoziomowaniu segmentów leża a następnie ustawieniu łóżka w pozycji Trendelenburga. |  | TAK
3 | Szybko zdejmowany szczyt łóżka od strony głowy pacjenta bez blokady zapewniający łatwy i szybki dostęp przy konieczności intubacji. |  | TAK
VI | Akcesoria do łózka i wyposażenie opcjonalne
1 | Podświetlenie nocne łóżka aktywowane przyciskiem |  | TAK
2 | Uchwyty na worki drenażowe min. 4 haki. |  | TAK
3 | Materac piankowy z wycięciami w kształcie gofra zapewniający dobrą wentylację powietrza między materacem i powierzchnią ciała pacjenta, co zapobiega powstawaniu odleżyn. Materac wykonany z wysokiej jakości pianki poliuretanowej powodującej równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała pacjenta, niwelując w ten sposób koncentrację nacisku na wystające, najbardziej predysponowane miejsca na powstawanie odleżyn. Sprężystość pianki zapewniająca podczas leżenia lub zmiany pozycji dopasowywanie się indywidualnie do leżącego, równomierne rozkładanie ciężaru ciała, zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa, zdrowy sen, profilaktykę dolegliwości odkręgosłupowych. |  | TAK opisać
4 | Materac w pokrowcu zapinanym na suwak, wykonany z tkaniny oddychającej, wodoodpornej, paroprzepuszczalnej. |  | TAK
5 | Wymiary materaca dopasowane do wymiarów leża, materac o grubości min. 150 mm |  | TAK
VII | Warunki gwarancji i serwisu |  | TAK
1 | Okres gwarancji na łóżka min. 24 miesiące |  | TAK podać
2 | Okres gwarancji na materace min. 24 miesiące |  | TAK podać
3 | Minimum 1 gwarancyjny przegląd na rok przez cały okres trwania gwarancji |  | TAK podać
4 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin |  | TAK podać
5 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 14.dni |  | TAK podać
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
7 | Deklaracja Zgodności CE |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Aparat do znieczuleń2
| /pieczątka i podpis Wykonawcy/ | Załącznik nr 3.3
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Rok produkcji 2019
2. | Aparat do znieczuleń - 2 sztuk
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Położnictwa i Perinatologii
Lp. | Wymagania ogólne
I | Parametry ogólne
1. | Blat do pisania wraz z co najmniej 2 niezależnymi źródłami światła |  | TAK
2. | Co najmniej 2 szuflady na akcesoria |  | TAK
3. | Podstawa jezdna, co najmniej 2 koła z hamulcami |  | TAK
4. | Uchwyt do zapasowej butli tlenowej i podtlenku azotu |  | TAK
5. | Ssak anestetyczny zasilany z sieci centralnej(powietrze) |  | TAK
6. | Możliwość podłączenia butli zasilania awaryjnego w O2 i N2O |  | TAK
7. | zasilanie gazowe (O2, powietrze, N2O) ze ściany (sieć centralna) |  | TAK
8. | Waga aparatu max. 110kg |  | TAK
9. | zasilanie awaryjne bateryjne lub akumulatorowe wbudowane w aparat, czas zasilania min. 60 [min] |  | TAK
II | Wymagania podaży gazów
1. | Blokada uniemożliwiająca podaż środków wziewnych z dwóch parowników jednocześnie |  | TAK
2. | Dwa gniazda kompatybilne z parownikami typu Selectatec, umożliwiające jednoczesne zamontowanie dwóch parowników |  | TAK
3. | Elektroniczne przepływomierze dla O2 i N2O (powietrze) |  | TAK
4. | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów. Stężenie O2 utrzymywane automatycznie przy zmianie przepływu świeżych gazów i zmianie pomiędzy N2O a powietrzem |  | TAK
5. | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania niskimi przepływami, poniżej 300 [ml/min] |  | TAK
6. | System automatycznego utrzymania minimalnego stężenia O2 w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie min. 25% |  | TAK
7. | Funkcja zapewniająca efektywną podaż min. 200 ml O2, tj. w przypadku próby ustawienia wartości przepływu świeżych gazów oraz stężenia O2 dającą wynik podaży O2 < 200ml/min aparat nie zaakceptuje ustawień i zmodyfikuje je aby uzyskać wartość 200ml O2/min |  | TAK
III | Wymagania układu oddechowego
1. | Kompaktowy układ oddechowy o niskiej podatności, łatwy do sterylizacji |  | TAK
2. | Obejście tlenowe o dużej wydajności, min. 35 l/min |  | TAK
3. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną |  | TAK
4. | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa |  | TAK
5. | Rozdzielony układ dopływu świeżych gazów, poprzez zawór jednokierunkowy, eliminujący wpływ podaży świeżych gazów na objętość oddechową i ciśnienie w drogach oddechowych lub kompensacja dopływu świeżych gazów |  | TAK
6. | Podgrzewany moduł pacjenta |  | TAK
7. | Pochłaniacz CO2 o obudowie przeziernej i pojemności min. 1,5 [l] |  | TAK
8. | Możliwość stosowania jednorazowych pochłaniaczy CO2 |  | TAK
9. | Możliwość wymiany wapna podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi |  | TAK
10. | Czujniki przepływu w technologii "Hot Wire" umożliwiające dokładne pomiary |  | TAK
11. | Układ oddechowy/monoblok wykonany z metalu lub stopu metalu |  | TAK
IV | Wymagane cechy respiratora
1. | Praca respiratora sterowana elektronicznie |  | TAK
2. | Prowadzenie wentylacji ręcznej |  | TAK
3. | PSV - oddech spontaniczny z PS, z wyzwoleniem oddechu "mechanicznego" w przypadku braku próby oddechu spontanicznego po czasie definiowanym przez użytkownika z poziomu ustawień wentylacji |  | TAK
4. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo |  | TAK
5. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo |  | TAK
6. | IMV - wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo z ustawianym limitem max. ciśnienia |  | TAK
7. | PCV - wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo |  | TAK
8. | Wentylacja PCV z docelową objętością pojedyńczego oddechu min. 5ml |  | TAK
9. | Wstępne ustawianie parametrów wentylacji na podstawie IBW |  | TAK
10. | Wyzwalacz przepływowy z regulacją czułości |  | TAK
11. | Zakres czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV, min. 1 do 10,0 [l/min] |  | TAK
12. | Regulacja PS w zakresie min.: od 10 do 40 hPa |  | TAK
13. | Reg. stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 do 1:4 |  | TAK
14. | Reg. częstości oddechu minimum od 5 do 100 l/min |  | TAK
15. | Zakres objętości oddechowej , min. od 5 [ml] do 1000 [ml] |  | TAK
16. | Zakres PEEP, min. od 4 do 20 [mbar] |  | TAK
17. | Zakres Plateau wdechu, min. od 10 do 50% czasu wdechu |  | TAK
18. | Awaryjne dozowanie O2 z możliwością regulacji wielkości przepływu od 0-15 l/min z obiegiem przez parownik i układ okrężny. Możliwość użycia na wyłączonym aparacie. |  | TAK
V | Alarmy
1. | Alarm bezdechu |  | TAK
2. | Alarm rozłączenia pacjenta |  | TAK
3. | Alarm awarii zasilania w gazy |  | TAK
4. | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego |  | TAK
5. | Alarm dolny i górny stężenia tlenu |  | TAK
6. | Alarm dolny i górny objętości minutowej |  | TAK
7. | Alarm dolny wydechowej objętości oddechowej |  | TAK
8. | Alarm wdechowego i wydechowego CO2 |  | TAK
9. | Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji |  | TAK
10. | Możliwość wyłączenia alarmów pacjenta na min. 8 min podczas wentylacji ręcznej/spontanicznej („wprowadzanie pacjenta”) |  | TAK
VI | Wymagane pomiary i obrazowanie
1. | Automatyczne rozpoznawanie używanego anestetyku wziewnego |  | TAK
2. | Trendy tabelaryczne oraz graficzne mierzonych parametrów |  | TAK
3. | Pojedynczy ekran kolorowy typu TFT o rozdzielczości 1024x768, aktywna matryca wyświetlający jednocześnie nastawy i mierzone parametry respiracji, o przekątnej ekranu min. 15" |  | TAK
4. | Możliwość jednoczesnej obsługi aparatu poprzez ekran dotykowy i pokrętło oraz przyciski i pokrętło (bez udziału ekranu dotykowego) |  | TAK
5. | Pomiar koncentracji izofluranu, sevofluranu i desfluranu na wdechu i wydechu |  | TAK
6. | Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych |  | TAK
7. | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych |  | TAK
8. | Prezentacja krzywej CO2 w drogach oddechowych |  | TAK
9. | Prezentacja krzywej objętości w drogach oddechowych |  | TAK
10. | Jednoczesna prezentacja pętli ciśnienie/objętość i przepływ/objętość, przepływ/ciśnienie |  | TAK
11. | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych na ekranie monitora |  | TAK
12. | Możliwość zapisania pętli referencyjnej i wyświetlania wraz z bieżącą pętlą |  | TAK
13. | Ustawione fabrycznie/dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i pętli na ekranie monitora |  | TAK
14. | Moduł gazowy zintegrowany z aparatem. Nie dopuszcza się pomiaru realizowanego przez monitor pacjenta |  | TAK
15. | Pomiar stężenia O2 w gazach wdechowych FiO2 i wydechowych EtO2 |  | TAK
16. | Zakres pomiaru stężenia O2 w gazach wydechowych i wdechowych |  | TAK
17. | Paramagnetyczny pomiar stężenia O2 bez elementów eksploatacyjnych |  | TAK
18. | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych EtCO2 i wdechowych FiCO2 |  | TAK
19. | Zakres i sposób pomiaru stężenia CO2 w gazach wydechowych i wdechowych |  | TAK
20. | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta |  | TAK
21. | Prezentacja na ekranie wirtualnych przepływomierzy |  | TAK
22. | Pomiaru stężenia gazów |  | TAK
23. | Pomiar min. objętości oddechu Vte, minutowej MV; ciśnienia szczytowego, średniego, Plateau, PEEP |  | TAK
24. | Funkcja „Ecometer” pozwalająca na optymalizację wielkości przepływu świeżego gazu. Prezentacja w postaci wykresu słupkowego przedstawiający zużycie świeżych gazów w trakcie znieczulania. |  | TAK
25. | Pomiar dodatkowych parametrów m.in. Cstat. Cdyn. Opór, przeciek, Vti, |  | TAK
26. | Funkcja służąca do monitorowania niezaintubowanych pacjentów oddychających spontanicznie gdzie nie występuje przepływ świeżych gazów z respiratora anestetycznego. |  | TAK
27. | Parametry monitorowane podczas funkcji służącej do monitorowania niezaintubowanych pacjentów min. :CO2 (wraz z kreśleniem krzywej CO2 na ekranie aparatu, częstość oddechów z CO2), minutowa MV, Vte, Ppeak, |  | TAK
VII. | Wyposażenie aparatu do znieczuleń
1. | Min. 3 gniazda elektryczne |  | TAK
2. | Przewody zasilające aparat w gazy centralne |  | TAK
3. | Ramię/uchwyt do bezpiecznego zamocowania kardiomonitora |  | TAK
4. | ramię do podtrzymania układu pacjeta |  | TAK
5. | Ssak anestetyczny napędzany powietrzem ze zbiornikiem na wydzieliny oraz dodatkowy zbiornik na wydzieliny |  | TAK
6. | Uchwyt do zamocowania min. 2 butli 10l z tyłu aparatu wraz z redukatorami O2 oraz N2O |  | TAK
7. | Wyjście na niezależną podaż tlenu z możliwością regulacji min. od 0 – 10 l/min |  | TAK
8. | min. 10 sztuk pułapek wodnych dorośli/dzieci oraz min. 10 sztuk linii próbkujących dla dorosłych/dzieci |  | TAK
9. | Dodatkowy wielorazowy czujnik przepływu -2 szt./aparat |  | TAK
VIII. | Kardiomonitor Pacjenta
1. | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów |  | TAK
2. | Waga monitora z akumulatorem max. 8 kg. |  | TAK
3. | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów |  | TAK
4. | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) |  | TAK
5. | Tryb „Stand by” |  | TAK
6. | Funkcja „stoper” |  | TAK
VIII.I | Ekran kardiomonitora
1. | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15” |  | TAK
2. | Jednoczesna prezentacja min. 12 krzywych na ekranie |  | TAK
3. | Rozdzielczość ekranu : min. 1024 x 768 |  | TAK
4. | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie |  | TAK
5. | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora. Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. |  | TAK
VIII.II | Obsługa
1. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK
2. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. Kardiomonitor bez pokrętła |  | TAK
VIII.III | Zasilanie kardiomonitora
1. | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% |  | TAK
2. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. |  | TAK
VIII.IV | Praca w sieci
1. | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk |  | TAK
2. | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali |  | TAK
3. | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 |  | TAK
VIII.V | Alarmy
1. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. |  | TAK
2. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych |  | TAK
3. | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny |  | TAK
4. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. |  | TAK
5. | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. |  | TAK
6. | Historia alarmów min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. |  | TAK
VIII.VI | Zapamiętywanie danych
1. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin |  | TAK
2. | Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym. |  | TAK
3. | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek |  | TAK
4. | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. |  | TAK
5. | Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii), trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu |  | TAK
VIII.VII | Mierzone parametry w kardiomonitorze
1. | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. |  | TAK
2. | Zakres częstości akcji serca oraz alarmów: min. 15-300 ud/min. |  | TAK
3. | Detekcja stymulatora serca |  | TAK
4. | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. |  | TAK
5. | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych |  | TAK
6. | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. |  | TAK
7. | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. |  | TAK
8. | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. |  | TAK
9. | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund. |  | TAK
10. | Możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą |  | TAK
11. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi. Pomiar metodą oscylometryczna. |  | TAK
12. | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. |  | TAK
13. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. |  | TAK
14. | Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg |  | TAK
15. | Tryb Stazy Żylnej |  | TAK
16. | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend NIBP) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie |  | TAK
17. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu |  | TAK
18. | Pomiar saturacji Prezentacja krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. |  | TAK
19. | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% |  | TAK
20. | Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. |  | TAK
21. | Możliwość wyboru czułości saturacji pomiędzy normalną a maksymalną |  | TAK
22. | Wodoszczelny wielorazowy czujnik do saturacji typu klips oraz "Y" |  | TAK
23. | Funkcja wyświetlania pomiaru SpO2 ze wskaźnikiem SQI – wskaźnikiem jakości fali pulsu oraz PI – indeksu amplitudy pulsu. |  | TAK
24. | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. |  | TAK
25. | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. |  | TAK
26. | Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. |  | TAK
27. | Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie |  | TAK
28. | Pomiar NMT Pomiar w postaci dedykowanego modułu. Tryby stymulacji : - TOF, - PTC, - TET, - pojedyncza stymulacja (1Hz) - DBS |  | TAK
29. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii |  | TAK
30. | Możliwość rozbudowy o wyświetlanie danych z oferowanego aparatu do znieczuleń na ekranie kardiomonitora |  | TAK
31. | Możliwość rozbudowy o wykonanie pomiaru kapnografii w strumieniu głównym u pacjentów niezaintubowanych przy użyciu masek umożliwiających podaż tlenu |  | TAK
32. | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO. |  | TAK
33. | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min.8 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta |  | TAK
34. | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 7 różnych producentów respiratorów. |  | TAK
VIII.VIII | Wyposażenie każdego kardiomonitora
1. | - Kabel EKG x 1 szt. |  | TAK
2. | - EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowe x 1 szt. |  | TAK
3. | - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. |  | TAK
4. | - przewód łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 1 |  | TAK
5. | - mankiety wielorazowe,(5 różnych rozmiarów) po 1szt. z każdego rozmiaru |  | TAK
6. | - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips x 1 szt. |  | TAK
7. | - klips do zamocowania czujnika do saturacji na ucho x 1szt. |  | TAK
8. | - czujniki do saturacji pasujce do klipsa na ucho min. 5 szt. |  | TAK
9. | - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. |  | TAK
10. | - kabel połączeniowy/moduł do realizacji IBP x 1 szt. |  | TAK
11. | - czujnik temperatury powierzchniowej x 1 szt. |  | TAK
12. | - moduł do NMT wraz z uchwytem oraz adapterem do zamocowania czujnika na dłoni x 1 szt. |  | TAK
IX. | Gwarancja i inne
1. | Gwarancja min. 24 miesięcy z wyłączeniem akcesoriów |  | TAK
2. | Bezpłatne przeglądy w trakcie trwania gwarancji |  | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
4. | Świadectwo CE |  | TAK
5. | Szkolenie personelu. |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Diatermia2
Załącznik nr 3.4
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im.św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Zakup diatermii elektrochirurgicznej
Z przeznaczeniem dla Oddziału Położnictwa i Perinatologii
I | PARAMETRY
1 | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2019
2 | Praca w wersji monopolarnej i bipolarnej |  | TAK
3 | Odporność aparatu na impuls defibrylacji |  | TAK
4 | Panel sterowania z wyświetlaczami i przyciskami podfoliowymi do regulacji parametrów – łatwy do utrzymania w czystości |  | TAK
5 | Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 10W. |  | TAK
6 | System monitorujący poprawność aplikacji i stanu połączenia elektrody biernej z pacjentem |  | TAK
7 | Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: - dzielona - niedzielona -brak elektrody -poprawność przylegania |  | TAK
8 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonej elektrody neutralnej (dzielona, niedzielona) |  | TAK
9 | Automatyczna kontrola funkcji aparatu po włączeniu i podczas zabiegu |  | TAK
10 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii |  | TAK
11 | Uniwersalne gniazdo umożliwiające podłączenie instrumentów monopolarnych i bipolarnych oraz gniazdo elektrody neutralnej |  | TAK
12 | Możliwość podłączenia wtyczek monopolarnych w standardzie 3-pin i 1-pin 4mm, bipolarnych w standardzie Martin oraz wtyczki płaskiej do elektrody neutralnej |  | TAK
13 | Możliwość podłączenia włącznika nożnego na panelu tylnym |  | TAK
14 | Możliwość aktywacji wszystkich trybów monopolarnych i bipolarnych za pomocą włącznika nożnego |  | TAK
15 | Minimum 2 tryby cięcia monopolarnego: czyste i suche (z silną hemostazą) z regulacją mocy do 100W |  | TAK
16 | Minimum 2 tryby koagulacji monopolarnej: miękka i forsowna z regulacją mocy do 100W |  | TAK
17 | Tryb koagulacji bipolarnej z regulacją mocy do 100W |  | TAK
18 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów pracy |  | TAK
19 | Możliwość zmiany głośności sygnałów |  | TAK
20 | Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 500 kHz |  | TAK
21 | Waga aparatu poniżej 6kg |  | TAK
22 | Aparat o wymiarach nie większych niż 28cm x 11,4cm x 31 cm (+/- 5%) |  | TAK
23 | Urządzenie zgodnie z przepisami UE posiada znak CE, |  | TAK
II | WYPOSAŻENIE
1 | Uchwyt elektrod monopolarnych typu JackKNIFE długość części chwytowej 155mm, 2 przyciski trzonek 4mm kabel 4,5m, wtyczka 3 pinowa - 2 szt. |  | TAK
2 | Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, o powierzchni 90 cm2 , o wymiarach 128 x 122 mm, współpracująca z systemem bezpieczeństwa i nadzoru nad jakością kontaktu ze skórą pacjenta, wyposażona w pierścień ekwipotencjalny, elektroda bezkierunkowa, uniwersalna, dla dorosłych i dzieci o wadze powyżej 5 kg, wykonana z materiałów przyjaznych dla skóry pacjenta, minimalizujących ryzyko powstawania oparzeń i odczynów alergicznych , materiały zgodne z normą EN ISO 10993, opakowanie handlowe 100 szt. - 1 opakowanie |  | TAK
3 | Przewód wielorazowy do jednorazowych elektrod neutralnych długość 4,5m, wtyczka od strony aparatu płaska dwupinowa, bez bolca , złącze od strony elektrody płaski klips o szerokości 2,5 cm - 1 szt. |  | TAK
4 | Pinceta bipolarna prosta dł. 19,5 cm, końcówka 8 X 1 mm, cienka prosta – 2 szt. |  | TAK
5 | Przewód wielorazowy do pęset bipolarnych dł. 4,5m – 2 szt. |  | TAK
6 | Uniwersalny kabel mono i bipolarny do bezpośredniego podłączenia jednej elektrody monopolarnej ( uchwyt monopolarny – dwa przyciski cięcie , koagulacja, gniazdo o średnicy 2,4mm) i jednego narzędzia bipolarnego ( szczyp bipolarne) , długość około 4m . 2 szt |  | TAK
7 | Elektroda nożowa, prosta, długość 60mm, trzonek Ø2,4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. |  | TAK
8 | Elektroda płaska, płytkowa, długość 56mm, trzonek Ø4mm, wymiary płytki 10mm x 15mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji 2 szt. |  | TAK
9 | Włącznik nożny pojedynczy, kabel 4m – 1 szt. (do dezynfekcji). |  | TAK
III | Warunki gwarancji i serwisu
1 | Gwarancja przez okres minimum 24 miesiące |  | TAK
2 | Przeglądy gwarancyjne, techniczne zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy w okresie trwania gwarancji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. |  | TAK
3 | W przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części aparatu, Wykonawca wymieni tą część na nową, a w przypadku 5-ciu uzasadnionych reklamacji wymieni urządzenie na nowe |  | TAK
4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny |  | TAK
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – w okresie gwarancyjnym – max 48 godz. (w dni robocze) |  | TAK
6 | Czas naprawy od chwili zgłoszenia max 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części za granicy do 10 dni roboczych od czasu zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia telefonicznie lub mailowo |  | TAK
7 | W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy. |  | TAK
8 | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej – potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz dokonanie wpisu do Paszportu technicznego aparatu |  | TAK
9 | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej (np. telefonicznie, maliowo |  | TAK
10 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o udokumentowany czas naprawy |  | TAK
11 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy aparatu min. 10 lat |  | TAK
12 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia, użytkowania i prawidłowej eksploatacji. Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu. |  | TAK
13 | Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty: 1) Kartę gwarancyjną w języku polskim, 2) Instrukcję użytkowania w języku polskim, 3) Wykaz autoryzowanych punktów serwisujących przedmiot zamówienia, 4) Paszport techniczny aparatu, |  | TAK
| * Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty. | ………………………………………
| **Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Stanowisko2
Załącznik nr 3.5
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im.św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Zakup stanowiska do pielęgnacji niemowląt
Z przeznaczeniem dla Oddziału Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego
I | PARAMETRY STANOWISKA
1 | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2019
2 | Szafka z wysuwanymi koszami szufladowymi min. 3szt |  | TAK
3 | Szuflady z tworzywa na prowadnicach min. 5 szt |  | TAK
4 | Kosz na odpady z automatycznie podnoszonym przykryciem |  | TAK
5 | Materacyk pokryty PCV w kolorze dopasowanym do koloru blatu stanowiska |  | TAK
6 | Blat z wanienką wykonany z żywic szklano-poliestrowych w kolorze wskazanym przez Zamawiajacego |  | TAK
7 | Wanienka montowana z lewej lub prawej strony w zależności od wskazania Zamawiającego |  | TAK
8 | Bateria czerpalna z termostatem |  | TAK
9 | Miejsce do postawienia wagi elektronicznej |  | TAK
10 | Elektroniczna waga do ważenia niemowląt |  | TAK
11 | Podstawa na sześciu nóżkach |  | TAK
II | Promiennik ciepła |  | TAK
1 | Zasilanie 230V 50Hz, |  | TAK
2 | Moc promiennika 700W, |  | TAK
3 | Klasa ochronności I stopień ochrony BF, |  | TAK
4 | Regulacja mocy grzania od 0 - 700W : 20 stopniowa ze skokiem 35W, |  | TAK
5 | Zegar apgar - sygnały po 1;3;5; minutach, |  | TAK
6 | Automatyczna pamięć nastawy mocy, |  | TAK
7 | Zakres pomiaru temperatury od min.10 do max. 60°C, |  | TAK
8 | Dokładność pomiaru ±0,3°C, |  | TAK
9 | Odczyt temperatury z rozdzielczością ±0,1°c, |  | TAK
10 | Czujnik temperatury skóry pacjenta, |  | TAK
11 | Automatyczna regulacja temperatury skóry |  | TAK
12 | Ręczna regulacja mocy grzania, |  | TAK
13 | Alarm zbyt niskiej temperatury, |  | TAK
14 | Alarm zbyt wysokiej temperatury, |  | TAK
15 | Próg działania alarmu ±0,8°C, |  | TAK
16 | Alarm awarii czujnika ERR, |  | TAK
17 | Zakres automatycznej regulacji temperatury 34-38°C z dokładnością do ±0,2°C, |  | TAK
18 | Cyfrowy pomiar temperatury z rozdzielczością 0,1°C, |  | TAK
19 | Ręczna regulacja mocy grzania 0-700W skokowo co 5% maksymalnego zakresu, |  | TAK
20 | Zegar do oceny wg skali APGAR sygnał dźwiękowy i optyczny po 1;3;5;10 min, |  | TAK
21 | Moc kwarcowego promiennika podczerwieni 700W |  | TAK
22 | Kolumna mocująca promiennik |  | TAK
III | Pozostałe
1 | Montaż stanowiska wraz z podłączeniem do mediów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
2 | Gwarancja przez okres minimum 24 miesiące |  | TAK
3 | Przeglądy gwarancyjne, techniczne zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy w okresie trwania gwarancji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. |  | TAK
4 | W przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części aparatu, Wykonawca wymieni tą część na nową, a w przypadku 5-ciu uzasadnionych reklamacji wymieni urządzenie na nowe |  | TAK
5 | Autoryzowany serwis gwarancyjny |  | TAK
6 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – w okresie gwarancyjnym – max 48 godz. (w dni robocze) |  | TAK
7 | Czas naprawy od chwili zgłoszenia max 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części za granicy do 10 dni roboczych od czasu zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia telefonicznie lub mailowo |  | TAK
8 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o udokumentowany czas naprawy |  | TAK
9 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy aparatu min. 10 lat |  | TAK
10 | Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty: 1) Kartę gwarancyjną w języku polskim, 2) Instrukcję użytkowania w języku polskim, 3) Wykaz autoryzowanych punktów serwisujących przedmiot zamówienia |  | TAK
| * Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty. | ………………………………………
| **Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić | podpis i pieczątka osoby uprawnionej