###### Załącznik nr 3

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Parametry techniczne analizatora immunochemicznego do diagnostyki hormonalnej i alergologicznej

| Pełna nazwa urządzenia/model, typ, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent – pełna nazwa, adres |  |
| Kraj pochodzenia |  |

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1. | Analizator immunochemiczny używany, rok produkcji nie starszy niż 2016 r., o wydajności min. 100 oznaczeń/h metodą chemiluminescencji lub jej odmianą. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Analizator wyposażony w automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem. |  |
| 3. | Analizator wolnostojący lub wyposażony w dostosowany stół laboratoryjny. Zasilanie 230V. |  |
| 4. | Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu. Ilość miejsc odczynnikowych na pokładzie powyżej 20, pozwalająca na wykonanie minimum 20 analiz jednoczasowo. |  |
| 5. | Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia bez konieczności wstępnego przygotowania. |  |
| 6. | Możliwość pracy z różnego rodzaju próbkami pierwotnymi, o różnych rozmiarach różnych systemów zamkniętych. |  |
| 7. | Wymagana automatyczna detekcja skrzepów. |  |
| 8. | System zabezpieczający przed ryzykiem kontaminacji próbek pacjentów. Opisać. |  |
| 9. | Ilość próbek badanych na pokładzie powyżej 40 z możliwością ich dokładania bez przerywania pracy. |  |
| 10. | Monitorowanie poziomu odczynników na pokładzie analizatora. |  |
| 11. | Klimatyzator naścienny do pomieszczenia o powierzchni ok. 25m2 w którym używany będzie analizator. Klimatyzator w okresie dzierżawy analizatora będzie serwisowany na koszt wykonawcy. Harmonogram przeglądów dostarczony do zamawiającego w dniu instalacji. |  |
| 12. | Zabezpieczenie pracy poprzez UPS podtrzymujący pracę analizatora w czasie awarii zasilania przez minimum 30 minut. |  |
| 13. | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych służący do identyfikacji próbek pacjentów. |  |
| 14. | Opisać szczegółowe postępowanie z odpadami odczynników. |  |
| 15. | Podłączenie analizatora do sieci Szpitala i skonfigurowanie z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym, na koszt Wykonawcy, dwukierunkowa transmisja danych |  |
| 16. | Gwarancja na analizator obejmująca cały okres trwania umowy – uwzględniająca dojazd, koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych a także inne nie wymienione koszty z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych. |  |
| 17. | Czas przystąpienia do naprawy – maksymalnie 24 godziny od chwili zgłoszenia usterki. Dostępność serwisu ciągła przez cały czas trwania umowy, możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy) |  |
| 18. | Pokrycie kosztów kontroli zewnątrzlaboratoryjnej SOWA-med w zakresie wyspecyfikowanych parametrów wg harmonogramu na okres 12 miesięcy. |  |
| 19. | Instrukcja w języku polskim. |  |
| 20. | Pokrycie kosztów kontroli wewnątrzlaboratoryjnej StandLab na okres 12 miesięcy. |  |
| 21. | Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - Procesor: Intel Core i5 lub lepszy, - Napęd: Nagrywarka DVD-ROM, - 256GB SSD - Karta graficzna: zintegrowana, - Karta dźwiękowa: zintegrowana, - Karta sieciowa: zintegrowana, - Pamięć: 8 GB DDR3, - Obudowa ATX z wyjściem USB na froncie oraz com z tyłu - Mysz optyczna (kabel min. 1,5 m), - Klawiatura (kabel min. 1,5 m), - Zintegrowany system operacyjny Windowa 7 Professional lub Windows 10 Professional (licencja + nośnik), - Oprogramowanie biurowe: minimum MS Office 2016 Business (licencja na czas nieokreślony), - Monitor: LCD 24’, - Drukarka laserowa: typu HP LaserJet, - Skaner kodów kreskowych (Do odczytu kodów: UPE/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codebar, Interleaved 2 of 5, Discete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5), - Zasilacz awaryjny UPS o mocy min. 1000 VA. Czas podtrzymywania min. 30 min., |  |
| 22. | Zapewnienie zużycia tonerów do zaoferowanej drukarki na czas trwania umowy (wydruki wyników badań) |  |
| 23. | Wydzierżawiający w ramach umowy dokonywać będzie przeglądów/badań technicznych przedmiotu umowy, zgodnie z zaleceniami producenta i dodatkowo na każde wezwanie Dzierżawcy oraz okresowych przeglądów aparatów/serwisu w razie stwierdzenia niesprawności przedmiotu umowy. W momencie montażu urządzenia i każdorazowo po dokonanym przeglądzie/badaniu. Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy świadectwo bezpieczeństwa lub dokona wpisu w paszporcie technicznym, potwierdzając tym samym sprawność dzierżawionego urządzenia. |  |
| 24. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora w ramach czynszu dzierżawnego potwierdzone certyfikatem. |  |

|  | Parametry oceniane |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stała sonda do pobierania próbek: brak dodatkowych końcówek | Tak 50 pkt |
|  |  | Nie 0 pkt |
| 2 | Możliwość oznaczania próbki pediatrycznej, objętość próbki do 1 oznaczenia ≤ 100 µl | Tak 50 pkt |
|  |  | Nie 0 pkt |

* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

**Kolumnę nr 3 (parametry oferowane) należy wypełnić

...................................				                                                                                                          …………………………………………………….