###### Załącznik nr 3.1

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Parametry techniczne  aparatu bakteriologicznego do posiewu krwi i płynów ustrojowych

| Pełna nazwa urządzenia/model, typ, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent – pełna nazwa, adres |  |
| Kraj pochodzenia |  |

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1. | Aparat do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych, używany, rok produkcji nie starszy niż 2016 r. Butelki hodowlane pochodzące od tego samego producenta co aparat. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pojemność aparatu do hodowli drobnoustrojów min. 200 miejsc inkubacyjno-pomiarowych. Wprowadzanie danych do aparatu za pomocą czytnika kodów kreskowych. Ciągła inkubacja i monitorowanie butelek z podłożami do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych |  |
| 3. | Zachowanie ciągłości pomiarów i utrzymanie stałej temperatury w aparacie. |  |
| 4. | Prowadzenie hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu. |  |
| 5. | Urządzenie zachowujące ciągłość pomiarów oraz utrzymujące stabilną temperaturę. Wykorzystujące nieinwazyjny sposób pomiaru. |  |
| 6. | Aparat posiadający możliwość śledzenia zmian zachodzących w butelce bez jej wyjmowania. |  |
| 7. | System wyposażony w graficzny interfejs użytkownika służący do komunikacji z aparatem (wbudowany lub zewnętrzny dotykowy panel LCD). |  |
| 8. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający wprowadzanie danych wraz z opcją wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem kreskowym. |  |
| 9. | Dostępność zmiany protokołowego czasu inkubacji w zależności od rodzaju podłoża i badanego materiału. |  |
| 10. | Aparat sygnalizujący próbę dodatnią w momencie detekcji zmiany parametrów w butelce w postaci komunikatów dźwiękowych, graficznych i świetlnych. |  |
| 11. | Aparat sygnalizujący wzrost w anonimowej butelce. |  |
| 12. | Aparat posiadający funkcję automatycznego blokowania przez system uszkodzonych stacji pomiarowych (pojedynczej lub grupy). |  |
| 13. | Zabezpieczenie pracy systemu poprzez UPS podtrzymujący pracę analizatora w przypadku wystąpienia awarii zasilania przez minimum 30 minut. |  |
| 14. | Podłączenie analizatora do sieci szpitala i skonfigurowanie z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym, na koszt Wykonawcy, dwustronna transmisja danych. |  |
| 15. | Butelki z podłożem zawierającym inhibitor antybiotyków do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych. Informacje potwierdzone w materiałach producenta. |  |
| 16. | Warunki przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej. |  |
| 17. | Instalacja, uruchomienie, szkolenie personelu (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych, na koszt oferenta w miejscu instalacji analizatora. |  |
| 18. | Szkolenie personelu w zakresie procedur pobierania krwi na posiew na oddziałach szpitalnych Zamawiającego. |  |
| 19. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej. |  |
| 20. | Data ważności wszystkich zużywalnych odczynników - minimum 6 miesięcy. |  |
| 21. | Gwarancja na aparat obejmująca cały okres trwania umowy – uwzględniająca dojazd, koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych a także inne nie wymienione koszty z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych. Zapewnienie bezpłatnych przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniem producenta analizatora, co najmniej raz w roku. |  |
| 22. | Czas przystąpienia do naprawy – maksymalnie 24 godziny od chwili zgłoszenia usterki. Dostępność serwisu ciągła przez cały czas trwania umowy, możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy). |  |
| 23. | Czas skutecznej naprawy do 72 godzin. W przypadku przedłużającej się skutecznej naprawy powyżej 72 godzin, wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze. |  |
| 24. | Trzy awarie tego samego elementu w okresie pół roku zobowiązują oferenta do wymiany aparatu na nowy egzemplarz. |  |
| 25. | Klimatyzator naścienny do pomieszczenia o powierzchni ok. 20m2 w którym używany będzie system. Klimatyzator w okresie dzierżawy analizatora będzie serwisowany na koszt wykonawcy. Harmonogram przeglądów dostarczony do zamawiającego w dniu instalacji. |  |
| 26. | System wyposażony w komputer, drukarkę, monitor. Zapewnienie zużycia tonerów do drukarki na cały okres trwania umowy. |  |
| 27. | Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - Procesor: Intel Core i5 lub lepszy, - Napęd: Nagrywarka DVD-ROM, - 256GB SSD - Karta graficzna: zintegrowana, - Karta dźwiękowa: zintegrowana, - Karta sieciowa: zintegrowana, - Pamięć: 8 GB DDR3, - Obudowa ATX z wyjściem USB na froncie oraz com z tyłu - Mysz optyczna (kabel min. 1,5 m), - Klawiatura (kabel min. 1,5 m), - Zintegrowany system operacyjny Windowa 7 Professional lub Windows 10 Professional (licencja + nośnik), - Oprogramowanie biurowe: minimum MS Office 2016 Business (licencja na czas nieokreślony), - Monitor: LCD 24’, - Drukarka laserowa: typu HP LaserJet, - Skaner kodów kreskowych (Do odczytu kodów: UPE/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codebar, Interleaved 2 of 5, Discete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5), - Zasilacz awaryjny UPS o mocy min. 1000 VA. Czas podtrzymywania min. 30 min., |  |
| 28. | Wydzierżawiający w ramach umowy dokonywać będzie przeglądów/badań technicznych przedmiotu umowy, co najmniej 1 x w roku i dodatkowo na każde wezwanie Dzierżawcy okresowych przeglądów aparatów/serwisu w razie stwierdzenia niesprawności przedmiotu umowy. W momencie montażu urządzenia i każdorazowo po dokonanym przeglądzie/badaniu, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy świadectwo bezpieczeństwa lub dokona wpisu w paszporcie technicznym, potwierdzając tym samym sprawność dzierżawionego urządzenia |  |

|  | Parametry oceniane |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wykonania procedury inokulacji testów do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości bezpośrednio z pozytywnych podłoży hodowlanych (potwierdzone przez producenta opisem procedury). | Tak 50 pkt |
|  |  | Nie 0 pkt |
| 2 | Butelki pediatryczne z podłożem do hodowli drobnoustrojów tlenowych, z inhibitorem antybiotyków, na które można posiewać krew i inne płyny ustrojowe w objętości 0,5 do 3 ml. | Tak 50 pkt |
|  |  | Nie 0 pkt |

* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

**Kolumnę nr 3 (parametry oferowane) należy wypełnić

...................................				                                                                                                          …………………………………………………….