###### Załącznik nr 3.1

........................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Ś U M w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Wymagania techniczne – oksygenatory noworodkowe o małym wypełnieniu wstępnym

Pakiet 1

| L.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator noworodkowy pokryty biokomaptybilną powłoką nieuwalniającą się podczas krążenia pozaustrojowego. Oksygenator pracujący w systemie otwartym. Przystosowany do zastosowania aktywnego drenażu żylnego z użyciem próżni. |  |
| 2. | Pokrywa zbiornika żylno – kardiotomijnego wyposażona w zawór nad-, podciśnieniowy pracujący w zakresie od +5 do -80 mmHg. |  |
| 3. | Złącze wejściowe żylne obracalne o 360 stopni. |  |
| 4. | Port wylotu gazów przystosowany do podłączenia kapnografu 1/4”. |  |
| 5. | Linia pobierania próbek wyposażona w zastawkę jednokierunkową. |  |
| 6. | Minimalna objętość robocza w zbiorniku żylnym dopuszczalna do 15 ml. |  |
| 7. | Możliwość pomiaru dwóch temperatur: - na porcie wejściowym krwi żylnej - na porcie wyjściowym krwi tętniczej |  |
| 8. | Oksygenator wyposażony w linię recyrkulacyjną. |  |
| 9. | Czas pracy oksygenatora 6 godzin. |  |
| 10. | Filtr żylno – kardiotomijny co najmniej dwu sekwencyjny w zakresach: - kardiotomijny 30 – 35 mikrometry. - żylny 50 – 55 mikrometrów |  |
| 11. | Wydajność wymiennika ciepła minimum 70% przy przepływie krwi 0,5 l/min i wody 10-15 l/min. Powierzchnia wymiennika ciepła do 0,05 m2 Maksymalny przepływ krwi do 0.1 – do 700 i 1500 ml/min. Powierzchnia membrany do 0,5 m2 Statyczna objętość wypełnienia (oksygenator z wymiennikiem ciepła) od 30 do 45 ml. |  |
| 12. | Pojemność zbiornika żylnego do 1000 ml. Powrót żylny: 3/16 – 1/4 cala. Wyjście krwi tętniczej: 3/16 – 1/4 cala. Zbiornik żylno – kardiotomijny wyposażony w co najmniej 5 złączy luer lock filtrowanych. |  |
| 13. | Instrukcja obsługi musi zawierać informację o minimalnym czasie ACT zapewniającym prawidłowy efekt przeciwkrzepliwy w układzie ECC. Okres sterylności oksygenatorów w chwili dostawy do Zamawiającego powinien wynosić 2 lata. Wykonawca na czas obowiązywania umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator i filtr tętniczy w ilości min. po 1 sztuce oraz dwie elektrody do pomiaru temperatury w oksygenatorze bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie ofert.

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

Data  ...................................										....................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej