........................................................	                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 3.15

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Ś U M w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Parametry techniczne – oksygenatory dla dorosłych z zestawem drenów

Pakiet nr 18

| l.p. | Parametry wymagane* | Opis parametrów oferowanych** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator pokryty biokomaptybilną powłoką nieuwalniającą się podczas krążenia pozaustrojowego (należy załączyć opis działania powłoki). Oksygenator pracujący w systemie otwartym z wbudowanym filtrem tętniczym. |  |
| 2. | Port wylotu gazów przystosowany do podłączenia kapnografu. |  |
| 3. | Linia pobierania próbek wyposażona w zastawkę jednokierunkową. |  |
| 4. | W zestawie płytka do pomiaru poziomu spływu kompatybilna z posiadanym płuco sercem. |  |
| 5. | Możliwość pomiaru dwóch temperatur: - na porcie wejściowym krwi żylnej - na porcie wyjściowym krwi tętniczej |  |
| 6. | Oksygenator wyposażony w linię recyrkulacyjną. |  |
| 7. | Czas pracy oksygenatora co najmniej 6 godzin. |  |
| 8. | Filtr żylno – kardiotomijny co najmniej dwu sekwencyjny w zakresach: - kardiotomijny 30 – 45 mikrometrów - żylny 50 – 60 mikrometrów |  |
| 9. | Wydajność wymiennika ciepła minimum 50%max. 70% przy przepływie krwi 4 l/min i wody 10 l/min. Powierzchnia wymiennika ciepła do 0,20 m2. Maksymalny przepływ krwi od 7000 do 8000 ml/min. Powierzchnia membrany do 1,8 m2. Statyczna objętość wypełnienia (oksygenator z wymiennikiem ciepła) do 300 ml. |  |
| 10. | Pojemność zbiornika żylnego do 4500 ml. Powrót żylny: 3/8-1/2 cala. Wyjście krwi tętniczej: 3/8 cala. Zbiornik żylno – kardiotomijny wyposażony w co najmniej 3 złącza luer lock filtrowanych przyłącza do ssaków. |  |
| 12. | Instrukcja obsługi musi zawierać informację, że oksygenator jest przystosowany do użycia z lotnymi środkami anestetycznymi izofluran i sewofluran oraz informację o minimalnym czasie ACT zapewniającym prawidłowy efekt przeciwkrzepliwy w układzie ECC. Okres sterylności oksygenatorów w chwili dostawy do Zamawiającego powinien wynosić 2 lata. Wykonawca na czas obowiązywania umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator i filtr tętniczy w ilości min. po 1 sztuce bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

Data  ...................................										....................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej