........................................................													Załącznik nr 3.3

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Wymagania techniczne – oksygenatory niemowlęce

Pakiet 3

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator niemowlęcy pokryty biokomaptybilną powłoką nieuwalniającą się podczas krążenia pozaustrojowego. |  |
| 2. | Oksygenator pracujący w systemie otwartym. |  |
| 3. | Linia pobierania próbek wyposażona w zastawkę jednokierunkową. |  |
| 4. | Minimalna objętość robocza w zbiorniku żylnym dopuszczalna do 35 ml. |  |
| 5. | Możliwość pomiaru dwóch temperatur: - na porcie wejściowym krwi żylnej - na porcie wyjściowym krwi tętniczej |  |
| 6. | Oksygenator wyposażony w linię recyrkulacyjną. |  |
| 7. | Czas pracy oksygenatora 6 godzin. |  |
| 8. | Filtr żylno – kardiotomijny co najmniej dwu sekwencyjny w zakresach: - kardiotomijny 30 – 35 mikrometry - żylny 50 – 60 mikrometrów |  |
| 9. | Wydajność wymiennika ciepła minimum 50%max. 70% przy przepływie krwi 2 l/min i wody 10 – 15 l/min. Powierzchnia wymiennika ciepła do 0,07 m2 Maksymalny przepływ krwi do 2000 - 2500 ml/min ± 0,5 l/min. Powierzchnia membrany do 0,80 m2 Statyczna objętość wypełnienia (oksygenator z wymiennikiem ciepła) do 90 ml. |  |
| 10. | Pojemność zbiornika żylnego od 1000 do 2000 ml. Powrót żylny: 1/4 - 3/8 cala. Wyjście krwi tętniczej: 1/4– 3/8 cala. Zbiornik żylno – kardiotomijny wyposażony w co najmniej 3 złącza luer lock filtrowane. Przyłącza do ssaków max 3x1/4 i max 2x3/16. |  |
| 11. | Instrukcja obsługi musi zawierać informację o minimalnym czasie ACT zapewniającym prawidłowy efekt przeciwkrzepliwy w układzie ECC. Okres sterylności oksygenatorów w chwili dostawy do Zamawiającego powinien wynosić 2 lata. Wykonawca na czas obowiązywania umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator i filtr tętniczy w ilości min. 1 sztuce oraz dwie elektrody do pomiaru temperatury w oksygenatorze bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie ofert.

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić.

Data  ...................................										....................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej