###### Załącznik nr 3.8

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Ś U M w Katowicach

40 –752 Katowice  ul. Medyków 16

Parametry techniczne zestawu drenów- oksygenator niemowlęcy

Pakiet nr 6 poz.3

| Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| NAZWA NA ETYKIECIE – „DRENY NIEMOWLĘCE 1/4x1/4 ; 3/8 KATOWICE LIGOTA” Zestaw drenów : Filtr tętniczy- obudowa twarda z filtrem od 30 - 35 µm, wypełnienie statyczne max 35 ml, min jedno odpowietrzenie typu luer z linią jednokierunkową i kranikiem trójdrożnym. Część drenów tworząca układ tętnica-żyła - pakowane w oddzielny pakiet oznaczone tętnica – kolor czerwony, żyła – kolor niebieski. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz ssakowych. Dreny ssaków – dwa pakowane w oddzielny pakiet oznaczone na kolor żółty i zielony. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego. Płytka mocująca dreny na stole operacyjnym w konfiguracji od strony prawej do lewej – 1/4”,1/4”,3/8”, 1/4”,1/4” samoprzylepna. Długość drenów – możliwość dostosowania konfiguracji i sposobu pakowania drenów do potrzeb użytkownika. Dopuszczalne odchylenia w długościach drenów do 10%. W zestawie filtr gazów medycznych i zastawka jednokierunkowa podciśnienia ventu oraz plaster czujnika spływu kompatybilny z płuco – sercem Stockert S III Bezpośrednie opakowanie drenów – folia/papier. W opakowaniu zbiorczym 1 szt. Termin przydatności do użycia min 3 lata. Tworzywo apyrogenne i nietrombogenne. Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności parametrów na podstawie załączonego schematu drenów nr 3 . |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić.

podpis i pieczątka osoby uprawnionej......................................................