###### Załącznik nr 3.10

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Ś U M w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Parametry techniczne zestawu drenów–oksygenator pediatryczny

Pakiet nr 6 poz. 5

| Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- |
| NAZWA NA ETYKIECIE – „DRENY PEDIATRYCZNE 3/8x3/8 KATOWICE LIGOTA” Zestaw drenów : Filtr tętniczy- obudowa twarda z filtrem od 30 - 40 µm, wypełnienie statyczne max 50 ml, min jedno odpowietrzenie typu luer z linią jednokierunkową i kranikiem trójdrożnym. Część drenów tworząca układ tętnica-żyła - pakowane w oddzielny pakiet oznaczone tętnica – kolor czerwony, żyła – kolor niebieski. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz ssakowych. Dreny ssaków – dwa pakowane w oddzielny pakiet oznaczone na kolor żółty i zielony. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego. Płytka mocująca dreny na stole operacyjnym w konfiguracji od strony prawej do lewej – 1/4”,1/4”,1,4”,3/8”, 3/8, samoprzylepna. Długość drenów – możliwość dostosowania konfiguracji i sposobu pakowania drenów do potrzeb użytkownika. Dopuszczalne odchylenia w długościach drenów do 10%. W zestawie filtr gazów medycznych i zastawka jednokierunkowa podciśnienia ventu oraz plaster czujnika spływu kompatybilny z płuco – sercem Stockert S III Bezpośrednie opakowanie drenów – folia/papier. W opakowaniu zbiorczym 1 szt. Termin przydatności do użycia min 3 lata. Tworzywo apyrogenne i nietrombogenne. Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności parametrów na podstawie załączonego schematu drenów nr 5. |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

podpis i pieczątka osoby uprawnionej......................................................